| 113-ZT-2025 | 1 ks - Ultrazvuk pro ambulance - UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ |
| --- | --- |

- Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.

- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě).

- Kompatibilita:			není požadována

- Medicínský účel:			Ultrazvuková vyšetření pro ambulantní péči a specializované ambulance v urologii.

- Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Canon Medical Systems Japonsko, model Aplio me(CUS-AME00)

| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Uchazečem nabízená hodnota uchazeč vyplní všechny řádky: ANO/NE | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola) |
| --- | --- | --- |
| - Plně digitální ultrazvukový systém s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku a lehkou obslužností | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 2 |
| - Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 2 |
| - Komplexní programové vybavení pro urologické aplikace | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 2, 4 |
| - Monitor s úhlopříčkou min. 21,5“ typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 | ANO | Splňuje Úhlopříčka 21,5“, rozlišení FULL HD 1920x1080 Technický list Aplio me str. 2 |
| - Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 2 |
| - Vysoce mobilní přístroj. Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 80kg, šířka přístroje do max. 60 cm | ANO | Splňuje Hmotnost 79kg, šířka 55cm Technický list Aplio me str. 2 |
| - Přístroj lehce manévrovatelný s možností blokování a fixace kol ve směru | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 2 |
| - Požadavky na obslužný panel: |  |  |
| a) výškově a stranově stavitelný | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 2 |
| b) součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) | ANO | Splňuje Úhlopříčka 10,1“ Technický list Aplio me str. 2 |
| c) vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 2 |
| - Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu s dolní hranicí max. 1MHz a horní hranicí min. 22 MHz | ANO | Splňuje Frekvenční rozsah 1-22 MHz Technický list Aplio me str. 2 |
| - Minimálně 4 konektorové pinless vstupy pro současné připojení ultrazvukových sond | ANO | Splňuje 4 x konektor Technický list Aplio me str. 2 |
| - Požadovaná zobrazení: |  |  |
| - B-mode na základních i harmonických frekvencích | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 2 |
| - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 2 |
| - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°) | ANO | Splňuje Steering +/- 30° Technický list Aplio me str. 2 |
| - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 3 |
| - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 3 |
| - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 3 |
| - Možnost doplnění o zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 mm/sec, za vysoké obrazové frekvence (min. 40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy 90° a nastavené hloubce vyšetření min. 10 cm) a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toku (akumulační mód) – využití na všech sondách. Zobrazení musí pracovat v triplexním režimu v reálném čase, tzn. současné zobrazení 2D, PW - pulzní doppler a 2D mikrovaskularizace | ANO | Splňuje Snímání minimální rychlosti <1 mm/sec při sektoru 90st. A obrazové frekvenci 60 sn/sec. Technický list Aplio me str. 3 |
| - Možnost doplnění o software pro detekci mikrokalcifikací ve vyšetřované tkáni s velmi vysokým rozlišením (100 µm a méně) | ANO | Splňuje Prostorové rozlišení <100 µm Technický list Aplio me str. 3 |
| - Možnost doplnění o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie. Zobrazení musí být ve formátu barevných 2D map, kvantifikace, funkce hodnocení kvality akvizice a vyhodnocení v jednotkách m/s a KPa, barevné mapování elasticity ve sledované oblasti v aktivním režimu snímání (real time elastografie) i jednorázová akvizice pro nutnost využití maximální přípustné energie | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 3 |
| - Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 3 |
| - Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min.0 – 50 cm | ANO | Splňuje Nastavitelný rozsah 0-50 cm Technický list Aplio me str. 2 |
| - Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 3 |
| - Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | ANO | Splňuje Technický list s Aplio me tr. 3 |
| - Měření v živém i ve zmrazeném obraze | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 3 |
| - Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 3 |
| - Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 3 |
| - Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 2 |
| - Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 3 |
| - Přístroj musí být současně vybaven interní jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou minimálně 1TB, USB-Flash | ANO | Splňuje 5 x USB HDD 1 128GB Technický list Aplio me str. 4 |
| - Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG 4, DICOM, BMP | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 4 |
| - Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 4 |
| - Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS/RIS pro všechny kategorie, včetně DICOM 3: - DICOM Verification - DICOM Print - DICOM Storage - DICOM Query/Retrieve - DICOM Worklist | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 4 |
| - Přímý RAW data výstup | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 3 |
| - Min. 4 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení | ANO | Splňuje 5 x USB Technický list Aplio me str. 4 |
| - Integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 4 |
| - Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 40 sec., standby start do 15 sec. | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 3 |
| - Možnost doplnění o integrovaný modul pro bateriový provoz (nikoli externí UPS) na 4-hodinový provoz bez připojení do sítě | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 4 |
| Požadované ultrazvukové sondy: |  |  |
| - Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1–8 MHz s konvexní zobrazovanou výsečí alespoň 115° | ANO | Splňuje Frekvenční rozsah 1-8 MHz, konvexní výseč 1150 Technický list Aplio me str. 4 |
| - Lineární sonda pro vyšetření skróta částí v rozsahu 7–18 MHz s požadovanou aktivní šíří zobrazení max 40 mm, doppler | ANO | Splňuje Frekvenční rozsah 7-18 MHz, aktivní šíře 38 mm Technický list Aplio me str. 4 |
| - Transrektální sonda pro vyšetření prostaty v rozsahu min. 3–11 MHz | ANO | Splňuje Frekvenční rozsah 3-11 MHz Technický list Aplio me str. 4 |
| - Přístroj musí mít možnost rozšíření o lineární sondu typu (tvaru) „hokejka“ pro vyšetření skrota v rozsahu min. 8 – 22MHz s aktivní šíří zobrazení do 30 mm | ANO | Splňuje Frekvenční rozsah 8-22 MHz, aktivní šíře 26 mm Technický list Aplio me str. 4 |
| Příslušenství: |  |  |
| - B/W printer s digitálním vstupem | ANO | Splňuje Technický list Aplio me str. 4 |