| 069-ZT-2025 | 1 ks - Ultrazvuk pro Pneumologickou kliniku |
| --- | --- |

- Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.

- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě).

- Kompatibilita:			není požadována

- Medicínský účel:			Ultrazvuková vyšetření pro JIP, lůžková oddělení, akutní ambulance.

- Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Samsung Medison HS40

| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Uchazečem nabízená hodnota uchazeč vyplní všechny řádky: ANO/NE | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola) |
| --- | --- | --- |
| - Plně digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB | ANO | 256 dB, Produktový list HS40, bod 43 |
| - Ultrazvuk včetně vybavení určený min. pro vyšetření srdce, hrudníku a břicha | ANO | Produktový list HS40, bod 46 |
| - Mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou bez příslušenství do max. 55kg | ANO | 54 kg, Produktový list HS40, bod 3 |
| - Širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond | ANO | 1-22 MHz, Produktový list HS40, bod 14 |
| - Plochý barevný LCD monitor – min. 21,5“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD | ANO | 21,5“(16:9), Produktový list HS40, bod 6 |
| - Monitor nastavitelný vertikálně i horizontálně | ANO | Produktový list HS40, bod 6 |
| - Nastavení ovládacího panelu ve vertikálním směru (zvýšení, snížení) | ANO | Produktový list HS40, bod 11 |
| - Pomocný dotykový displej o velikosti min. 10“ | ANO | 10,1“, Produktový list HS40, bod 8 |
| - Výsuvná mechanická QWERTY klávesnice umístěná pod ovládacím panelem | ANO | Produktový list HS40, bod 12 |
| - Min. 3 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy | ANO | 3, Produktový list HS40, bod 9 |
| - Uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání | ANO | Produktový list HS40, bod 24, 26 |
| - Tlačítkový ovládací panel | ANO | Produktový list HS40, bod 11 |
| - Ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu | ANO | Produktový list HS40, bod 13 |
| - Velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.) | ANO | >350 000, Produktový list HS40, bod 65 |
| - Smyčka pro záznam 2D vyšetření i spektrální křivky v délce min. 200 sekund | ANO | >200 sekund, Produktový list HS40, bod 64 |
| - Min. 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu) | ANO | 2x, Produktový list HS40, bod 68 |
| - Digitální TGC (ne klasické mechanické jezdce) s pamětí pro uživatelská nastavení | ANO | Produktový list HS40, bod 13 |
| - Bateriový provoz (baterie min. na 40 minut provozu) | ANO | Produktový list HS40, bod 75 |
| - Zobrazovací módy: |  |  |
| - B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou | ANO | Produktový list HS40, bod 28 |
| - M-mód vč. anatomického M-módu | ANO | Produktový list HS40, bod 28 |
| - anatomický M-mód | ANO | Produktový list HS40, bod 28 |
| - pulsní Doppler (PW) (steering 0-20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení | ANO | Produktový list HS40, bod 40 |
| - kontinuální Doppler (CW) na kardiologické sondě | ANO | Produktový list HS40, bod 28 |
| - barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD) | ANO | Produktový list HS40, bod 28 |
| - duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler | ANO | Produktový list HS40, bod 28, 33 |
| - triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler | ANO | Produktový list HS40, bod 28, 33 |
| - trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů | ANO | Produktový list HS40, bod 28, 40 |
| - Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM | ANO | Produktový list HS40, bod 28, 31 |
| - zobrazení na základní frekvenci ve více stupních | ANO | Produktový list HS40, bod 41 |
| - min. na 3 frekvencích | ANO | 3 až 5, Produktový list HS40, bod 41 |
| - THI – harmonické zobrazení tkání | ANO | Produktový list HS40, bod 41 |
| - dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazení | ANO |  |
| - automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních | ANO | Produktový list HS40, bod 19 |
| - optimalizace Dopplera (low, high) | ANO | Produktový list HS40, bod 28 |
| - zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky | ANO | 1-38 cm, Produktový list HS40, bod 44 |
| - měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze) | ANO | 10 měření, Produktový list HS40, bod 21 |
| - automatické zvětšení okolí kurzoru při měření | ANO | Produktový list HS40, bod 17 |
| - automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR | ANO | AutoCalc, Produktový list HS40, bod 20 |
| - vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu | ANO | Produktový list HS40, bod 42 |
| - HPRF | ANO | Produktový list HS40, bod 34 |
| - zvýraznění kontur | ANO | Produktový list HS40, bod 45 |
| - funkce eliminující nežádoucí šumy v obraze, poskytuje jasný obraz | ANO | Produktový list HS40, bod 45 |
| - systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off) | ANO | Produktový list HS40, bod 45 |
| - obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec | ANO | >2000 fps, Produktový list HS40, bod 5 |
| - měření a kalkulace v radiodiagnostice, mamografii, kardiologii, urologii, gynekologii a porodnictví; tyto módy součástí dodávky | ANO | Produktový list HS40, bod 21 |
| - možnost budoucího rozšíření na 3D a 4D zobrazení | ANO | Produktový list HS40, bod 10 |
| - SW vybavení: |  |  |
| - Interní pacientská databáze a technologie archivace dat včetně obrazové dokumentace | ANO | SonoView, Produktový list HS40, bod 61 |
| - Programové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, apod.), včetně možnosti měření v uložených záznamech | ANO | Produktový list HS40, bod 21 |
| - SW zvýraznění jehly | ANO | NeedleMate, Produktový list HS40, bod 57 |
| - panoramatické zobrazení | ANO | Panoramic+, Produktový list HS40, bod 53 |
| - automatické měření IMT | ANO | AutoIMT+, Produktový list HS40, bod 54 |
| - elastografie | ANO | ElastoScan, Produktový list HS40, bod 56 |
| - plně automatické vyhledávání snopců periferních nervů pomocí umělé inteligence všetně segnetace typu tkáně | ANO | NerveTrack, Produktový list HS40, bod 58 |
| - Možnost rozšířit o nožní spínač | ANO | Produktový list HS40, bod 77 |
| - Možnost rozšířit o EKG modul | ANO | Produktový list HS40, bod 77 |
| - Možnost rozšířit o pokročilou kardiologickou analýzu na principu speckle trackingu | ANO | Strain+, Produktový list HS40, bod 59 |
| - Možnost rozšířit o zátěžovou echokardiografii | ANO | Produktový list HS40, bod 59 |
| - Možnost rozšířit o automatický výpočet NT ve 2D i 3D | ANO | Produktový list HS40, bod 51 |
| - Možnost rozšířit o pokročilé renderovací funkce ve 3D - nastavení světelného zdroje, STIC | ANO | RealisicView, Produktový list HS40, bod 49 |
| - Archivace a komunikace: |  |  |
| - Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí | ANO | Produktový list HS40, bod 62, 4 |
| - Studený rychlý start | ANO | Produktový list HS40, bod 62, 4 |
| - Integrovaný hard disk o celkové kapacitě min. 0,5TB pro uložení a archivaci obrazové informace | ANO | 500 GB, Produktový list HS40, bod 63 |
| - ukládání na USB | ANO | Produktový list HS40, bod 68 |
| - možnost ukládání na disky DVD-R/RW, CD-R/RW | ANO | Produktový list HS40, bod 68 |
| - Archivace a export snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | ANO | Produktový list HS40, bod 70 |
| - Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist), plná DICOM 3 kompatibilita | ANO | Produktový list HS40, bod 71 |
| - Interní pacientská databáze a technologie archivace dat včetně obrazové dokumentace | ANO | SonoView, Produktový list HS40, bod 61 |
| - záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze | ANO | Produktový list HS40, bod 64 |
| - export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření | ANO | Produktový list HS40, bod 61 |
| Příslušenství: |  |  |
| - Postranní uložiště na dokumenty | ANO |  |
| - Černobílá digitální termotiskárna | ANO | Nabídka č.: 12610572 |
| - 1-5,3 MHz širokopásmová fázová sonda | ANO | 1-5,3 MHz, Nabídka č.: 12610572 |
| - 2-5 MHz širokopásmová konvexní abdominální sonda | ANO | 2-5 MHz, Nabídka č.: 12610572 |
| - 3-16 MHz širokopásmová lineární sonda, max. 40mm | ANO | 3-16 MHz, 38mm, Nabídka č.: 12610572 |
| - Baterie součástí dodávky (nutná k provozu mezi lůžky a odděleními) se zárukou min. jako celý systém | ANO | Produktový list HS40, bod 75 |
| - Možnost rozšířit o ohřívač gelu - dvoustupňové nastavení ohřátí gelu udržuje ultrazvukový gel na pohodlné teplotě | ANO | Produktový list HS40, bod 72 |
| - Možnost rozšířit o externí diskovou jednotku na disky DVD-R/RW, CD-R/RW | ANO | Produktový list HS40, bod 77 |