| 075-ZT-2025 | 1 ks - Ultrazvukový přístroj high-end pro Gynekologii |
| --- | --- |

- Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.

- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě).

- Kompatibilita:			není požadována

- Medicínský účel: Ultrazvuková vyšetření pro ambulantní péči a specializované ambulance v gynekologii.

Přístroj umožňuje prenatální screening, superkonziliarní vyšetření - vyšetření fetálních resp. těhotenských patologií, peripartálni vyšetřeni, urogynekologické výkony, např. rekonstrukce pánevního dna, onkogynekolické vyšetření. Přístroj umožňuje dynamické 3D/4D zobrazení (mód) a zobrazení s vysokýmprostorovým I časovým zobrazením. Kompletní vybavení HW i SW licence pro uvedené požadavky.

- Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce):  VOLUSON Expert 20 BT25

| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Uchazečem nabízená hodnota uchazeč vyplní všechny řádky: ANO/NE | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola) |
| --- | --- | --- |
| - Ultrazvukový systém nejvyšší třídy pro gynekologii a porodnictví | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Rozsah frekvenci přístroje alespoň 1-18 MHz | ANO | 1-18 MHz, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Podpora maticových sond 4D | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Více-elementová vaginální sonda s velmi vysokou rozlišovací schopností | ANO | 192 elementů, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Minimálně 4 aktivní vstupy na sondy | ANO | 4 aktivní vstupy na sondy, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Sondové konektory bez klasických kontaktů (pro všechny sondy) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Stranově a výškově nastavitelná klávesnice, rozsah min. 20 cm | ANO | 20 cm, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Beamformer se softwarovým tvarováním ultrazvukového paprsku s inherentním kompaundním ozařováním ve více rovinách, počet procesních kanálů přesahující 165 000 000, dynamický rozsah min. 400 dB | ANO | 168 000 000 kanálů, 409 dB, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Ovládací panel v podobě barevného dotykového displeje s tabletovým ovládáním (úhlopříčka min. 15“) | ANO | 15,6“, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Elektronicky nastavitelná poloha ovládacího panelu (ve všech směrech) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - LCD HD monitor s vysokým rozlišením a kontrastem (1920x1080,1000:1), úhlopříčka min. 23”, otočný +/- 90 º | ANO | LCD HD monitor s vysokým rozlišením a kontrastem (1920x1080,1000:1), úhlopříčka min. 23,8”, otočný +/- 90 º, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Architektura TruScan | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - ATO (automatická optimalizace obrazu) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Váha max. 100 kg | ANO | 95 kg, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Interní úložiště s min. kapacitou 900 GB | ANO | 900 GB, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Integrovaný prostor pro periferní zařízení (př. tiskárnu, apod.) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| - Reporty pro porodnické a gynekologické aplikace | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 2 |
| Specifikace požadovaných módů |  |  |
| - 2D Imaging: B mód |  |  |
| - Automatická optimalizace obrazu | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Automatická optimalizace obrazu - focus uniformní bez nutnosti nastavování fokusační zóny | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Obrazové parametry nastavitelné i na zamraženém obraze | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Read/write/pan zoom, možnost použít i na zmraženém obraze | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Write in zoom s vysokou rozlišovací schopností (zvětšení 20x, high resolution zoom) | ANO | zvětšení 22x, high resolution zoom, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Panoramatické zobrazení | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Trapezoidní mód standardně na všech lineárních sondách | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Minimální penetrace 50 cm | ANO | Minimální penetrace 50 cm, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Cine loop minimálně 4 000 snímků B-módu, 2 nezávislé smyčky v módu double-image, 4 nezávislé smyčky v módu quad image, možnost volby retrospektivního či prospektivního nahrávání | ANO | Cine loop 4 000 snímků B-módu, 2 nezávislé smyčky v módu double-image, 4 nezávislé smyčky v módu quad image, možnost volby retrospektivního či prospektivního nahrávání, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - THI (Tissue Harmonic Imaging) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - 2D Imaging: M mód |  |  |
| - Nastavitelná rychlost posuvu i na zmraženém obraze | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Nastavitelné rozdělení aktivní plochy displeje mezi 2D/M a 2D/PWD | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Možnost provozu M-módu s úhlově nezávislou liní M (anatomický M-mód) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - PWD/CWD mód: |  |  |
| - Rozsah PRF 0,15-20,5 kHz | ANO | 0,15-20,5 kHz, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Vysílací frekvence 1-18 MHz | ANO | 1-18 MHz, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Automatické dopplerovské kalkulace v reálném čase | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Automatická dopplerovská optimalizace (PRF, úhel, baseline, atd.) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - HPRF doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Simplexní, duplexní i triplexní mód | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - CFM módy (barevné mapování): |  |  |
| - Color Doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Power Doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Bi Directional Power Doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Tissue Doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Nedopplerovské mapování toku B-Flow | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Vysílací frekvence 1-18 MHz | ANO | 1-18 MHz, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Rozsah PRF 0,15-20,5 kHz | ANO | 0,15-20,5 kHz, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Mód s vysokým časovým i geometrickým rozlišením (HD flow, HD Power Doppler) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Mód se speciálním 3D/4D renderingem pro zobrazení cév s oblým průřezem (radiant flow) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Současně běžící módy: |  |  |
| - B / Spectral Doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - B / M-Mode | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - B / Tissue Doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - B / Power Doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - B / Color Doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - B / Bi Directional Power Doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - B / 4D-Mode | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - B / Compound Imaging | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - B / Speckle Reduction | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson Produktový list Voluson str. 3 |
| - Možné triplexní módy: |  |  |
| - B / Color Doppler / PW Doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - B / Power Doppler / PW Doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - B / Bi Directional Power Doppler / Spectral Doppler | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson Produktový list Voluson str. 3 |
| - 3D/4D Imaging: |  |  |
| - Automatické statické 3D | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - 4D zobrazení min. 40 vol/sec, podpora sond s výhradně elektronickým scanem (full matrix) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Multiplanární zobrazení | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 3 |
| - Dostupné 3D/4D zobrazovací módy: |  |  |
| - 3D mode (B-mode) (multiplanar & rendering) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - 3D Power Doppler (multiplanar & rendering) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - 3D Color Doppler (multiplanar & rendering) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - 3D (glass body mode) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - 4D mod v reálném čase | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - 3D a 4D multislice | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Tomografické zobrazení | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Vysílací frekvence 1-18 MHz | ANO | 1-18 MHz, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Mód s vysokým časovým i geometrickým rozlišením (HD live3D) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Speciální mód s vysokým rozlišením a volitelným virtuálním osvětlením/stínováním s volně nastavitelnou polohou zdroje světla | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| Požadavky na módy měření: |  |  |
| - Možnost měření v multiplanárních zobrazeních | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Program na základní volumetrii | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Softwarové vybavení pro běžná měření používaná pro sonografii v gynekologii a porodnictví | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Automatizované měření základních biometrií plodu | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Automatizované měření NT | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Automatická měření parametrů dopplerovského spektra včetně real-time | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Software pro zobrazení funkce fetálního srdce (výpočet longitudinálního strainu pro LV a RV, výpočet objemů ESV a EDV, EF a ploch obou komor, FAC, TAPSE) na principu deformační analýzy metodou speckle tracking | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| Požadavky na archivaci dat |  | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Vnitřní archivace ve formátu RAW, umožňujícím postprocesing všech parametrů, a to i ve 4D | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Systém pracuje s uloženými RAW (surovými) daty – zpětné upravení obrazových parametrů – pro výpočty a analýzy | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Export ve formátech BMP, JPEG, TIFF, DICOM, MOV, AVI | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Přímé ukládání 2D, 3D, 4D sekvencí na interní HDD, DVD, USB-flash | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Minimálně 4x rozhraní USB | ANO | 8x rozhraní USB, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Minimálně jeden grafický výstup pro externí zařízení - např. plnohodnotné rozlišení náhledového monitoru pacientky | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist), plná DICOM 3 kompatibilita | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| Příslušenství - požadavky na sondové vybavení: |  |  |
| - Elektronické širokopásmové sondy s nezávislou volbou zobrazovací a dopplerovské frekvence: | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4,5 |
| - Abdominální 3D/4D konvexní sonda rozsah 2-8 MHz s mechanickým vychylováním 3D; FOV 90x85 stupňů | ANO | 2-8 MHz s mechanickým vychylováním 3D; FOV 90x85 stupňů, viz. Produktový list Voluson str. 4,5 |
| - 2D endovaginální mikrokonvexní sonda rozsah 4-9 MHz; FOV 189 stupňů | ANO | 4-9 MHz; FOV 189 stupňů, viz. Produktový list Voluson str. 4,5 |
| - Abdominální 2D konvexní sonda rozsah 3-9 MHz; FOV 100 stupňů | ANO | 3-9 MHz; FOV 100 stupňů, viz. Produktový list Voluson str. 4,5 |
| - Možnost připojení bezdrátové kombinované sondy konvex (2-5 MHz) / linear (3-12 MHz) | ANO | Možnost připojení bezdrátové kombinované sondy konvex (2-5 MHz) / linear (3-12 MHz), viz. Produktový list Voluson str. 4,5 |
| Příslušenství - požadavky na další vybavení: |  |  |
| - Ohřívač gelu | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Tiskárna (lze snadno ovládat přímo z ovládacího panelu) | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Záznamové zařízeni - integrovaná CD/DVD vypalovací mechanika, USB | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |
| - Rychlý studený start | ANO | splňuje, viz. Produktový list Voluson str. 4 |