Technická specifikace

Gazometrický systém pro měření fotosyntézy v terénu

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Technické a jiné požadavky | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje případně potvrdí souhlasným vyjádřením (ANO), pokud nelze konkretizovat. |
| --- | --- |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje | LI-COR, LI-6800F |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |
| - Zajištění souběžného měření rychlosti a fluorescence | Souběžné měření rychlosti fotosyntézy gazometrickou metodou a fluorescence chlorofylu pulzně modulovaným fluorometrem |
| - Možnost použití zařízení v laboratoři i ve venkovních podmínkách | Přístroj je vhodný pro laboratorní měření, i pro měření v terénních podmínkách (dostatečné krytí, napájení bateriemi) |
| - Možnost připojení do elektrické sítě i možnost chodu na dobíjecí baterie s minimální výdrží 6 hodin | Přístroj lze provozovat napájením z rozvodné sítě 230 VAC, nebo napájením bateriemi. Baterie jsou lithiové a přístroj je schopný pracovat s jednou baterií až 6 hodin provozu. V přístroji je možno umístit dvě baterie současně a dovoluje výměnu baterií za provozu bez přerušení kontinuity provozu (hot-swap). Součásti dodávky jsou tři lithiové baterie. |
| - Součástí je integrovaný PC modul pro automatické ukládání dat | Přístroj má integrovaný ethernetový modul pro komunikaci s PC a USB port pro ukládání dat přes velkokapacitní USB zařízení |
| - Fungování za běžných podmínek venkovního prostředí minimálně od 0 °C do 40 °C a v prostředí s relativní vlhkostí od minimálně 30 - 85 %. | Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +50 °C Rozsah RH: 0 – 90% |
| - Součástí je teplotní a PAR senzor a infračervený analyzátor plynů | Měřící komora je vybavena teplotním senzorem a senzorem PAR. Infračervené analyzátory na CO2 a H2O jsou umístěny přímo v měřící komoře. |
| Požadavky na technické provedení: |  |
| - Rozsah měření CO2 v minimálním rozsahu od 0 do 2000 ppm | Rozsah měření CO2: 0 – 3100 ppm |
| - Minimální rozsah měření vody od 0 do 50000 ppm | Rozsah měření H2O: 0 – 75000 ppm |
| - Velikost měřící komory pro ploché listy min. 6 cm2 | Plocha měřící komory: 6 cm2 |
| - Zdroj světla v komoře s volitelným minimálním rozsahem od 0 do 2000 µm.m2.s-1 | Volitelný rozsah intenzity záření 0 – 3000 µm.m2.s-1 |
| - Zdroj CO₂ ve výměnných kartuších | Přístroj využívá pro zvýšení koncentrace CO2 v měřící komoře vyměnitelné kartuše 8 g |
| - Možnost řízení průtoku minimálně od 200 do 1000 µmol.s-1 | Plynule nastavitelný průtok vzduchu do měřící komory v rozsahu 0 - 1400 µmol.s-1 |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |
| - Součástí zařízení je veškerý spotřební materiál na 1 rok běžného provozu přístroje | Součástí dodávky je spotřební materiál (filtry, těsnění, chemikálie atd.) pro roční provoz přístroje |
| - Součástí je dobíjecí kabel na připojení do sítě a nabíječka na baterie | Součásti dodávky je napájecí zdroj pro 230 VAC a nabíječka lithiových baterií |