Technická specifikace - Laboratorní pyrolýza	24.4.2026

Věc: Nabídka pyrolýzní jednotky

Firma CLASIC CZ, s.r.o. nabízí vyrobit a dodat laboratorní pyrolýzní jednotku. Dodávka se bude skládat z níže uvedených částí a komponent. Součástí dodávky bude sesazení, oživení a předání formou funkční zkoušky u odběratele.

Rám zařízení:

Všechny komponenty pokusné jednotky budou umístěny v nosném ocelovém rámu s povrchovou úpravou. Součástí rámu bude: elektro rozvaděč, na kterém budou umístěny všechny silová a MaR prvky potřebné pro bezpečný a spolehlivý provoz celé jednotky. Půdorysné rozměry rámu budou přibližně 2 x 0,8 m

Stanice přípravy technického plynu:

Stanice slouží k přípravě plynu v přesně nastaveném průtoku vstupujícího do reaktoru.

Stanice se bude skládat z těchto hlavních částí:

- redukční ventil N₂
- odplynovacích a kulových ventilů
- hmotnostního průtokoměru dusíku - rozsah 0 – 60 l/min.
- pojistný ventil 0,2 MPa
- bypas přes hmotnostní průtokoměr
- zpětná klapka
- nastřikovací ventil
- spojovací potrubí – nerezová bezešvá trubka Ø 6 a Ø 10 mm
- analogová a digitální čidla tlaku pro vizuální kontrolu a přenos hodnot do řídícího systému

Reaktor 1:

V tomto reaktoru budou probíhat hlavní syntézní reakce za předem nastavených teplot. hlavní těleso bude válec s vnitřním průměrem 120 mm a délkou 300mm, s horní přírubou se vstupem vstup pro dusíku (6 mm), míchadla, vstup pro termočlánek a výstup z reaktoru s vnitřním průměrem o velikosti 1/3 ID reaktoru. Teplota v reaktoru bude nastavována od 400 do 750 °C.
Bližší popis jednotlivých částí:

- Vstup do reaktoru – Do reaktoru bude vstupovat předehřátý dusík skrze horní přírubu. Dusík do aparatury dodává tlaková láhev napojená na reaktor nerezovými trubičkami průměru 6 mm. Průtok dusíku (1-60 l/hod) - bude regulován hmotnostním regulátorem průtoku napojeným na PC s možností by-passu regulátoru. Před vstupem do reaktoru bude umístěn tlakoměr napojený na PC a pojišťovací ventil 2 bar.
- Reaktor – ve středu reaktoru bude míchadlo se dvěma úrovněmi lopatek, zajišťující míchání tuhých materiálů a taveniny ve spodních 2/3 reaktoru. Termočlánek v horní části reaktoru nad lopatkami
- a 3 termočlánky v celé délce reaktoru.
- Výstup reaktoru – průměr výstupu viz výše, délka výstupu bude 360mm z toho 240mm bude vystupovat mimo ohřívanou zónu reaktoru. Ve spodní části je tento výstup navařen na přírubu v horní části je příruba, ve které je vstup pro termočlánek a výstup pro plynné produkty. Druhý výstup pro produkty je také v horní části ale z boku, a v této výšce bude další termočlánek.
  - Za horní výstupem je ventil a dále pokračuje produktová cesta do chladiče 1. Tato cesta bude ohřívána na teploty až 300 °C.
  - Za bočním výstupem je ventil a dále pokračuje produktová cesto do reaktoru 2. Tato cesta bude ohřívána na teploty až 500 °C.
Kromě primárního výstupu, bude vyroben také druhý výstup. Půjde o totožnou přírubu se vstupem pro míchadlo, termočlánek a dusík, ale výstup bude tvořit trubka ID 10 mm. Ihned za reaktorem bude T kus, který umožní napojení na chladič a reaktor 2.

Reaktor 2:

 Těleso reaktoru bude tvořit válec o vnitřní výšce 300 mm a průměru ID 65 mm. Na horní přírubě bude vstup pro termočlánek, vstup a výstup pro produkty. Teplotu reaktoru bude možné nastavit v rozmezí 200 °C
až 350 °C.

- Vstup do reaktoru – bude tvořit trubka ID 10 mm končící 30 mm ode dna reaktoru
- Výstup z reaktoru – na trubku ID 10 mm bude navazovat válec s průměrem ID 20 mm a o délce 250 mm tak, aby výstup z válce končil 30 mm ode dna reaktoru. Válec bude opatřen dvěma závity, aby jej bylo možné otevřít z obou stran.

Reaktor 3:

Těleso reaktoru bude tvořit válec vnitřního průměru 20 mm dlouhý 250 mm totožný svou konstrukcí s válcem v reaktoru 2. Teplotu v reaktoru bude možné nastavit od 200 °C do 350 °C.
Propojení mezi reaktory 1 a 2, reaktory 2 a 3, a reaktorem 3 a chladičem 2 bude ohřívané na stejné teploty jako v příslušných reaktorech. Propojení bude co nejkratší. Reaktory 2 a 3 na sebe budou bezprostředně navazovat při zajištění nastavené teploty na přechodu.

Odlučovací jednotka produktu – chladič 1 a chladič 2:

Slouží k oddělení středně těkavých produktů syntézy. Před vlastním oddělením je nutné tyto produkty nechat zkondenzovat. Ke kondenzaci budou použity válce o vnitřním průměru 100 mm a výšce 300 mm s kónickým dnem a výpustným ventilem světlosti 25 mm. Chladič včetně horních příruby bude vyroben z vysoce korozivzdorného materiálu, odolávající karboxylovým i anorganickým kyselinám. Chladič bude ze 2/3 vyplněn kuličkami o průměru 15 mm z korozivzdorného materiálu. Odlučovací jednotka bude dvoupláštová chlazená kryostatem.

Za chladiči bude T kus umožňující plyny směrovat dvěma směry
a) do promývacích nádob (nejsou součástí dodávky)
b) by-pass promývacích nádob.
Pod touto sekcí bude odkladový prostor na promývací nádoby z nerezové oceli velikosti
450 x 300mm. Odkladové místo podobné velikosti bude také za chladičem 1.
Za promývacími nádobami bude analogový průtokoměr s odečtem průtoku v řádech mililitrů/min. Dále bude z hlavní větve směřující do odplynu odbočka do analyzátoru plynů a za ní vzorkovací místo pro plynné vzorky. Dále již směřují plynné produkty do odplynu.

Měření, regulace a sběr dat:

Digitální čidla tlaků, průtokoměru a termočlánky budou svedeny do vícekanálové měřící ústředny napojené na nadřazený počítač PC. V tomto počítači bude nainstalován zakázkový firmware umožňující sběr naměřených dat, on-line vizualizaci s možností okamžitého zásahu do technologie změnou parametrů. Software bude dále umožňovat archivaci dat ve formě databáze.
Důležité uzly pokusné jednotky budou z hlediska bezpečnosti řízeny autonomně pomocí regulátorů propojených s PC sériovou linkou RS485. Přes toto rozhraní bude přenos měřených hodnot do PC a zpětně parametrizace regulátorů žádanými hodnotami. Tento systém umožní uvést pokusnou jednotku do bezpečného stavu i při výpadku PC.

Další parametry zařízení

Vysoká korozivzdornost (proti organickým a anorganickým kyselinám) a teplotní odolnost dotčených částí aparatury. Chladiče zhotovené z korozivzdorné oceli 1.4462 (ČSN 17381)
Těsnost celé aparatury do tlaku 2 bar.
Nastavení teplot v jednotlivých stupních s přesností na 1 °C, dodání kalibrovaných termočlánků.
Jednotlivé reaktory bude možné z aparatury vyjmout bez potřeby manipulace s topnými tělesy.
Napájení z třífázové zásuvky 3 x 230/400V/16A.
Aparatura může pracovat nutnosti použití chladicí vody, vyjma chladičů, jejichž chlazení zajišťují kryostaty.
K zařízení bude dodáno PC soudobého standardu.
Možnost nastavení teplot, průtoku N2 a otáček míchadla přes PC.
Možnost uložení více teplotních programů, včetně teplotních ramp s různou rychlostí ohřevu.

Software:

Součástí aparatury bude software, sloužící k on-line nastavení provozních parametrů, jejich průběžnou kontrolu v textové i grafické podobě. Software bude schopen naměřená data ukládat do databáze k pozdějšímu zpracování.

Zaznamenávány budou následující veličiny:

- Teploty ve všech reaktorech, chladičích a vyhřívaných cestách (nastavené i reálné teploty).
- Nastavení teploty chladičů bude provedeno přímo na kryostatech, ale záznam teploty bude v PC.
- Tlak
- Průtok dusíku
- Průtok plynu na výstupu z aparatury
Celkem bude zaznamenáváno a ukládáno 16 parametrů + nastavené teploty 7 parametrů:

1x tlak
1x průtok N2
1x průtok na výstupu,
4x teplota pyrolýzní reaktor
1x teplota reaktor	2
1x teplota reaktor	3
3x teplota vyhřívaných cest
3x teplota chladičů
1 x obecný vstup - rezerva

Možnost nastavit tyto parametry z PC:

průtok dusíku, pyrolýzní reaktor - teplota, reaktory 2,3 - teplota, vyhřívané cesty mezi reaktory - teplota

Montáž oživení a zkušební provoz:

Sestavená jednotka bude v našich dílnách odzkoušená, rozebrána, převezená do místa určení a zde opět složená. Po oživení všech částí bude jednotka formou provozní zkoušky předána do zkušebního provozu. Zároveň bude předána dokumentace a bude provedeno zaškolení obsluhujícího personálu. Po odstranění případných nedostatků bude jednotka předána do běžného provozu.

Zařízení bude zkonstruováno s ohledem na jednoduché zajištění tlakové těsnosti. Čištění a rozebírání jednotlivých komponent aparatury bude též jednoduché bez nutnosti použití speciálního nářadí.

Záruky, dokumentace:

      Na celou sestavu poskytujeme záruku v délce 24 měsíců. Součástí dodávky je dokumentace, schéma elektro, záruční list, prohlášení o shodě, revizní zpráva elektro. Na spotřební komponenty (např. termočlánky) se záruka nevztahuje.

S pozdravem

xxx
jednatel společnosti