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Příloha č. 4 – Technická specifikace (a současně příloha č. 1 smlouvy) 							
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
[bookmark: _Hlk65166296]„Nepřímý kalorimetr”
Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.


Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: CORTEX Biophysik GmbH, METALYZER® 3B (R3)


	[bookmark: _Hlk64977418]Technické a jiné požadavky
	Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného  přístroje 

	Vyhodnocení klidového energetického výdeje u spontánně dýchajících osob metodou dech po dechu
	Ano

	Metabolické vyhodnocení (REE, RQ, VO2, VCO2, VE, atd.)
	Ano. Uvedené hodnoty a více než 10 dalších.

	Měření pomocí obličejové masky: součástí dodávky min. 1x velikost dětská, min.1 x velikost XS,min. 2x velikost S, min. 2 x velikost M. Všechny masky jsou dodány včetně úvazku na hlavu
	Ano

	Elektro-chemický senzor pro O2, rozsah minimálně 0-90 %, přesnost  0,1 %
	Ano uvedená přesnost, rozsah 0-100%

	Infračervený senzor pro CO2 (NDIR), rozsah minimálně 0-12%, přesnost  0,1 %
	Ano uvedená přesnost, rozsah 0-13%

	Oboustranný průtokový senzor pro měření objemu, typ turbínka
Průtok: ≤ 14 l/s, přesnost +/- 3 %
	Ano. OPT-  Průtok: ≤ 20 l/s, přesnost +/- 2 %
Jednor. T - Průtok: ≤ 14 l/s, přesnost +/- 3 %

	Součástí dodávky min. 3 ks opakovaně použitelné turbínky,
Min. 100-120 jednorázových turbínek, min. 3-4 vzorkovací hadičky
	Ano, 3 ks OPT a 120 ks JT., 4 hadičky.

	Provozní podmínky přístroje: teplota v rozmezí +10 °C až +35 °C, vlhkost: 0-100 % (bez kondenzace)
	Ano, vlhkost bez kondenzace 0-100%, při teplotě +10 až +35 °C

	Kompaktní rozměry snadno přenosného přístroje
Max š. 30 cm, max h. 20 cm, max v. 10 cm
	24 cm x 17 cm x 9 cm

	Součástí dodávky bude pevná tranpsortní taška nebo kufr
	Kovový kufr s vystýlkami

	Součástí dodávky bude kalibrační sada obsahující min. 3l pumpu a min. 1l lahev obsahující kalibrační plyn včetně speciálního ventilu
	Ano, dodána bude 1l hliníková lahev s kalibračním plynem, speciální ventil a 3l kalibrační pumpa

	Možnost připojení a přenos dat do PC prostřednictvím Bluetooth a USB
	Ano, obě možnosti

	Napájení ze sítě 230 V
	Ano

	Časově neomezená licence SW na USB klíči umožňuje použití na více počítačích. Zároveň SW umožňuje i DEMO režim pro výuku v jakékoliv učebně s PC
	Ano na přenosném USB klíči. Ano pokročilý DEMO režim.

	SW kompatibilita systému s Windows 10 a 11
	Ano, oba systémy.

	Jazyk SW český a anglický, možnost výstupu dat do PDF, XML, MS Excel
	Ano, oba jazyky. Výstup PDF, XML, Excel a další.

	Možnost vybrat typ testu – BMR nebo RMR
	Ano, přepínání na začátku měření

	Možnost zadat hodnotu produkce dusíku v moči k výpočtu výsledku
	Ano, před zaháním testu nebo i po něm do vyhodnocení.

	Výběr min. 5 typů normálních hodnot (Harris-Benedict, Henry, Cole, apod.)
	Ano, více než 7. 3 uvedené, ale i Katch, Mifflin apod.
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