**Specifikace setu – část č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zboží** | **Specifikace zboží** |
| Set na císařský řez  | 1. 1 x savá utěrka na ruce (velikost **cca** 32 cm x 32 cm)
2. 1 x operační plášť standard – velikost XL
3. 1 x návlek na instrumentační stolek (velikost **cca** 80 cm x 140 cm)
4. 1 x čepelka pro skalpel č. 10 (násadka vel. 3) – **odchylka se nepřipouští**
5. 20 x tampon stáčený z gázy s RTG proužkem (velikost gázy **cca** 40 cm x 40 cm, ne méně než 17 vláken na cm2), tj. velikost tamponu č. 5
6. 3 x 5 břišních roušek z gázy prošívané s tkanicí a RTG proužkem, 5 ks – svázané a předeprané (velikost gázy **cca** 45 cm x 45 cm, 4 vrstvy a ne méně než 17 vláken na cm2)
7. 3 x operační plášť standard – velikost XL
8. 1 x rouška na císařský řez s částečnou incizní folií a záchytným vakem tekutin (velikost **cca** 220/240 cm x 335 cm)
9. 1 x savá rouška na novorozence (velikost **cca** 70 cm x 80 cm)
10. 1 x krytí operační rány (velikost **cca** 25 cm x 10 cm)
11. 1 x rouška na instrumentační stolek (velikost **cca** 100 cm x 150 cm) = vnější obal
12. 1 x sterilní obal
 |

**Doplňující požadavky a informace k setu**:

1. Součástí vnějšího obalu setu jsou identifikační nálepky o složení, materiálu a sterilitě, které jsou určené pro nalepení do dokumentace o použitém materiálu.
2. Zadavatel má operační stůl – Maquet bez automaticky nastavitelné změny polohy dolních končetin. Změnu polohy končetin provádí sanitář ručně.
3. Do obalové roušky č. 11 musí být naskládány jednotlivé položky setu takovým způsobem, aby po rozbalení setu byla položka č.1 navrchu setu a další položky do položky č.3 byly umístěny podle pořadových čísel jednotlivých položek setu. (Tzn., savá utěrka je po rozbalení setu na 1. místě nahoře). Položky č. 4 až č. 10 musejí být naskládány v setu za položkou č. 3, nicméně mohou být naskládány ve vzájemně libovolném pořadí.
4. V rámci požadavků kupujícího na dodávky do konsignačního skladu je kupující oprávněn jednostranně určit velikost dodávaných operačních plášťů podle svého uvážení.
5. Technické podmínky předmětu zakázky budou řádně splněny v případě, že dodavatel dodrží následující:

 U rozměrů jednotlivých položek setu, kde je uvedeno označení „**cca**“ u požadované velikosti položky, se připouští toleranční rozsah + 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.

 U rozměrů jednotlivých položek setu, kde je uvedeno označení „**odchylka se nepřipouští**“ u požadované velikosti položky, zadavatel trvá na přesném rozměru bez tolerance, a to z důvodu potřeby ke splnění medicínského účelu.

 U jednotlivých položek setu, kde nejsou uvedeny žádné rozměry, záleží na libovůli dodavatele.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že za nesplnění technických podmínek považuje i nedodržení seskládání jednotlivých položek (součástí) příslušného setu podle závazného pořadí uvedeného v bodě 3 viz výše.

**Požadavky na vlastnosti materiálu:**

měkké, savé dvouvrstvé, neklouzavé, jednostranně nepropustné, certifikované, rozměry roušek odpovídají zvolené operaci, břišní rouška - POUZE GÁZA