Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Pořízení 213 kusů polohovacích postelí“

Minimální požadavky zadavatele na technickou specifikaci polohovací postele (elektrického pečovatelského lůžka) a čestné prohlášení o splnění těchto podmínek.

Předmět plněni veřejné zakázky (dodávky) je dodávka 213 kusů elektricky polohovatelných pečovatelských lůžek včetně příslušenství a povrchové úpravy proti bakteriím, dopravu a montáž na pokoji klienta. Každé z lůžek musí splňovat níže uvedené podmínky:

Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010

Kovová konstrukce lůžka

Ložná plocha vyrobena z kovových lamel z důvodu dlouhé životnosti a snadného čištění

Šířka ložné plochy max. 850 mm

Délka ložné plochy min. 2000 mm

Prodloužení ložné plochy o min. 200 mm

Vnější šířka lůžka max. 98 cm

Bezpečné provozní zatížení min. 250 kg

Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru min. v rozmezí 270 – 820 mm

4-segmentová ložná plocha

Elektrické nastavení do polohy Trendelenburg a Antitrendelenburg min. 16°

Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru

Polohování lýtkového dílu pomocí mechanického hřebene

Systém autoregrese pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování zádového a stehenního dílu

Sesterský panel s možností zavěšení na čelo nebo postranice lůžka s předprogramovanými funkcemi min. kardiacké křeslo, CPR, vysedací poloha, vyšetřovací poloha, protišoková poloha a s ochranou proti nechtěnému polohování (tlačítko START nebo GO)

Automatická deaktivace sesterského panelu v případě, že není používán

Ruční ovladač s podsvícením a s ochranou proti nechtěnému polohování (tlačítko START nebo GO)

Automatická deaktivace ovladače v případě, že není používán

Možnost uzamčení jednotlivých funkcí ovladače pomocí sesterského panelu

Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý odstín

Čelo v hlavové a nožní části pevné dřevěné nebo lamino s výřezem, výběr dekoru min. ze 4 možností dle výrobce

4 kolečka o průměru min 125 mm, plastová, dvojitá s centrální brzdou, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport

Centrálně ovládaná brzda koleček pomocí nožního pedálu

Funkce automatického zabrzdění lůžka v nejnižší pozici nebo alarmu odbrzděného lůžka pro ochranu pacienta před rizikem pádu

Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka

Postranice s pokrytím celé délky ložné plochy, kovové, nedělené, možnost uzamčení proti nechtěnému spuštění z důvodu ochrany pacienta, barevná výplň dle výběru zadavatele

Řešení postranic. průběžný systém, ukotvení a pohyb v krajních vertikálních lištách, s prodloužením o min. 200 mm bez použití dodatečných dílů

Integrovaná záložní baterie s indikací stavu na sesterském panelu

Ukazatel úhlu náklonu zádového dílu na sesterském panelu nebo konstrukci lůžka

Výsuvná polička na lůžkoviny

Integrované prodloužení lýtkového dílu

Nerezové lišty tzv. „eurolišty“ pro drobné příslušenství pod ložnou plochou lůžka

Hrazda kovová, odnímatelná

Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navíjení a pojistkou

Zadavatel dále požaduje 50 ks jídelních desek k lůžku.

Zadavatel požaduje, aby veškerý předmět plnění měl povrchovou úpravu proti bakteriím

Ošetřené povrhy získají extra hydrofobní vlastnosti, jež zvyšují odolnost proti zašpinění a usnadňuje běžnou údržbu.

Zadavatel požaduje:

- Účinnost min. 24 měsíců

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel doložil v nabídce:

- Certifikát vydaný podle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh s označením CE nebo jiné stanovené označení (§ 3 písm. j/ cit. zákona). Výrobce či dovozce je povinen podle tohoto zákona zajistit, aby nabízené lůžko mělo označení CE nebo jiné stanovené označení (viz § 6 odst. 2, § 8 uvedeného zákona).

Dodavatel ve své nabídce uvede, že jím nabízené plnění splňuje požadavky zadavatele výše uvedené a v nabídce doloží požadované certifikáty a uvede, jaký konkrétní typ polohovací postele nabízí, včetně konkrétního typu ošetření postelí. Zadavatel si vyhrazuje právo (nikoliv povinnost) v případě pochybností o splnění některé z technických podmínek vyžádat si od vybraného dodavatele v souladu s § 104 odst. 1 písm. b) ZZVZ jako další podmínku pro uzavření smlouvy úspěšný výsledek zkoušky vzorku od akreditované zkušebny nebo znalecký posudek soudního znalce v příslušném oboru, a to na náklady dodavatele.

Dodavatel je oprávněn využít uvedený vzor čestného prohlášení.

Dodavatel – společnost CHIRONAX – DIZ s.r.o., se sídlem V Korytech 3155/23, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 481 14 421, jednající prostřednictvím společnosti BILDERBERG CAPITAL SE, IČ: 046 34 713, jejímž jedná Klára Kotzová, člen představenstva (dále jen „dodavatel), tímto čestně prohlašuje, že splňuje požadavky zadavatele na předmět plnění (technické a další požadavky) výše uvedené a obsažené v příloze č. 2 k zadávací dokumentaci.

V Praze dne 16. 10. 2017

..........................................................................

CHIRONAX – DIZ s.r.o.

Klára Kotzová, osoba oprávněná jednat za dodavatele