Agilent 5110 SVDV ICP-OES

Minimální technická specifikace:

| # Minimální parametr (nesplnění povede k vyřazení účastníka z výběrového řízení) | # Plní ANO/NE |
| --- | --- |
| # Plně simultánní ICP-OES spektrometr (s polychromátorem) se synchronním dual view pozorováním plazmatu pro umístění na pracovní stůl a s komunikačním zařízením pro ovládání pomocí PC. | # ANO |
| # Možnost měření v módech s axiálním pohledem, radiálním pohledem, s vertikálním dual view a se synchronním vertikálním dual view. | # ANO |
| # Spektrometr umožňující měření daného vzorku na libovolném počtu emisních čar. Délka měření vzorku (délka analýzy) musí být nezávislá na počtu měřených prvků, počtu měřených čar a intenzitách jejich signálu. | # ANO |
| # Spektrální rozlišení při 200 nm < 7 pm. | # ANO |
| # Polovodičový detektor s kontinuálním pokrytím celého spektra ve spojitém poli v rozmezí alespoň 167 - 785 nm (volba libovolné existující emisní čáry v daném rozsahu). Detektor s „anti -blooming“ ochranou každého pixelu detektoru proti přesycení, chlazený na teplotu až -40°C. | # ANO |
| # Bezúdržbový, vodou chlazený radiofrekvenční generátor s frekvencí 27 MHz typu „solid state“ s výkonem v rozsahu alespoň 700-1500W ve všech pozorovacích módech s krokem nastavení 10W . | # ANO |
| # Vysoce robustní plasma umožňující proměřovat vzorky s vyšším podílem solí – tj. účinnost RF minimálně 75%. Stabilita systému <1% RSD v průběhu 8 hodin měření bez korekce driftu vnitřním standardem nebo jiného způsobu korekce driftu. Možnost výměny zmlžovače nebo mlžné komory se zapaleným plazmatem. | # ANO |
| # Minimálně 3-kanálová peristaltická pumpa s funkcí „rychlé pumpy“ pro urychlení transportu roztoku do zmlžovacího systému. | # ANO # 5-ti kanálová pumpa |
| # Vodní recirkulační chladící jednotka s tichým chodem pro umístění v laboratoři. | # ANO |
| # Automatický podavač vzorků s regulovatelnou rychlostí proplachu a základní kapacitou 240 pozic. | # ANO |
| # SW pro řízení analýzy - řízené průtoky plasmových plynů, zapalování plazmy, nastavení výkonu RF, bezpečnostní prvky a utility pro monitoring. V SW zabudovaná knihovna analytických čar a potenciálních interferencí. | # ANO # ICP Expert II |
| # SW pro používání podavače od jiných výrobců než výrobce spektrometru, sledování zpětného tlaku zmlžovače a intenzity vypouštění argonu pro monitorování a eliminaci potíží s vnášecím systémem vzorků (zmlžovače, hadičky, mlžná komora, hořák), možnost přídavku kyslíku do plazmy. | # ANO # ICP Expert II |
| # Automatická (polynomická) i manuálně nastavitelná (off peak) korekce pozadí s možností retrospektivní změny volby korekce pozadí po ukončení měření. | # ANO |
| # Softwarová automatická kalibračně nezávislá spektrální dekonvulace (matematické rozkrytí složitých spektrálních interferencí) s možností uložení interferenčních modelů do knihovny. Softwarová funkce pro semikvantitativní analýzy bez nutnosti vlastních kalibrací. | # ANO |
| # Možnost použití semikvantitativního měření, jako doplňku při měření vzorků na vlastní kalibrace. | # ANO |
| # Kromě standartního setu materiálu dodávaného se spektrometrem, bude součástí dodávky také materiál nutný k provozu výše uvedeného systému při měření problematických a zasolených vzorků, malých objemů vzorků, vzorků obsahujících čátice atp.. Tzn. kit pro zmlžování vzorků obsahujících kyselinu fluorovodíkovou (mlžná komora, rozebiratelný hořák s keramickým injektorem, inertní zmlžovač, rezistentní hadičky), rozebiratelný keramický hořák (nejméně 1 kus), vnější keramická trubice pro rozebiratelný hořák (nejméně 1 kus), vnější křemenná trubice pro rozebiratelný hořák (nejméně 3 kusy), keramický injektor pro keramický hořák (nejméně 2 kusy), křemenný injektor pro rozebiratelný hořák (nejméně 3 kusy), komplet křemenná hlavice pro rozebiratelný hořák (nejméně 3 kusy), zmlžovač pro zasolené vzorky (0,4 ml/min), zmlžovač pro zasolené vzorky (2 ml/min, nejméně 2 kusy), mikrozmlžovač (0,05 ml/min), keramický zmlžovač typu „v-groove“, hadičky pro peristaltické čerpadlo (nejméně 4x5 balení, á 12 ks). | # ANO |
| # Ovládací a vyhodnocovací SW kompatibilní s operačním systémem Windows 7 nebo vyšším. | # ANO |
| # Možnost exportu naměřených dat do formátu kompatibilního s MS Excel. | # ANO |
| # Řídící PC - operační systém Windows 7 prof. nebo vyšší, monitor LCD 22“ nebo vyšší, komunikační port se spektrometrem, klávesnice, myš, laserová ČB tiskárna. | # ANO |
| # Požadována je instalace na adrese objednatele – Česká geologická služba, Geologická 6, Praha 5 Barrandov, 152 00, 3. NP, do stávajících zdrojů el. energie (jistič 16A, 1x230V). | # ANO |
| # Součástí dodávky a cenové nabídky je záruka 24 měsíců, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. | # ANO |

# Hodnocené parametry systému pro ICP OES

| Hodnocený parametr | Hodnocení | Splnění |
| --- | --- | --- |
| Přesná softwarová regulace průtoku Argonu na principu hmotnostního průtokoměru (mass-flow) pro všechny plyny plazmatu. | ANO – 10 bodů NE – 0 bodů | ANO |
| 5-ti kanálová paristaltická pumpa | ANO – 15 bodů NE – 0 bodů | ANO |
| Možnost softwarové optimalizace pozorovací výšky v radiálním směru. | ANO – 25 bodů NE – 0 bodů | ANO |
| Možnost semikvantitativního screeningu obsahu kovů v neznámých vzorcích bez nutnosti kalibrace. | ANO – 15 bodů NE – 0 bodů | ANO funke IntelliQunat |
| Možnost pozorování plazmy integrovanou kamerou | ANO – 10 bodů NE – 0 bodů | NE |
| Účinné hardwarové řešení eliminace chladného konce plazmatu a odvod tepla bez nutnosti přidávání dalšího proudu plynu či odsávání. | ANO – 15 bodů NE – 0 bodů | ANO – chlazený kónus |
| Prodloužená záruka | O 12 měsíců 5 bodů, o 24 měsíců 10 bodů | O 12 měsíců |

………………………………………

V Praze dne 18.9.2017 	
     jednatel HPST, s. r. o.