| Minimální parametry ( nesplnění povede k vyřazení účastníka z výběrového řízení) | Ano | Ne |
| --- | --- | --- |
| Obecné charakteristiky systému |  |  |
| minimální velikost, stolní systém | Ano |  |
| kolizně-reakční cela umožňující efektivní odstranění polyatomických interferencí s použitím pouze čistého kolizního inertního plynu He a bez použití korekčních rovnic | Ano |  |
| Generátor indukčně vázaného plazmatu |  |  |
| rozsah výkonu 500-1600 W pro režimy „cool“ a „hot“ plasma, | Ano |  |
| motorizovaný posun (X-Y-Z) plazmové hlavice pro optimální nastavení analytické zóny | Ano |  |
| poměr vícenásobně ionizovaných iontů Ce2+/Ce+ (Ba2+/Ba+) ≤ 3% | Ano |  |
| poměr iontů oxidů (CeO+/Ce+) ≤ 1,5% | Ano |  |
| Zavádění vzorku do plazmového výboje |  |  |
| integrované, automatické a plně softwarem kontrolované on-line ředění vzorku v plynném stavu (aerosol) před vstupem do plazmového výboje umožňující přívod koncentrovaných vzorků (až 25 % TDS). Minimálně 5 přednastavených a automaticky použitelných úrovní ředění. | Ano |  |
| Rozhraní plasma/hmotnostní spektrometr |  |  |
| interface musí umožňovat výměnu kónusů a části iontové optiky (extrakční čočky) bez ztráty vakua ve spektrometru | Ano |  |
| Hmotnostní analyzátor a detekční systém |  |  |
| kvadrupolový analyzátor s kolizní nebo reakční celou pro eliminaci spektrálních interferencí | Ano |  |
| rozsah pokrytí hmotnostního spektra 5 až 255 amu | Ano |  |
| lineární dynamický rozsah detektoru min. 11 řádů | Ano |  |
| off-axis detektor pro minimalizaci šumu a maximální poměr signál/šum | Ano |  |
| pracovní frekvence kvadrupólového analyzátoru ≥ 2,5 MHz | Ano |  |
| po rozšíření možnost použití až 3 čistých kolizních/reakčních plynů v jedné analýze (min. H2, NH3, O2, Xe a další) | Ano |  |
| Citlivost (≤ 1,5% CeO+/Ce+): |  |  |
| 7Li (9Be) ≥ 55 Mcps/ppm | Ano |  |
| 89Y (115In) ≥ 300 Mcps/ppm, | Ano |  |
| 238U (205Tl) ≥ 250 Mcps/ppm | Ano |  |
| Detekční limity – He gas mód (≤ 1,5% CeO+/Ce+): |  |  |
| As(75) ≤ 20 ppt | Ano |  |
| Se(78) ≤ 40 ppt | Ano |  |
| (data pro reálnou matrici s interferencemi: min. HNO3, HCl, Ca2+) | Ano |  |
| Detekční limity - no gas mód (≤ 1,5% CeO+/Ce+): |  |  |
| Be (9) ≤ 0.2 ppt | Ano |  |
| In (115) ≤ 0.05 ppt | Ano |  |
| Bi (209) ≤ 0.09 ppt | Ano |  |
| Detekční limity a rozsahy detekce pro specifické měření C a N |  |  |
| C (12) 50ppb ≤ 30 000 ppm | Ano |  |
| N(14) 50 ppb ≤ 2 000 ppm | Ano |  |
| Software ICP MS spektrometru |  |  |
| ovládací software umožňující ovládání všech částí ICP-MS sytému | Ano |  |
| Autosampler s kapacitou min. 200 pozic pro vzorky |  |  |
| autosampler plně ovládán ICP-MS softwarem | Ano |  |
| Systém pro pokročilé dávkování vzorků |  |  |
| možnost rozšíření o plně integrovaný modul ICP/MS systému umožňující dávkování vzorku přes dávkovací smyčku pro minimalizaci carry-over efektu, kontaminace systému matričními vzorky a výrazné zrychlení analýzy/zvýšení produktivity | Ano |  |
| možnost rozšíření o automatické přepínání mezi ladícím roztokem a roztokem interního standardu | Ano |  |
| možnost rozšíření o modul vybaven pístovou pumpou pro rychlé nasávání vzorků a proplach | Ano |  |
| Další vybavení ICP MS systému |  |  |
| kompletní vakuový systém | Ano |  |
| automatická chladicí jednotka s uzavřeným vodním chladicím systém | Ano |  |
| základní zaškolení obsluhy během instalace a dále aplikační školení s rozsahem min. 3 pracovních dnů | Ano |  |
| převedení stávajících ICP-MS metod | Ano |  |
| v nabídce předložit oficiální výrobcem garantované a veřejně dostupné specifikace výrobce | Ano |  |
| veškeré specifikace a parametry musí být snadno ověřitelné a podložené veřejně dostupnými aplikacemi a specifikacemi výrobce | Ano |  |