Část B -  Skiagraficko – skiaskopický přístroj

| Obchodní název a typové označení přístroje |  | CombiDiagnost R90 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  | Philips |  |  |  |  |
| Skiagraficko-skiaskopická sklopná stěna s druhou rtg lampou a vertigrafem |  |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Požadovaná hodnota |  | Typ parametru | Nabízená hodnota |  |
| Dálkově ovládaná stěna - vyšetřovací stůl |  |  |  |  |  |  |  |
| motorická elevační sklopná stěna - horizontálně / vertikální | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| Minimální nosnost stolu při sklopném pohybu stolu min. 180 kg | min. 180 kg |  | Absolutní parametr |  |  | 284 kg |  |
| velikost desky stolu min. 210x73 cm | min 210 x 73 cm |  | Absolutní parametr |  |  | 235 x 73 cm |  |
| motoricky stavitelná výška desky stolu od podlahy ve vodorovné pozici s rozsahem dosahujícím alespoň minimální výšky 65 cm a maximální výšky 95 cm | min. 65-95 cm |  | Absolutní parametr |  |  | 62 – 142 cm |  |
| rozsah pohybu sklopné stěny v rozsahu min -90°/+90° k horizontální rovině | min. -90°/+90° |  | Absolutní parametr |  |  | -90°/+90 |  |
| ovládání z vyšetřovny - mobilní konzole - kompletní ovládání a manipulace s vyšetřovací stěnou včetně nastavení parametrů generátoru, rentgenky a obrazového systému | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| ovládání z ovladovny - stacionární konzole - kompletní ovládání a manipulace s vyšetřovací stěnou včetně nastavení parametrů generátoru, rentgenky a obrazového systému | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| naklápění soustavy „RTG lampa – detektor“ v podélné ose stolu min. +/- 40° | min. +/- 40° |  | Absolutní parametr |  |  | +/- 40° |  |
| Automatická sekundární mřížka dle SID a volby orgánové automatiky bez nutnosti zásahu obsluhy | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| RTG LAMPA SKLOPNÉ STĚNY |  |  |  |  |  |  |  |
| vzdálenost středu detektoru od podlahy v nejnižší poloze a ve vertikální pozici stěny max. 70 cm | max. 70 cm |  | Absolutní parametr |  |  | 51,5 cm |  |
| snímkování na detektor sklopné stěny a volný detektor | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| dvě ohniska RTG lampy - rozměry 0,5-0,65mm a 1,0-1,3mm | 0,5-0,65 mm / 1,0-1,3 mm |  | Absolutní parametr |  |  | 0,6/1,2 mm |  |
| automatická přídavná filtrace - Al, Cu filtry | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| světelné znázornění ozařovaného pole | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| automatická kolimace dle orgánové automatiky | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| LAMPA PRO VERTIGRAF |  |  |  |  |  |  |  |
| vysokorychlostní RTG lampa s tepelnou kapacitou anody min. 300 kHU | min. 300 kHU |  | Absolutní parametr |  |  | 300 kHU |  |
| SID v rozsahu min. 115-180 cm | min. 115 – 180 cm |  | Absolutní parametr |  |  | 90 – 386 cm |  |
| autotracking - automatické sledování (posun) výšky primárního svazku (RTG lampy) dle pozice vertigrafu | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| snímkování na detektor vertigrafu | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| snímkování na volný detektor – v horizontálním i vertikálním směru | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| dvě ohniska RTG lampy - rozměry 0,5-0,65mm a 1,0-1,3mm | 0,5-0,65 mm / 1,0-1,3 mm |  | Absolutní parametr |  |  | 0,6/1,2 mm |  |
| automatická přídavná filtrace - Al, Cu filtry | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| světelné znázornění ozařovaného pole | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| automatická kolimace dle orgánové automatiky | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| STROPNÍ ZÁVĚS PRO RTG LAMPU PRO VERTIGRAF |  |  |  |  |  |  |  |
| vertikálně motorizovaný stropní závěs s RTG lampou pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| rozsah pohybu stropního závěsu rentgenové lampy min. 2500 mm podélně x 2500 mm příčně po místnosti | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano (až 322 x 344 cm) |  |
| rotace rentgenky podle horizontální plochy min. +/- 120° | +/- 120° |  | Absolutní parametr |  |  | +/- 125° |  |
| rotace rentgenky podle osy sloupu min. 320° | min. 320° |  | Absolutní parametr |  |  | 360° |  |
| VERTIGRAF |  |  |  |  |  |  |  |
| výškově motoricky i manuálně stavitelný vertikální snímkovací stativ (vertigraf) se sekundární Buckyho mřížkou pro ohniskové vzdálenosti 100-115cm a 140-180 cm. | 100-115 cm / 140 -180 cm |  | Absolutní parametr |  |  | 90 - 142 cm/ 131 – 386 cm |  |
| možnost nastavení vzdálenosti středu detektoru při horizontálním paprsku v rozsahu min. 45 – 170 cm od země | min. 45-170 cm |  | Absolutní parametr |  |  | 30 – 180 cm |  |
| umožňující použití s volným nebo pevným detektorem | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| pacientské úchopy po obou stranách vertigrafu | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| GENERÁTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| výkon generátoru min. 65 kW | min. 65kW |  | Absolutní parametr |  |  | 65 kW |  |
| nastavitelné napětí v rozsahu min. 40-140 kV | min. 40-140 kV |  | Absolutní parametr |  |  | 40 – 150 kV |  |
| nastavitelný proud v rozsahu min. 15-800 mA | min. 15-800 mA |  | Absolutní parametr |  |  | 1 – 900 mA |  |
| rozsah volitelného elektrického množství min. 1-600 mAs | min. 1-600 mAs |  | Absolutní parametr |  |  | 0,5 – 850 mAs |  |
| pulsní fluoroskopie v rozsahu min. 3-6 pps | min. 3-6 pps |  | Absolutní parametr |  |  | 0,5 - 6 pps |  |
| skiagrafický mód v rozsahu min. 1-6 pps | min. 1-6 pps |  | Absolutní parametr |  |  | 1 – 8 pps |  |
| nastavení parametrů generátoru, jakož i nastavení kolimátoru, přídavné filtrace a obrazových parametrů je prováděno automaticky zvolením orgánového programu na ovládací konzoli | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| DETEKTOR PRO VYŠETŘOVACÍ STŮL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x pevně integrovaný dynamický flat detektor velikosti min. 43 x 43 cm | min. 43 x 43 cm |  | Absolutní parametr |  |  | 43 x 43 cm |  |
| CSI detektor s nepřímou konverzí | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| Peak DQE při 0,0 Lp/mm, 1μGy a RQA5 (dle IEC62220-1) min. 60 % | min. 60 % |  | Absolutní parametr |  |  | >60% |  |
| velikost pixelu detektoru max. 150 µm | max. 150 µm |  | Absolutní parametr |  |  | 148 µm |  |
| DETEKTOR PRO VERTIGRAF |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x volný detektor s wifi připojením velikosti min. 35x43 cm a přímým propojením s akviziční stanicí a umožňující použití ve vertigrafu. | min. 35 x 43 cm |  | Absolutní parametr |  |  | 35 x 43 cm |  |
| mobilní držák pro volný detektor | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| pokud je detektor vybaven výměnným akumulátorem bude součástí dodávky náhradní akumulátor detektoru a nabíjecí stanice | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| velikost pixelu detektoru max. 150 µm | max. 150 µm |  | Absolutní parametr |  |  | 148 µm |  |
| CSI detektor s nepřímou konverzí | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| Peak DQE při 0,0 Lp/mm, 1μGy a RQA5 (dle IEC62220-1) min. 60 % | min. 60 % |  | Absolutní parametr |  |  | >60% |  |
| Pokud není možné použít jeden detektor pro vertigraf a zároveň jako volný detektor při splnění uvedených podmínek, musí být dodán zvlášť detektor pro vertigraf a zvlášť volný detektor, každý splňující uvedené parametry | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | detektor použitelný pro vertigraf a zároveň jako volný detektor při splnění uvedených podmínek |  |
| Sekundární (Lysholmova) clona pro volný detektor k pevnému přichycení na detektor | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| AKVIZIČNÍ STANICE |  |  |  |  |  |  |  |
| min 4GB RAM, min 200GB HDD | min. 4 GB RAM / min. 200 GB HDD |  | Absolutní parametr |  |  | 16 GB RAM/ 1 TB HDD |  |
| 2 ks medicínských LCD monitorů umístěných v ovladovně (data a live/referenční obraz ) | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| 2 ks medicínských LCD monitorů umístěných ve vyšetřovně na mobilním vozíku (skiagrafie / fluoroskopie – live a referenční obraz) | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| orgánová automatika, min. 500 programů | min. 500 programů |  | Absolutní parametr |  |  | >500 |  |
| automatické nastavení velikosti ozařovaného pole v závislosti na orgánové automatice | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| možnost anotace snímků | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| plná DICOM 3 kompatibilita, tj. služby dostupné v době nabídky - minimálně Storage SCU, Worklist SCU, MPPS | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| Strukturovaný DOSE report | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| OSTATNÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
| nášlapná deska k přichycení kolmo k desce stolu pro opěru pacienta ve stoji ve vertikální pozici stolu s odpovídající nosností | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| podpěry pro obě nohy při gynekologickém či urologickém vyšetření (HSG) k přichycení k desce stolu | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| interkom z ovladací místnosti | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| ochranný rtg štít závěsný na vyšetřovací stůl | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| veškeré elektroinstalace a rozvody v souvislosti s přístrojem | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| Technologický rozvaděč | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| Podlahové kabelové kanály | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| Kotvící komponenty | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| Technologický projekt | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| Veškeré nutné konstrukce a příslušenství | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| ORGÁNOVÁ AUTOMATIKA SKIAGRAFIE |  |  |  |  |  |  |  |
| snímkování skeletu (lebka, páteř, pánev, končetiny) | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| snímkování hrudníku, nitrohrudních orgánů | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| snímky břicha | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| ORGÁNOVÁ AUTOMATIKA FLUOROSKOPIE |  |  |  |  |  |  |  |
| vyšetření trávicího traktu - polykací akt, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo (irrigografie, defekografie) | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| fistulografie (nástřik píštěle) | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| HSG (ve spolupráci s gynekologií) | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| mikční cystouretrografie | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| flebografie – vyšetření žil | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| ERCP | Ano |  | Absolutní parametr |  |  | Ano |  |
| HODNOCENÉ PARAMETRY | Požadovaná hodnota |  | Typ parametru |  |  | Nabízená hodnota |  |
| DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ STĚNA - VYŠETŘOVACÍ STŮL |  |  |  |  |  |  |  |
| nosnost stolu v klidu v jakémkoliv místě, pozici a výšce stolu min. 230 kg | min. 230 kg |  | Typ B |  |  | 284 kg |  |
| rozsah snímkování v podélné ose stolu min. 160 cm | min. 160cm |  | Typ B |  |  | 193 cm |  |
| příčný pohyb desky stolu min. 20 cm | min. 20 cm |  | Typ B |  |  | 32 cm |  |
| RTG LAMPA SKLOPNÉ STĚNY |  |  |  |  |  |  |  |
| vysokorychlostní RTG lampa s tepelnou kapacitou anody min. 300 kHU | min. 300 kHU |  | Typ B |  |  | 300 kHU |  |
| Maximální SID pro sklopnou stěnu v cm | min. 150 cm |  | Typ B |  |  | 183 cm |  |
| VERTIGRAF |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet ionizačních měřících komůrek, min. 3 | min. 3 |  | Typ B |  |  | 5 |  |
| stitching - spojování dlouhých snímků končetin | Ano / Ne |  | Typ C |  |  | Ano |  |
| DETEKTOR PRO VYŠETŘOVACÍ STŮL |  |  |  |  |  |  |  |
| bitová hloubka min 14 bitů | min. 14 bit |  | Typ B |  |  | 16 bit |  |
| DETEKTOR PRO VERTIGRAF |  |  |  |  |  |  |  |
| hmotnost volného detektoru vč. akumulátoru max. 3 kg | max. 3 kg |  | Typ A |  |  | 2,8 kg |  |
| hloubkové rozlišení detektorů min. 14 bit | min. 14 bit |  | Typ B |  |  | 16 bit |  |
| nabíjení akumulátoru detektoru ve vertigrafu | Ano / Ne |  | Typ C |  |  | Ne |  |
| AKVIZIČNÍ STANICE |  |  |  |  |  |  |  |
| Velikost úhlopříčky monitorů min. 18" | Ano |  | Typ B |  |  | 21,3“ |  |

Pozn.:

Parametry typu A jsou parametry maximální, tedy takové, které musí nabízené zařízení (přístroj) splnit v zadavatelem stanovené maximální hodnotě (horní hranici kritéria), přičemž nabídnutí nižší hodnoty bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. XI ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek).

Parametry typu B jsou parametry minimální, tedy takové, které musí nabízené zařízení (přístroj) splnit v zadavatelem stanovené minimální hodnotě (spodní hranici kritéria), nicméně nabídnutí vyšší hodnoty bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. XI ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek).

Parametry typu C jsou parametry nepovinné (fakultativní, volitelné), kterými nabízené zařízení disponovat nemusí, nicméně jejich splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. XI ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek).