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Monitory pro ARO – 6 ks
	Obchodní název a typové označení přístroje
	IntelliVue MX800 

	Výrobce přístroje
	Philips 

	Parametr
	Požadovaná hodnota
	Typ parametru
	Nabízená hodnota

	Základní specifikace

	Integrovaný barevný displej s atestem pro bezpečné použití u lůžka pacienta
	minimálně 19“
	absolutní
	 19“

	Ovládání monitoru v českém jazyce
	ano
	absolutní
	 Ano

	Ovládání pomocí dotykové obrazovky a bezdrátového dálkového ovládání
	ano
	absolutní
	 Ano

	Monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru
	ano
	absolutní
	Ano

	Uživatelsky nastavitelné zobrazení a vytváření nových obrazovek, velká variabilita dle typu pacienta, typu měření a typu zobrazení
	ano
	absolutní
	 Ano

	Automatická optimalizace zobrazení (počet křivek a numerických polí) v závislosti na měřených parametrech
	ano
	absolutní
	 Ano

	Přenos údajů na centrální monitor včetně sledování křivek, přenosu alarmů atd.
	ano
	absolutní
	 Ano

	Monitor odolný defibrilačnímu výboji
	ano
	absolutní
	Ano

	Připojení do monitorovací sítě včetně přístupu z libovolného lůžkového monitoru na druhý lůžkový monitor v rámci ARO (minimálně v rozsahu sledování křivek a přenosu alarmů)
	ano
	absolutní
	 Ano

	Současné zobrazení minimálně 8 libovolně zvolených křivek a 16 číselných parametrů
	ano
	absolutní
	 Ano

	Tabulkové a grafické trendy s minimálně 48 hodinami záznamu s minimálním rozlišením 5 minut
	ano
	absolutní
	Ano,
96 hodin záznamu s rozlišením 5 minut

	Možnost připojení klávesnice, myši, laserové tiskárny a čtečky čárového kódu přes USB port
	ano
	absolutní
	 Ano

	Box na min. 5 modulů (víceparametrových i jednoparametrových)
	ano
	absolutní
	Ano

	Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka
	ano
	absolutní
	Ano

	Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v minimálně 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limitů vitálních funkcí
	ano
	absolutní
	 Ano

	V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, IBP, Teplota, CO2 (mainstream, sidestream, microstream), C.O., C.C.O. (PiCCO), BIS, EEG, SvO2/ScvO2, NMT, anestetické plyny včetně O2 a N2O, spirometrie
	ano
	absolutní
	 Ano

	Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu mimo oddělení bez ztráty pacientských dat a bez přepojování kabelů a senzorů.
Řešení musí umožnit minimálně 3 hodiny monitorování z vlastního zdroje energie a po návratu pacienta zpět na oddělení automatický transfer dat sejmutých během transportu do pacientského monitoru. Pacientský monitor vitálních funkcí zůstává u lůžka pacienta na oddělení. 
Během transportu musí být umožněno monitorovat minimálně EKG, SpO2, NIBP, IBP
	ano
	absolutní
	 Ano,
transportní modul IntelliVue X3

	Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu je realizováno buď:  
a) oddělitelnými měřicími moduly s pacientskými daty, s displejem, ovládáním a vnitřním zdrojem energie, které budou součástí každého monitoru a budou použitelné jako transportní monitor, nebo
b) oddělitelnými měřicími moduly s pacientskými daty, které se vloží do transportního monitoru. V takovém případě je nutné zajistit možnost transportu pacientů ARO dodáním jednoho transportního monitoru.
	ano
	absolutní
	  Ano,
varianta a)
transportní modul IntelliVue X3

	Zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv
	ano
	absolutní
	 Ano

	Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů na základě monitorem sledovaných hodnot
	ano
	absolutní
	Ano

	Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů
	ano
	absolutní
	Ano

	Vzdálená správa monitorů po monitorovací síti (stav SW aplikace, nahrávání nového SW apod.)
	ano
	absolutní
	Ano

	Režim „standby“ -  při odpojení pacienta od monitoru
	ano
	absolutní
	Ano

	Přímý tisk na laserovou tiskárnu u centrálního monitoru
	ano
	absolutní
	Ano

	Držáky pro upevnění monitoru u lůžka 
	ano
	absolutní
	Ano

	Výstup EKG signálu pro synchronizaci defibrilátoru
	ano
	absolutní
	 Ano

	

	MINIMÁLNÍ MĚŘENÉ PARAMETRY
	
	absolutní
	

	Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání z 3, 5 a 6-ti svodů včetně derivovaného 12 svodového EKG a zobrazení srdeční frekvence
	ano
	absolutní
	Ano

	Automatická analýza, záznam a tisk arytmií z minimálně 2 svodů současně (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie)
	ano
	absolutní
	Ano

	Analýza ST úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase (ST trend)
	ano
	absolutní
	Ano

	Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení
	ano
	absolutní
	Ano

	Respirace impedanční metodou s možností volby svodů
	ano
	absolutní
	Ano

	Měření pulsní oxymetrie (SpO2) technologií Masimo nebo FAST, včetně měření pulzu a zobrazení perfuze 
	ano
	absolutní
	Ano

	Měření NIBP s režimy manuálního a automatického měření, automatické měření bez nutnosti ručního zadávání cílového tlaku
	ano
	absolutní
	Ano

	Měření srdeční frekvence se zobrazením numerické hodnoty
	ano
	absolutní
	Ano

	Měření teploty až z 2 čidel se zobrazením numerické hodnoty
	ano
	absolutní
	Ano

	Měření invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty
	minimálně 3 invazivní tlaky současně 
	absolutní 
	ano

	Měření koncentrace CO2 metodou sidestream včetně čidla
	ano
	absolutní
	Ano

	Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů
	ano
	absolutní
	Ano

	Všechny požadované základní i rozšiřující měřené parametry budou realizovány vlastními integrovanými funkcemi nebo měřicími moduly monitorovacího systému, nepřipouští se připojení externích přístrojů
	ano
	absolutní
	Ano

	
	
	
	

	ROZŠÍŘENÁ MONITORACE (pouze u 2 monitorů pro ARO z celkového počtu 6 ks)

	Modul srdečního výdeje C.O. termodiluční metodou (Swan-Ganz katetr) i kontinuálního srdečního výdeje C.C.O. termodiluční metodou (PiCCO)
	ano
	absolutní
	Ano

	Modul EEG
	minimálně 4 kanály
	absolutní
	Ano, 4 kanály

	Možnost analýzy 12ti kanálového EKG z 10-ti svodů s interpretací křivky
	ano
	absolutní
	ano




Monitory pro CHIR JIP – 8 ks, INT JIP – 10 ks, URL JIP – 3ks
	Obchodní název a typové označení přístroje
	 IntelliVue MX700

	Výrobce přístroje
	Philips 

	Parametr
	Požadovaná hodnota
	Typ parametru
	Nabízená hodnota

	Základní specifikace

	Modulární monitor využívající oddělitelný víceparametrický modul dle níže uvedené specifikace
	ano
	absolutní
	 Ano

	Monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru
	ano
	absolutní
	 Ano

	Barevný dotykový displej s atestem pro bezpečné použití u lůžka pacienta
	minimálně 15“
	absolutní
	 15“

	Ovládání monitoru v českém jazyce
	ano
	absolutní
	Ano

	Ovládání pomocí dotykové obrazovky 
	ano
	absolutní
	 Ano

	Připojení do monitorovací sítě včetně přístupu z libovolného lůžkového monitoru na druhý lůžkový monitor v rámci JIP (minimálně v rozsahu sledování křivek a přenosu alarmů)
	ano
	absolutní
	 Ano

	Monitor odolný defibrilačnímu výboji
	ano
	absolutní
	Ano

	Současné zobrazení minimálně 6-ti libovolně zvolených křivek a 16-ti číselných parametrů
	ano
	absolutní
	 Ano

	Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24 hodin s minimálním rozlišením 5 minut
	ano
	absolutní
	 Ano,
48 hodin s rozlišením 5 minut

	Možnost připojení klávesnice, myši, laserové tiskárny a čtečky čárového kódu přes USB port
	ano
	absolutní
	ano

	Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka
	ano
	absolutní
	 ano

	Možnost měření srdečního výdeje termodiluční metodou měření teploty injektátu in-line se zobrazením křivky a numerické hodnoty a s průměrováním výsledku z více pokusů
	ano
	absolutní
	ano

	Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu mimo oddělení bez ztráty pacientských dat a bez přepojování kabelů a senzorů.
Řešení musí umožnit minimálně 3 hodiny monitorování z vlastního zdroje energie a po návratu pacienta zpět na oddělení automatický transfer dat sejmutých během transportu do pacientského monitoru. Pacientský monitor vitálních funkcí zůstává u lůžka pacienta na oddělení. 
Během transportu musí být umožněno monitorovat minimálně EKG, SpO2, NIBP, IBP
	ano
	absolutní
	  Ano,
transportní modul IntelliVue X3

	Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu je realizováno buď:  
a) oddělitelnými měřicími moduly s pacientskými daty, s displejem, ovládáním a vnitřním zdrojem energie, které budou součástí každého monitoru a budou použitelné jako transportní monitor, nebo
b) oddělitelnými měřicími moduly s pacientskými daty, které se vloží do transportního monitoru. V takovém případě je nutné zajistit možnost transportu pacientů CHIR JIP, INT JIP a URL JIP dodáním tří transportních monitorů.
	ano
	absolutní
	 Ano,
varianta a)
transportní modul IntelliVue X3

	V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, IBP, Teplota, CO2 (mainstream, sidestream, microstream), C.O., C.C.O. (PiCCO), BIS, EEG, SvO2/ScvO2,
	ano
	absolutní
	 Ano

	Zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv 
	ano
	absolutní
	 Ano

	Zabudovaná kalkulačka pro výpočet hemodynamických a ventilačních parametrů na základě monitorem sledovaných hodnot
	ano
	absolutní
	 Ano

	Minimálně 3 uživatelsky konfigurovatelné režimy monitoru podle stavu pacienta, každý s minimálně 3 uživatelsky konfigurovatelnými obrazovkami včetně rychlé změny režimů a obrazovek dle závažnosti stavu pacienta a speciálních procedur
	ano
	absolutní
	 Ano

	Systém hlášení alarmových stavů s minimálně 3 úrovněmi
	ano
	absolutní
	Ano

	Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů
	ano
	absolutní
	Ano

	Komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů
	ano
	absolutní
	Ano

	Přenos údajů na centrální monitor včetně sledování křivek, přenosu alarmů atd.
	ano
	absolutní
	Ano

	Vzdálená správa monitorů po monitorovací síti (stav SW aplikace nahrávání nového SW apod.)
	ano
	absolutní
	Ano

	Přímý tisk na laserovou tiskárnu u centrálního monitoru
	ano
	absolutní
	Ano

	MINIMÁLNÍ MĚŘENÉ PARAMETRY:

	Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání z 3, 5-ti a 6-ti svodů včetně zobrazení tepové frekvence
	ano
	absolutní
	 Ano

	Analýza ST úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase (ST trend)
	ano
	absolutní
	Ano

	Automatická analýza, záznam a tisk arytmií z minimálně 2 svodů současně (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie)
	ano
	absolutní
	Ano

	Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení
	ano
	absolutní
	Ano

	Měření NIBP s režimy manuálního a automatického měření, automatické měření bez nutnosti ručního zadávání cílového tlaku
	ano
	absolutní
	Ano

	Měření srdeční frekvence se zobrazením numerické hodnoty
	ano
	absolutní
	Ano

	Měření teploty se zobrazením numerické hodnoty
	ano
	absolutní
	Ano

	Měření pulsní oxymetrie (SpO2) technologií Masimo nebo FAST, včetně měření pulzu a zobrazení perfuze
	ano
	absolutní
	Ano

	Respirace impedanční metodou s možností volby svodů
	ano
	absolutní
	Ano

	Měření invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty
	minimálně 2 invazivní tlaky současně
	absolutní
	Ano

	Všechny požadované základní i rozšiřující měřené parametry budou realizovány vlastními integrovanými funkcemi nebo měřicími moduly monitorovacího systému, nepřipouští se připojení externích přístrojů. 
	ano
	absolutní
	Ano

	
	
	
	

	ROZŠIŘUJÍCÍ FUNKCE (mohou být realizovány přenosnými moduly nebo jako funkce u všech monitorů)

	1 x pořízení 12-ti kanálového EKG z 10 ti svodů z lůžkového monitoru, analýza a interpretace EKG může probíhat v monitoru nebo na centrále. 
1 x INT JIP
	ano
	absolutní
	Ano

	3 x měření koncentrace CO2 metodou sidestream včetně čidla
3 x INT JIP
	ano
	absolutní
	Ano

	3 x měření srdečního výdeje C.O. termodiluční metodou (Swan-Ganz katetr) i kontinuálního srdečního výdeje C.C.O. termodiluční metodou (PiCCO)
2 x INT JIP, 1 x CHIR JIP
	ano
	absolutní
	Ano

	2 x měření EEG
1 x INT JIP, 1 x CHIR JIP
	minimálně 4 kanály
	absolutní
	Ano, 4 kanály



Telemetrický systém (pavilon D, Interna, 6 x telemetrická přenosná jednotka)
	Obchodní název a typové označení přístroje
	IntelliVue MX40 

	Výrobce přístroje
	 Philips

	Parametr
	Požadovaná hodnota
	Typ parametru
	Nabízená hodnota

	Základní specifikace

	Digitální telemetrický systém s bezdrátovou obousměrnou komunikací s centrálním monitorem 
	ano
	absolutní
	 Ano

	Kvalitní pokrytí signálem lůžkové části Interny včetně schodišť (oddělení: A1 + JIP, A2, A3) dle přiložených plánů oddělení
	ano
	absolutní
	 Ano

	Měření EKG minimálně 3 žilovým kabelem
	ano
	absolutní
	Ano

	Telemetrická jednotka odolná defibrilačnímu výboji
	ano
	absolutní
	Ano

	Měření SpO2 
	ano
	absolutní
	 Ano

	Měření EKG a SpO2 v jednom přístroji
	ano
	absolutní
	 Ano

	Alespoň 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmů
	ano
	absolutní
	 Ano

	Minimální analyzované parametry arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace
	ano
	absolutní
	 Ano

	Monitorace ST a QT/QTc úseku v reálném čase vč. alarmů
	ano
	absolutní
	 Ano

	Měření NIBP
	ano
	absolutní
	Ano, 
IntelliVue CL NIBP Pod

	Přenos veškerých monitorovaných parametrů na centrální monitor
	ano
	absolutní
	 Ano

	Zvuková signalizace při opuštění jednotky z dosahu monitorovací sítě 
	ano
	absolutní
	Ano

	Provozní čas na vnitřní zdroj energie při měření EKG
	minimálně 24 hodin
	absolutní
	Ano, 30 hodin

	Tlačítko přivolání obsluhy nebo oznámení události
	ano
	absolutní
	 Ano

	Úložné pouzdro s uchycením k tělu
	ano
	absolutní
	 Ano

	Zaručena plná kompatibilita s nabízenými monitory vitálních funkcí a centrálním monitorem
	ano
	absolutní
	Ano

	Vnitřní zdroj energie realizován alkalickými primárními bateriemi, nebo výměnným akumulátorem
	ano
	absolutní
	Ano, výměnným akumulátorem



Centrální monitor ARO, 1 ks
	Obchodní název a typové označení přístroje
	 IntelliVue iX

	Výrobce přístroje
	 Philips

	Parametr
	Požadovaná hodnota
	Typ parametru
	Nabízená hodnota

	Základní specifikace

	Současné připojení a sledování monitorů s možností budoucího rozšíření
	minimálně 6 monitorů
	absolutní
	 Ano,
připojení 6 monitorů

	Uživatelské rozhraní v českém jazyce, ovládání klávesnicí a myší
	ano
	absolutní
	 Ano

	Obousměrná komunikace s připojenými lůžkovými monitory
	ano
	absolutní
	 Ano

	Sledování minimálně 2 křivek od 10-ti pacientů na jedné obrazovce v přehledovém režimu
	ano
	absolutní
	 Ano

	V detailním režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (alarmy, režim standby, atd.)
	ano
	absolutní
	 Ano

	V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru
	ano
	absolutní
	 Ano

	Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek 
	minimálně 72 hodin
	absolutní
	Ano,
168 hodin

	Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů, trendy mohou být uloženy v monitoru
	minimálně 72 hodin
	absolutní
	 Ano,
168 hodin

	Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za posledních 
	minimálně 72 hodin
	absolutní
	Ano,
168 hodin

	Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc segmentu s parametry definovanými u monitorů
	ano
	absolutní
	Ano

	On-line vzdálený přístup pomocí LAN pro zobrazení křivek a parametrů sledovaných pacientů
	ano
	absolutní
	 Ano

	
	
	
	

	Příslušenství k centrálnímu monitoru ARO

	2x LCD monitor s alespoň FULL HD rozlišením pro možnost sledování ze dvou stanovišť
	ano
	absolutní
	 Ano

	Síťová laserová tiskárna
	ano
	absolutní
	 Ano

	UPS – záložní zdroj energie
	ano
	absolutní
	Ano





Centrální monitor INT JIP, 1 ks
	Obchodní název a typové označení přístroje
	IntelliVue iX 

	Výrobce přístroje
	 Philips

	Parametr
	Požadovaná hodnota
	Typ parametru
	Nabízená hodnota

	Základní specifikace

	Současné připojení a sledování monitorů s možností budoucího rozšíření
	minimálně 17 monitorů a 10 telemetrií
	absolutní
	 Ano,
připojení 27 monitorů nebo telemetrií

	Uživatelské rozhraní v českém jazyce, ovládání klávesnicí a myší
	ano
	absolutní
	 Ano

	Obousměrná komunikace s připojenými lůžkovými monitory
	ano
	absolutní
	 Ano

	Sledování minimálně 2 křivek od 10-ti pacientů na jedné obrazovce v přehledovém režimu
	ano
	absolutní
	 Ano

	V detailním režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (alarmy, režim standby, atd.)
	ano
	absolutní
	 Ano

	V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru
	ano
	absolutní
	 Ano

	Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek 
	minimálně 72 hodin
	absolutní
	Ano,
168 hodin

	Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů, trendy mohou být uloženy v monitoru
	minimálně 72 hodin
	absolutní
	 Ano,
168 hodin

	Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za posledních 
	minimálně 72 hodin
	absolutní
	Ano,
168 hodin

	Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc segmentu s parametry definovanými u monitorů
	ano
	absolutní
	Ano

	On-line vzdálený přístup pomocí LAN pro zobrazení křivek a parametrů sledovaných pacientů
	ano
	absolutní
	 Ano

	Podpora telemetrických monitorů
	ano
	absolutní
	Ano

	
	
	
	

	Příslušenství k centrálnímu monitoru INT JIP

	2 x LCD monitor nebo 1 x velký LCD monitor s vysokým rozlišením pro přehledné zobrazení všech sledovaných pacientů 
Umístění: sesterna INT JIP
Velikost monitorů: 
	2 x LCD: minimálně 19“

1 x velký LCD: minimálně 30“
	absolutní
	 Ano,
1x 30“ LCD s rozlišením 2560 x 1600

	2 x LCD monitor nebo 1 x velký LCD monitor s vysokým rozlišením pro přehledné zobrazení všech sledovaných pacientů 
Umístění: sesterna A1
Ze sesterny A1 je možné plnohodnotně ovládat centrální monitor na INT JIP pomocí myši a klávesnice, z centrálního monitoru jsou na A1 přenášeny akustické alarmy. Řešení musí být provedeno způsobem podporovaným výrobcem centrálního monitoru, např. formou druhé pracovní stanice (klient). 
Vzdálenost druhé pracovní stanice na A1 od centrálního monitoru na INT JIP je 20 m, je možné využít stávající 2 x UTP kabel. Velikost monitorů:

	2 x LCD: minimálně 19“

1 x velký LCD: minimálně 30“
	absolutní
	Ano,
Klient centrálního monitoru IntelliVue iX s nezávislým ovládáním a 
1x 30“ LCD s rozlišením 2560 x 1600

	Síťová laserová tiskárna
	ano
	absolutní
	 Ano

	UPS – záložní zdroj energie
	ano
	absolutní
	Ano




	Hodnocené parametry
	Požadovaná hodnota
	Typ parametru
	Nabízená hodnota

	Telemetrický systém

	Vnitřní zdroj energie telemetrické jednotky realizován pomocí výměnných akumulátorů, musí jít o výrobcem podporované řešení.
Ke každé telemetrické jednotce dodány dva akumulátory, aby byl umožněn trvalý provoz bez přerušení na dobíjení akumulátoru. K telemetrickému systému dodána nabíječka umožňující současné nabíjení minimálně 5-ti akumulátorů.
	Ano/ne
	typ C
	Ano

	Základní krytí IP telemetrické jednotky před vniknutím kapaliny
	minimálně IPX0

	typ B
	IPX7

	Monitory pro ARO, monitory pro CHIR JIP, INT JIP, URL JIP

	Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu je realizováno pomocí oddělitelných měřicích modulů s pacientskými daty, s displejem, ovládáním, vnitřním zdrojem energie a krytím minimálně IP32, které jsou součástí každého monitoru a jsou použitelné jako transportní monitor
	Ano/ne
	typ C
	ANO,
IntelliVue X3



Pozn.: 
Parametry typu B jsou parametry minimální, tedy takové, které musí nabízené zařízení (přístroj) splnit v zadavatelem stanovené minimální hodnotě (spodní hranici kritéria), nicméně nabídnutí vyšší hodnoty bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. XI ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek) 
Parametry typu C jsou parametry nepovinné (fakultativní, volitelné), kterými nabízené zařízení disponovat nemusí, nicméně jejich splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. XI ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek)  












Struktura rozložení monitorů a funkční propojení:
CENTRÁLNÍ MONITOR
LŮŽKOVÝ MONITOR ARO                    6 x
ARO
LŮŽKOVÝ MONITOR CHIR JIP             8 x
CHIR JIP
CENTRÁLNÍ MONITOR
LŮŽKOVÝ MONITOR INT JIP 10 x
INT JIP
PARALELNÍ OBRAZOVKA S OVLÁDÁNÍM
TELEMETRIE           6 x
INT A1
LŮŽKOVÝ MONITOR URL JIP 3 x
URL JIP
PARALELNÍ OBRAZOVKA


Přílohou č. 8 zadávacích podmínek jsou soubory 2NP-INT_A3.pdf, 3NP-INT_A2.pdf a 4NP-INT_A1+JIP.pdf s výkresovou dokumentací 2., 3. a 4. nadzemního podlaží pavilonu D (Interna), kde bude instalován telemetrický systém. Vyšrafované části v dokumentaci odpovídají prostoru pro využívání telemetrie, tj. minimálnímu prostoru pro pokrytí telemetrickým signálem. V prohlížeči Adobe Reader lze vrstvu šrafů vypnout kvůli čitelnosti kótování na výkresu.
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