Prokázání splnění technických požadavků

Soupis příloh

Příloha č. 1 – Technická specifikace výrobce (Technical specificationTechfors 150L TV)

Příloha č. 2 – Certifikát výrobce o udělení ISO 9001 a 14001

Příloha č. 3 – Celkový výkres fermentoru (Dimensional & Connections Techfors TV 150L)

Příloha č. 4 – Výkres kultivační nádoby bioreaktoru (Heizkessel mit Flachdeckel NW398 100/150L)

Příloha č. 6 – Prospekt SCADA systému eve Core

Příloha č. 7 – Výňatek z orig. návodu – proces sterilizace

Příloha č. 8 – Prospekt řídící jednotky Touchscreen

Příloha č. 9 – Prospekt modulu eve Core – Plan & Control

Příloha č. 10 – Potvrzení výrobce o on-line podpoře v rámci záruky

Příloha č. 11 – Výňatek z orig. návodu – signální zařízení

Obecný popis

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| - výrobce splňuje normy EN ISO 9001 a ISO 14001:2004, dané zařízení bylo vyrobeno a splňuje normy GMP a FDA, přičemž dokumentace FAT není požadována. Zařízení je možno dodatečně opatřit kvalifikací a validací dle SÚKL (vyr-32) | SPLNĚNO – certifikát výrobce je přiložen jako příloha č. 2. Požadavky na GMP a FDA potvrzuje technická specifikace výrobce – příloha č. 1, str. 4 |
| - univerzální použití, možnost reprodukovatelné kultivace baktérií, plísní, kvasinek, a to za aerobních nebo aerobních podmínek a přetlaku (vzduch, N2, CO2) | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1 obecně |
| - uživatelsky přátelské ovládání se snadno exportovatelným záznamem dat (transfer grafů) z fermentoru do PC k následnému zpracování a tvorbě publikací, zpráv, pokročilé SCADA rozhraní, on line regulace procesů | SPLNĚNO – součástí SCADA systém eve se schopností záznamu a řízení, viz. příloha č. 6 |
| - mobilní provedení na kolečkách | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 1 |
| - snadný přístup ze všech stran | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 1 |
| - snadné čištění, snadná demontáž víka, přítomnost univerzálního systému propojení Clamp | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 4 a 22 |
| - vlastní kultivace, po ukončení režimů sterilizace, bude probíhat bez nutnosti využití vyvíječe páry | SPLNĚNO – pro sterilizaci bude využita pára, ale pro ohřev bude sloužit el. dohřívání, viz. příloha č. 1, str. 15 |
| - inokulace přes sterilizovatelné inokulační ventily a současně možnost inokulace přes septa | SPLNĚNO – součástí 2 ks inokulační ventilů, viz. příloha č. 1, str. 30, které lze kdykoliv nahradit inokulací přes membrány |

Kultivační nádoba

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| - max. rozměry celku 150 x 150 x 300 cm (Š x H x V), přičemž sterilovatelná výpusť fermentoru se nachází ve výšce min. 40 cm nad podlahou | SPLNĚNO – rozměry celého přístroje nepřesahují (Š x H x V) 130 x 110 x 280 cm, viz. příloha č. 1, str. 5 a příloha č. 3 Výpusť se nachází ve výšce 42,1 cm, viz. příloha č. 1, str. 25 |
| celkový objem fermentoru 125 – 150 l, pracovní objem min. 20 litrů | SPLNĚNO – celkový objem 150 litrů a min. pracovní objem 19 litrů, viz. příloha č. 4 |
| pracovní teplota 10°C až 150°C | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 22 |
| pracovní tlak 1 – 3 bar (absolutní tlak) | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 22 |
| všechna těsnění a O-kroužky musí vyhovovat cGMP a FDA normám | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 22 |
| plášť z nerezové oceli, třída oceli ze strany přilehlé k médiu optimálně 1.4404 (AISI 316L) s leštěním min. na úrovni Ra ≤ 0.5 +/- 0.1 μm (odolnost na kyseliny a louhy, desinfekční prostředky) | SPLNĚNO - viz. příloha č. 1, str. 22 |
| materiál mimo styk s produktem min. 1.4301 (AISI 304) s leštěním Ra ≤ 0.8 μm | SPLNĚNO - viz. příloha č. 1, str. 22 |
| geometrie cca 1 : 3 | SPLNĚNO – poměr přesně 1 : 3, viz. příloha č. 1, str. 22 |
| vzdušnící věnec zaručující vhodnou distribuci plynů | SPLNĚNO – součástí konfigurace, viz. příloha č. 1, str. 23 |
| min. 8x porty na víku pro septa, inokulum, sondy, manometr (s výhodou 19 mm); dále min. 2x Tri-Clamp (s výhodou 1 ½´´) | SPLNĚNO – součástí 9 portů na víku 19 mm a 2 porty Tri-Clamp 1 ½“ viz. příloha č. 1, str. 22 |
| 2 úchyty na víku pro zvedání víka | SPLNĚNO – součástí 2 úchyty viz. příloha č. 1, str. 22 |
| vrchní stěna nádoby min. 2x port Tri-Clamp | SPLNĚNO - viz. příloha č. 1, str. 22 |
| spodní stěna nádoby min. 5x port 25 mm (pH, O2, teplota) | SPLNĚNO – součástí celkem 6x port 25 mm, viz. příloha č. 1, str. 22 |
| dno nádoby – vzorkovací ventil s možností kontinuálního odběru a vypouštěcí ventil, oba v aseptickém provedení s možností propaření, vnitřní průměr vzorkovacího potrubí min. 4 mm, vnitřní průměr vypouštěcího potrubí min. 25 mm | SPLNĚNO – součástí vzorkovací i vypouštěcí ventil v požadovaných parametrech, průměr vypouštěcího potrubí 25,5 mm, viz. příloha č. 1, str. 25 |
| oválné průhledítko na stěně nádoby, min. 50 cm2 | SPLNĚNO – průhledítko o rozměrech 19,5 x 3 cm, tedy o ploše 58,5 cm2, viz. příloha č. 1, str. 23 |
| - 4 ks vnitřních zarážek | SPLNĚNO – součástí 4 ks zarážek, viz. příloha č. 1, str. 23 |

Míchání

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| - spodní pohon | SPLNĚNO – spodní pohon míchadla, viz. příloha č. 1, str. 7 |
| - ucpávkový systém musí zabezpečit aseptický provoz zařízení pro min. 10 denní kultivaci, dvojitá bezúdržbová mechanická ucpávka s automatickým sterilizačním režimem | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 8 |
| - možnost výměny míchadel (např. lodní šroub), v dodávce 3x typ Rushton | SPLNĚNO – součástí dodávky 3x Rushton s možností výměny uživatelem viz. příloha č. 1, str. 8 |
| - rozsah otáček motoru 0 – 900 RPM s plynulou regulací | SPLNĚNO – rozsah přesně 0 – 900 RPM, viz. příloha č. 1, str. 7 |
| - motor míchadla chlazený vodou s výhodou uzavřeného okruhu bez potřeby napojení na zdroj vody | SPLNĚNO – vodou chlazený motor s uzavřeným okruhem, bez nutnosti napojení na vodu. viz. příloha č. 1, str. 7 |

Regulace teploty

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| - bude realizována cirkulací regulační vody duplikátorem přes tepelný výměník s elektrickým dohříváním | SPLNĚNO – součástí elektrický ohřev, viz. příloha č. 1, str. 15 |
| - přesnost udržování teploty 0,2°C | SPLNĚNO – součástí sonda pt-100 s přesností 0,2°C, viz. příloha č. 1, str. 26 |

Sterilizace

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| - plně automatická SIP sterilizace parou IN-SITU | SPLNĚNO – plně automatizovaná sterilizace parou IN-SITU, viz. příloha č. 7 |
| - možnost propařování výstupního potrubí přes vzdušnící věnec | SPLNĚNO – vnitřek reaktoru je možné propařit skrze vzdušnící věnec, viz. příloha č. 1, str. 17 |

Vzdušnění

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| - vstupní mikrobiální filtr, sterilizovaný IN-SITU spolu s reaktorem (součást dodávky, 2ks) | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 16 |
| - automatická regulace průtoku plynů alespoň 2 vvm | SPLNĚNO – regulace průtoku až 200 LPM, což odpovídá 2 vvm, viz. příloha č. 1, str. 16 |
| - gasmix, mass flow controller min. vzduch, N2 rozsah 2 – 200 NL/min, možnost automatické regulace (solenoidový ventil) | SPLNĚNO – regulace v daném rozsahu solenoidovým ventilem, viz. příloha č. 1, str. 16 |
| - chladič odchozích plynů, s ohřevem | SPLNĚNO – chladič odchozích plynů s ohřevem, viz. příloha č. 1, str. 19 |
| - výstupní mikrobiální filtr, sterilizovatelný IN-SITU (součást dodávky, 2ks) | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 18 |
| - možnost kultivace v přetlaku – automatické řízení tlaku uvnitř nádoby | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 20 |
| - analyzátor plynů - on-line paralelní analýza O2 (min. 1 – 50% obj.) a CO2 (min. 0 – 10% obj.) na výstupu, možnost automatické regulace ostatních parametrů při změně hodnot | SPLNĚNO – analyzátor plynů na výstupu s rozsahem O2 1 – 5% a CO2 0 – 10% s možností automatické regulace parametrů, viz. příloha č.1, str. 21 |

Váha

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| - Vážení kultivační nádoby s možností automatické regulace | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 26 |
| - přesnost +/- 0,005 % | SPLNĚNO – přesnost +/- 0,005 %, viz. příloha č. 1, str. 26 |
| - třída ochrany min. IP 67 | SPLNĚNO – ochranná třída IP 67, viz. příloha č. 1, str. 26 |

Čerpadla

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| - 4 ks peristaltických čerpadel | SPLNĚNO – součástí 4 ks, viz. příloha č. 1, str. 13 |
| - min. 1 čerpadlo analogové s možností nastavení otáček | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 13 |

pH

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| rozsah měření 2 – 12 pH | SPLNĚNO – rozsah měření 0 – 12 pH, viz. příloha č. 1, str. 27 |
| sterilizovatelný senzor IN-SITU (0 – 130°C) (2 kusy součást dodávky) | SPLNĚNO - viz. příloha č. 1, str. 27 |
| vč. holderu | SPLNĚNO - viz. příloha č. 1, str. 27 |

pO2

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| Rozsah měření 0 – 100% | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 28 |
| sterilizovatelný IN-SITU (0 – 130°C) (2 kusy součást dodávky) | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 28 |

Antifoam sonda

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| možnost manuálního nastavení výšky detekce pěny a možností zapojení druhé sondy do procesu automatického řízení | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 29 |
| automatické dávkování pomocí peristaltické pumpy | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 29 |

Příkrm (feed)

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| ovládání nezávislého analogového čerpadla s nastavením otáček (0 – 150 RPM) | SPLNĚNO – rozsah přesně 0 – 150 RPM, viz. příloha č.1, str. 13 |
| možnost dávkování v rozsahu min. 3,5 ml až 240 ml za minutu | SPLNĚNO – rozsah dávkování od 3,18 až 245 ml za minutu, viz. příloha č. 1, str. 13 |

Automatické řízení a záznam tlaku, průtok vzduchu s regulací

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| min. rozsah měření -1 až 3 bar | SPLNĚNO – rozsah přesně -1 až 3 bar, viz. příloha č. 1, str. 20 |
| přesnost měření cca 0,1% | SPLNĚNO – přesnost měření přesně 0,1%, viz. příloha č. 1, str. 20 |

Příslušenství

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| - součásti k inokulaci, min. 2x sterilizovatelné inokulační ventily, příslušenství k inokulaci přes septa | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 30 |
| - osvětlení vnitřku kultivační nádoby | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 23 |
| - bezpečnostní tlakový ventil s připojením k nádobě pomocí portu Tri Clamp | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 25 |
| - s nádobou sterilizovatelný manometr 0 – 5 bar | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 29 |
| - ventily ovládané pneumaticky | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 12 |

Řídící jednotka

| Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| - Integrovaná dotyková obrazovka alespoň 17“ s odolností min. IP66 | SPLNĚNO – obrazovka 17“ s odolností IP 66, viz. příloha č. 1, str. 10 a 11 |
| - nezávislé nastavení všech procesních parametrů včetně zobrazení na synoptické obrazovce | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 10 |
| - možnost tvorby kaskády řízení parametrů | SPLNĚNO – viz. příloha č. 8 |
| - pokročilé SCADA rozhraní | SPLNĚNO – součástí program eve |
| - otevřený systém, kde externí zařízení mohou být volně zapojitelná mimo doporučení výrobce, min. 8 volných parametrů pro připojení dalších periferií | SPLNĚNO – viz. příloha č. 8 |
| - signalizační systém upozorňující na poruchu, jasně viditelný ze vzdálenosti | SPLNĚNO – semafor instalovaný na řídící skříni, viz. příloha č. 11 |
| - On-line monitoring a záznam, plánování a řízení všech parametrů | SPLNĚNO – viz. příloha č. 6 a příloha č. 9 |
| - grafické zobrazení procesu | SPLNĚNO – viz. příloha č. 6 a příloha č. 9 |
| - možnost připojení dalších bioreaktorů a spuštění více kultivací současně přes SCADA | SPLNĚNO - viz. příloha č. 6 a příloha č. 9 |
| - připojení dalších měřících systémů přes různá rozhraní např. protokol OPC, analog I/O | SPLNĚNO – viz. příloha 8 |
| - provedení aplikace v režimu web-based – bez nutnosti instalace na všechny uživatelské stanice v rámci sítě | SPLNĚNO - viz. příloha č. 6 a příloha č. 9 |
| - zobrazení dynamických i fixních alarmových hlášení | SPLNĚNO - viz. příloha č. 6 a příloha č. 9 |
| - export dat do formátu .csv, nebo kompatibilní s WORD, Excel | SPLNĚNO – možnost exportu do .csv, viz. příloha č. 6 a příloha č. 9 |
| - kompatibilita s mobilními systémy (tablet / telefon) | SPLNĚNO – viz. příloha č. 1, str. 31 |
| - archivace kultivací, evidence vlastních mikroorganismů a živných médií | SPLNĚNO - viz. příloha č. 6 a příloha č. 9 |
| - vč. jednoho adekvátního PC s MS Windows (min. parametry: Windows 10, MS Office, 4 jádrový procesor, frekvence jádra minimálně 3 GHz, 8 GB RAM, 1 T HDD, monitor min. 22“) | SPLNĚNO – počítač v uvedených parametrech součástí dodávky |
| - aktualizace programu a pravidelné on-line školení uživatelů výrobcem min. po dobu záruky | SPLNĚNO – viz. příloha č. 10 |