Specifikace předmětu smlouvy

FSv – Laboratoř analyzátoru těžkých kovů a velikosti částic – atomový absorpční spektrometr

-	duální AAS  systém vybavený plamenem i kyvetou umožňující provoz se  schopností skutečné duální atomizace při provádění multiprvkových analýz 		
-	bezobslužný přechod mezi technikami plamen/kyvet, pouze pomocí SW		

Optika a korekce pozadí		
-	zásobník na min. 6 lamp s automatickým nastavením pozice lampy a napájením každé lampy samostatně		
-	možnost použití kódovaných i nekódovaných, jednoprvkových i víceprvkových lamp
-	lampy musí být umístněné vertikálně pro zaručení vysoké stability jejich uchycení s vyloučením gravitace a tudíž vychylováním lamp z nastavené polohy.		
-	každá pozice karuselu musí být vybavena vlastním zdrojem		
-	vysocepropustná dvoupaprsková optika 		
-	uzavřený optický systém s autokalibračním monochromátorem typu Echelle – dva disperzní prvky – mřížka+hranol		
-	Reciprocal Linear Dispersion (RLD) ≤ 0.5 nm/mm při 200 nm 		
-	rozsah vlnových délek minimálně 185-900 nm		
-	spektrální šířka softwarově volitelná min. 0.1, 0.2, 0.5 nebo 1.0 nm		
-	deuteriová korekce pozadí s garantovanou chybou max. 2% až do 2A		

Plamen		
-	univerzální titanový 50mm hořák (inertní vůči kyselinám), vhodný pro všechny druhy plamene		
-	inertní mlžná komora s nastavitelnou impaktní kuličkou		
-	titanový 100mm hořák (inertní vůči kyselinám)		
-	automatické řízení průtoku plynů ovládané softwarově	
-	bezpečnostní prvky: tlakové sensory na vstupní plyny, sensor usazení hořáku, sensor zapálení a hoření plamene
-	automatické zapálení a zhášení plamene		
-	jedna mlžná komora pro všechny druhy plamene		
-	automatická optimalizace parametrů plamene		
-	automaticky nastavitelná výška hořáku		

Kyveta		
-	možnost volby Deuteriové a Zeemanovy korekce pozadí současně		
-	u Zeemanovy korekce je požadován poměr  výkon/síla elektromagnetického pole min. 0,85 Tesla		
-	barevná kamera pro pohled do kyvety		
-	automaticky řízený průtok plynu		
-	možnost volby inertního plynu		
-	teplota kyvety řízena napětím a infračerveným teplotním sensorem		
-	programovatelných až 20 fází	
-	počítadlo odpalů		
-	autosampler se minimálně 60 pozicemi pro vzorky a minimálně 6 pro reagencie, pro snadné a přesné dávkování	
-	možnost automatického ředění vzorků		
-	Součástí dodávky musí být i ELC kyvety (kyvety s prodlouženou životností – Extended Lifetime Cuvettes) s platformou zajišťující životnost alespoň 3000 odpalů při teplotách blížících se 3000 °C a až 10 000 odpalů při teplotách okolo 1200 °C
-	maximální teplota pícky při atomizaci min. 2900 °C		
-	požaduje se minimální teplotní gradient 3000 °C/s s nastavením po 1 °C		
-	systém musí poskytovat lineární a nelineární teplotní gradient		

Design		
-	půdorys přístroje max. 0.50 m2		

Software		
-	musí obsahovat „Pomocníky“ pro tvorbu metod a optimalizaci parametrů 	
-	možnost počítadla času provozu lamp	
-	možnost automatického zapnutí a vypnutí lampy	

Součástí dodávky dále musí být		
-	počítač, LCD monitor, tiskárna v konfiguraci nezbytné pro dokonalé ovládání AAS
-	minimálně 80ks kyvet s prodlouženou životností (ELC)		
-	minimálně 40ks standartních grafitových kyvet 		
-	kompresor na stlačený vzduch s odlučovačem vlhkosti a regulátorem tlaku		
-	slotted Tube Atom Trap		
-	samostatný oběhový chladič		
-	kódované lampy v kombinacích  Na/K, Ca/Mg, Cr/Ni/Cu,  Fe/Mn, Al, As, Cd/Zn,  Pb
-	záložní zdroj elektrického napájení (UPS),		

Součástí dodávky jsou veškeré náklady na dodání zařízení, instalaci, zaškolení. 	

Možnost dodatečného dovybavení systému o: autosampler pro plamen, autodilutor pro plamen, doplnění elektrického ohřívaní atomizační cely.