# Část D - Parní sterilizátory

|  |  |
| --- | --- |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | **GSS6713** |
| ***Výrobce přístroje*** | **GETINGE Infection Control AB** |
| **Parní sterilizátor** | **2 ks** |  |  |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Typ parametru** | **Nabízená hodnota** |
| **Základní specifikace** |
| Dvoudvéřový prokládací parní sterilizátor o využitelném objemu komory | 8 STJ | absolutní |   8 STJ |
| Objem komory | 600 l (±10 %) | absolutní |   609 l |
| Integrovaný elektrický vyvíječ páry | ano | absolutní |   ANO |
| Funkce zajišťující koncentraci nekondenzovatelných plynů (odplynění) dle normy ČSN EN 285+A2 | ano | absolutní \* |   ANO |
| Odpovídá normám ČSN EN 285+A2, ČSN EN ISO 17665-1 | ano | absolutní \* |   ANO |
| Validovatelný dle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU | ano | absolutní |   ANO |
| Celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem | ano | absolutní |   ANO |
| Motorické ovládaní dveří sterilizační komory s bezpečnostním zajištěním | ano | absolutní |   ANO |
| Vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou | ano | absolutní |   ANO |
| Sterilizační programy: 121°C a 134°C, možnost naprogramování i jiných programů (prádlo, guma), testovací programy Bowie Dick test a test těsnosti | ano | absolutní |   ANO |
| Nezávislé systémy řízení a dokumentace procesů | ano | absolutní |   ANO |
| Intuitivní ovládání dotykovým displejem v českém jazyce | ano | absolutní |   ANO |
| Vestavěná tiskárna pro dokumentaci sterilizačních cyklů v čelním panelu sterilizátoru | ano | absolutní |   ANO |
| Veškeré potrubí a ventily parního a vakuového systému na cestě čisté páry z nerez oceli | ano | absolutní |   ANO |
| Integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji | ano | absolutní |   ANO |
| Připojení na stávající zdroj upravené vody, studené vody a další média (elektro, tlakový vzduch, odpad) | ano | absolutní |   ANO |
| Možnost propojení se servisním střediskem pomocí vzdáleného (síťového) přístupu | ano | absolutní |   ANO |
| Možnost pozdějšího rozšíření o SW, který je schopen zajišťovat archivaci a dokumentaci procesů | ano | absolutní |  ANO |
| Snadno omyvatelný povrch přístroje odolný proti dezinfekci | ano | absolutní |   ANO |
| Součástí instalace bude vstupní validace přístroje dle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU | ano | absolutní |  ANO |
|  |  |  |  |
|   |   |   |   |
| **Příslušenství ke sterilizátorům (celkem)** |
| Sterilizační koše nerez o velikosti 1 STJ (kompatibilní se sterilizátory a vozíky) | 16 ks | absolutní |  ANO |
| Transportní vozík nerezový | 4 ks | absolutní |  ANO |
| Zavážecí vozík nerezový | 3 ks | absolutní |  ANO |
|   |   |   |   |
| **Ostatní** |
| Dodané parní sterilizátory budou v rámci dodávky z čisté strany zalištovány do stavebních otvorů a ze špinavé strany zabudovány do nerezové stěny  | ano | absolutní | ANO |
|  |  |  |  |
| **Hodnocené parametry** |   |   |   |
|  žádné |   |   |   |

STJ = sterilizační jednotka

\*možnost nabídnout jiné, rovnocenné řešení v souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ (viz. odst. 5.4 ZP)