# Část E - Plazmový sterilizátor

|  |  |
| --- | --- |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | **Stericool 110A** |
| ***Výrobce přístroje*** | **Getinge Stericool Medikal Aletler San.Ve Tic.A.S. Getinge Group** |
| **Plazmový sterilizátor** | **1 ks** |  |  |  |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Typ parametru** | **Nabízená hodnota** |
| **Základní specifikace** |
| Dvoudvéřový prokládací nízkoteplotní sterilizační systém | ano | absolutní |   ANO |
| Plazmový sterilizátor s generováním plazmatu přímo ve sterilizační komoře | ano | absolutní |   ANO |
| Využitelný objem komory sterilizátoru, kvádrová komora | min. 90 l | absolutní |   110 litrů |
| Vyjímatelná střední police ve sterilizační komoře – variabilita objemu vsázky | min. 1 police | absolutní |   2 police |
| Délka standardního sterilizačního cyklu a sterilizační teplota  | max. 50 minmax. 55°C | absolutní |   48 min.  48-55°C |
| Funkce rychlého sterilizačního cyklu pro statim účely | max. 30 min | absolutní |   30 min. |
| Zvukový alarm ukončení cyklu | ano | absolutní |   ANO |
| Vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou | ano | absolutní |   ANO |
| Dotykový displej, chybová hlášení a ovládání v českém jazyce | ano | absolutní |   ANO |
| Validovatelný dle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU | ano | absolutní |   ANO |
| Objem použitého sterilizačního média na jeden sterilizační cyklus | max. 10 ml | absolutní |   10 ml |
| Sterilizační médium – peroxid vodíku, dodávaný v bezpečnostním obalu skladovatelném při pokojové teplotě | ano | absolutní |   ANO |
| Požadován přístroj vybavený nezávislým monitorovacím systémem, který monitoruje kritické parametry sterilizačního cyklu (teplota v komoře, tlak v komoře a výkon plazmatu v komoře, popř. další) | ano | absolutní |   ANO |
| Možnost pozdějšího rozšíření o SW, který je schopen zajišťovat archivaci a dokumentaci procesů | ano | absolutní |  ANO |
| Snadno omyvatelný povrch přístroje odolný proti dezinfekci | ano | absolutní |  ANO |
| Součástí instalace bude vstupní validace přístroje dle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU | ano | absolutní |  ANO |
| **Hodnocené parametry** | **Požadovaná hodnota** | **Typ parametru** | **Nabízená hodnota**  |
| Otevírání komory pomocí spínače ovládaného nohou | ano/ne | typ C |  NE |
| Rozsáhlá, pravidelně aktualizovaná a online přístupná databáze kompatibilních sterilizovatelných nástrojů či pomůcek (stále a jednoduše přístupná pro personál, např. SW či dostupné internetové stránky), **telefonická hot-line služba nesplňuje tento požadavek** | ano/ne | typ C |  NE |

Pozn.:

Parametry **typu C jsou parametry nepovinné** (fakultativní, volitelné), kterými nabízené zařízení disponovat nemusí, nicméně jejich splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zveřejněném na profilu zadavatele dne 7. 6. 2017