# Část C - Operační stoly

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | **Trumpf TruSystem 7500** | | |
| ***Výrobce přístroje*** | **Trumpf Medical** | | |
| **Operační stůl 1 – traumatologie** | **1 ks** | | |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Typ parametru** | **Nabízená hodnota** |
| **Základní specifikace** | | | |
| Systémový operační stůl stavebnicového uspořádání | ano | absolutní | Ano |
| Vysoká stabilita stolu se základnou, která není napevno zabudovaná do podlahy, základna mobilní při použití transportního vozíku, ale ne pojízdná | ano | absolutní | Ano |
| Výměnné operační desky | ano | absolutní | Ano |
| Všechny dodané operační desky jsou rentgen transparentní | ano | absolutní | Ano |
| Základna musí umožňovat akceptaci karbonového příslušenství a celokarbonové desky | ano | absolutní | Ano |
| Nezávislá pedálová brzda pro transportní vozík | ano | absolutní | Ano |
| Ovládání základních pohybů elektromotorovými hnacími jednotkami – min. nahoru, dolů, boční náklon, Trendelenburg, antitrendelenburg, podélný posun desky a zádové sekce | ano | absolutní | Ano |
| Možnost připojení dvou ovladačů současně, minimálně jeden z nich je kabelový | ano | absolutní | Ano |
| Na obou ovladačích možnost nastavení nulové polohy – jedním tlačítkem návrat všech motoricky ovládaných částí a segmentů do základní vodorovné polohy stolu | ano | absolutní | Ano |
| Možnost uložení uživatelsky navolených poloh na ovladači | min. 5 poloh | absolutní | Ano, 30 poloh |
| Nezávislý pohyb zádové části, nezávislý pohyb pravého a levého nožního segmentu, polohování sekce hlavy | ano | absolutní | Ano |
| Napojování jednotlivých sekcí desky je provedeno jednoduchým způsobem zajišťujícím rychlou výměnu a bezpečnou aretaci např. pomocí západek, dotahování šrouby apod. není přípustné s výjimkou podložek hlavy | ano | absolutní | Ano, včetně podložek hlavy |
| Aktivní antikolizní systém – systém vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství | ano | absolutní | Ano |
| Nosnost ve středových polohách stolu (vyjma karbonové desky) | min. 320 kg | absolutní | Ano, 400 kg |
| Nosnost v krajních (mezních) polohách stolu (vyjma karbonové desky) | min. 250 kg | absolutní | Ano, 250 kg zcela bez omezení; případná přetížení signalizuje antikolizní systém a navrhuje návratové ovládání do bezpečného stavu – viz prevence a detekce kolizí a přetížení |
| Dosažení mezní polohy desky hlášeno zvukovým signálem | ano | absolutní | Ano |
| Podélný posun systémové desky | min. 25 cm | absolutní | Ano, 40 cm |
| Polohovatelnost zádové sekce | min. v rozsahu +70°/-45° | absolutní | Ano, +90°/-45° |
| Nezávislá i společná polohovatelnost sekcí dolních končetin | min. v rozsahu +80°/-90° | absolutní | Ano, +90°/-105° |
| Plynulá abdukce segmentů dolních končetin | min. v rozsahu 0°-85° | absolutní | Ano, 0°-85° |
| Minimální nastavitelná výška operační desky od podlahy | max. 680 mm | absolutní | Ano, min. 612 mm |
| Maximální nastavitelná výška operační desky od podlahy | min. 1100 mm | absolutní | Ano, max. 1.162mm |
| Trendelenburg/antitrendelenburg | min. v rozsahu ±30° | absolutní | Ano, ±45° |
| Boční (laterální) náklon desky | min. 25° | absolutní | Ano, ±30° |
| Kombinace Trendelenburg/antitrendelenburg a boční (laterální) náklon desky | min. 30°/20° | absolutní | Ano, s antikolizním systémem SensorLine lze nastavit parametr do hodnot Tr.-antiTr/boční náklon :  30°/20°  40°/13°  23°/22°  Originální doklad parametrů doložen v příloze |
| Záložní akumulátory integrované v noze/základně operačního stolu, výdrž bez dobíjení při běžném provozu | min. 5 dní | absolutní | Ano, min. 7 dní |
| Dobrá přístupnost k umožnění desinfekce desky a operační základny | ano | absolutní | Ano |
|  |  |  |  |
| **Příslušenství k operačnímu stolu vč. upřesnění požadavků na operační desky** | | | |
| Operační deska s polstrováním (PUR pěna nebo antidekubitní) umožňující operace v extenční poloze | 2 ks | absolutní | Ano, antidekubitní polstrování |
| Operační deska, v oblasti dolních končetin dvousegmentová | celkově min. šestisegmentová | absolutní | Ano |
| Transportní vozík určený pro transport operačních desek a kompletního stolu | 2 ks | absolutní | Ano |
| Bezdrátový ovladač k operačnímu stolu + nabíječka | 1 ks | absolutní | Ano |
| Drátový ovladač k operačnímu stolu | 1 ks | absolutní | Ano |
| Výškově stavitelný anesteziologický rám vč. možnosti sklopení | 2 ks | absolutní | Ano |
| Držák horní končetiny pacienta na anesteziologický rám | 2 ks | absolutní | Ano |
| Anesteziologická podložka pro horní končetinu pacienta, výškově a stranově nastavitelná | 3 ks | absolutní | Ano |
| Fixační pás k připevnění horní končetiny s uchycením na euro lištu | 1 ks | absolutní | Ano |
| Díl pro operaci ramene s dělitelnými částmi o délce min. 600 mm + transportní vozík | 2 ks | absolutní | Ano, boční odnímatelné díly v délce 660 mm |
| Plně rentgen transparentní boční podložka pro horní končetinu pro operace předloktí | 1 ks | absolutní | Ano |
| Odklopitelná „helma“ pro fixaci hlavy pacienta, použití při operaci ramene | 2 ks | absolutní | Ano |
| Příslušenství operačního stolu pro artroskopie kolene | 2 sady | absolutní | Ano |
| Extenční zařízení pro operaci dolních končetin vč. úložného systému pro jednotlivé díly | 2 sady | absolutní | Ano |
| Svorka k uchycení příslušenství operačního stolu na euro lištu (např. schauty, anesteziologický rám apod.) | 6 ks | absolutní | Ano |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | **Trumpf TruSystem 7500** | | |
| ***Výrobce přístroje*** | **Trumpf Medical** | | |
| **Operační stůl 2 – všeobecná chirurgie** | **1 ks** | | |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Typ parametru** | **Nabízená hodnota** |
| **Základní specifikace** | | | |
| Systémový operační stůl stavebnicového uspořádání | ano | absolutní | Ano |
| Vysoká stabilita stolu se základnou, která není napevno zabudovaná do podlahy, základna mobilní při použití transportního vozíku, ale ne pojízdná | ano | absolutní | Ano |
| Výměnné operační desky | ano | absolutní | Ano |
| Všechny dodané operační desky jsou rentgen transparentní | ano | absolutní | Ano |
| Základna musí umožňovat akceptaci karbonového příslušenství a celokarbonové desky | ano | absolutní | Ano |
| Nezávislá pedálová brzda pro transportní vozík | ano | absolutní | Ano |
| Ovládání základních pohybů elektromotorovými hnacími jednotkami – min. nahoru, dolů, boční náklon, Trendelenburg, antitrendelenburg, podélný posun desky a zádové sekce | ano | absolutní | Ano |
| Možnost ovládání stolu dvěma ovladači současně, minimálně jeden z nich je kabelový | ano | absolutní | Ano |
| Na obou ovladačích možnost nastavení nulové polohy – jedním tlačítkem návrat všech motoricky ovládaných částí a segmentů do základní vodorovné polohy stolu | ano | absolutní | Ano |
| Možnost uložení uživatelsky navolených poloh na ovladači | min. 5 poloh | absolutní | Ano, 30 poloh |
| Nezávislý pohyb zádové části, nezávislý pohyb pravého a levého nožního segmentu, polohování sekce hlavy | ano | absolutní | Ano |
| Napojování jednotlivých sekcí desky je provedeno jednoduchým způsobem zajišťujícím rychlou výměnu a bezpečnou aretaci např. pomocí západek, dotahování šrouby apod. není přípustné s výjimkou podložek hlavy | ano | absolutní | Ano, včetně podložek hlavy |
| Aktivní antikolizní systém – systém vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství | ano | absolutní | Ano |
| Nosnost ve středových polohách stolu (vyjma karbonové desky) | min. 320 kg | absolutní | Ano, 400 kg |
| Nosnost v krajních (mezních) polohách stolu (vyjma karbonové desky) | min. 250 kg | absolutní | Ano, 250 kg zcela bez omezení; případná přetížení signalizuje antikolizní systém a navrhuje návratové ovládání do bezpečného stavu – viz prevence a detekce kolizí a přetížení |
| Dosažení mezní polohy desky hlášeno zvukovým signálem | ano | absolutní | Ano |
| Podélný posun systémové desky | min. 25 cm | absolutní | Ano, 40 cm |
| Polohovatelnost zádové sekce | min. v rozsahu +70°/-45° | absolutní | Ano, +90°/-45° |
| Nezávislá i společná polohovatelnost sekcí dolních končetin | min. v rozsahu +80°/-90° | absolutní | Ano, +90°/-105° |
| Plynulá abdukce segmentů dolních končetin | min. v rozsahu 0°-85° | absolutní | Ano, 0°-85° |
| Minimální nastavitelná výška operační desky od podlahy | max. 680 mm | absolutní | Ano, min. 612 mm |
| Maximální nastavitelná výška operační desky od podlahy | min. 1100 mm | absolutní | Ano, max. 1.162 mm |
| Trendelenburg/antitrendelenburg | min. v rozsahu ±30° | absolutní | Ano, ±45° |
| Boční (laterální) náklon desky | min. 25° | absolutní | Ano, ±30° |
| Kombinace Trendelenburg/antitrendelenburg a boční (laterální) náklon desky | min. 30°/20° | absolutní | Ano, s antikolizním systémem SensorLine lze nastavit parametr do hodnot Tr.-antiTr/boční náklon :  30°/20°  40°/13°  23°/22°  Originální doklad parametrů doložen v příloze |
| Záložní akumulátory integrované v noze/základně operačního stolu, výdrž bez dobíjení při běžném provozu | min. 5 dní | absolutní | Ano, min. 7 dní |
| Dobrá přístupnost k umožnění desinfekce desky a operační základny | ano | absolutní | Ano |
| **Příslušenství k operačnímu stolu vč. upřesnění požadavků na operační desky** | | | |
| Operační deska s polstrováním (PUR pěna nebo antidekubitní) | 2 ks | absolutní | Ano, antidekubitní polstrování |
| Operační deska, v oblasti dolních končetin čtyřsegmentová | celkově min. osmisegmentová | absolutní | Ano |
| Transportní vozík určený pro transport operačních desek a kompletního stolu | 2 ks | absolutní | Ano |
| Bezdrátový ovladač k operačnímu stolu + nabíječka | 1 ks | absolutní | Ano |
| Výškově stavitelný anesteziologický rám vč. možnosti sklopení | 1 ks | absolutní | Ano |
| Držák horní končetiny pacienta na anesteziologický rám | 2 ks | absolutní | Ano |
| Anesteziologická podložka pro horní končetinu, výškově a stranově nastavitelná | 3 ks | absolutní | Ano |
| Fixační pás k připevnění horní končetiny s uchycením na euro lištu | 2 ks | absolutní | Ano |
| Prodlužovací díl pro sedací část operační desky | 1 ks | absolutní | Ano |
| Segmenty pro stranové rozšíření operační desky | 2 páry | absolutní | Ano |
| Boční ochrana horní končetiny pacienta připevnitelná na euro lištu | 1 ks | absolutní | Ano |
| Držák horní končetiny na operaci v oblasti axily | 1 ks | absolutní | Ano |
| Boční zarážka obdélníková, výškově a stranově nastavitelná | 3 ks | absolutní | Ano |
| Opěrka horní končetiny operatéra pro operace v oblasti obličeje | 1 ks | absolutní | Ano |
| Podložka hlavy tvaru dvoudílné podkovy | 1 ks | absolutní | Ano |
| Schauty (držák dolních končetin) | 1 pár | absolutní | Ano |
| Svorka k uchycení příslušenství operačního stolu na euro lištu (např. schauty, anesteziologický rám apod.) | 6 ks | absolutní | Ano |
|  |  | | |
|  |  | | |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | **Trumpf TruSystem 7500** | | |
| ***Výrobce přístroje*** | **Trumpf Medical** | | |
| **Operační stůl 3 – gynekologie** | **1 ks** | | |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Typ parametru** | **Nabízená hodnota** |
| **Základní specifikace** | | | |
| Systémový operační stůl stavebnicového uspořádání | ano | absolutní | Ano |
| Vysoká stabilita stolu se základnou, která není napevno zabudovaná do podlahy, základna mobilní při použití transportního vozíku, ale ne pojízdná | ano | absolutní | Ano |
| Výměnné operační desky | ano | absolutní | Ano |
| Všechny dodané operační desky jsou rentgen transparentní | ano | absolutní | Ano |
| Základna musí umožňovat akceptaci karbonového příslušenství a celokarbonové desky | ano | absolutní | Ano |
| Nezávislá pedálová brzda pro transportní vozík | ano | absolutní | Ano |
| Ovládání základních pohybů elektromotorovými hnacími jednotkami – min. nahoru, dolů, boční náklon, Trendelenburg, antitrendelenburg, podélný posun desky a zádové sekce | ano | absolutní | Ano |
| Možnost ovládání stolu dvěma ovladači současně, minimálně jeden z nich je kabelový | ano | absolutní | Ano |
| Na obou ovladačích možnost nastavení nulové polohy – jedním tlačítkem návrat všech motoricky ovládaných částí a segmentů do základní vodorovné polohy stolu | ano | absolutní | Ano |
| Možnost uložení uživatelsky navolených poloh na ovladači | min. 5 poloh | absolutní | Ano, 30 poloh |
| Nezávislý pohyb zádové části, nezávislý pohyb pravého a levého nožního segmentu, polohování sekce hlavy | ano | absolutní | Ano |
| Napojování jednotlivých sekcí desky je provedeno jednoduchým způsobem zajišťujícím rychlou výměnu a bezpečnou aretaci např. pomocí západek, dotahování šrouby apod. není přípustné s výjimkou podložek hlavy | ano | absolutní | Ano, včetně podložek hlavy |
| Aktivní antikolizní systém – systém vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství | ano | absolutní | Ano |
| Nosnost ve středových polohách stolu (vyjma karbonové desky) | min. 320 kg | absolutní | Ano, 400 kg |
| Nosnost v krajních (mezních) polohách stolu (vyjma karbonové desky) | min. 250 kg | absolutní | Ano, 250 kg zcela bez omezení; případná přetížení signalizuje antikolizní systém a navrhuje návratové ovládání do bezpečného stavu – viz prevence a detekce kolizí a přetížení |
| Dosažení mezní polohy desky hlášeno zvukovým signálem | ano | absolutní | Ano |
| Podélný posun systémové desky | min. 25 cm | absolutní | Ano, 40 cm |
| Polohovatelnost zádové sekce | min. v rozsahu +70°/-45° | absolutní | Ano, +90°/-45° |
| Nezávislá i společná polohovatelnost sekcí dolních končetin | min. v rozsahu +80°/-90° | absolutní | Ano, +90°/-105° |
| Plynulá abdukce segmentů dolních končetin | min. v rozsahu 0°-85° | absolutní | Ano, 0°-85° |
| Minimální nastavitelná výška operační desky od podlahy | max. 680 mm | absolutní | Ano, min. 612 mm |
| Maximální nastavitelná výška operační desky od podlahy | min. 1100 mm | absolutní | Ano, max. 1.162 mm |
| Trendelenburg/antitrendelenburg | min. v rozsahu ±30° | absolutní | Ano, ±45° |
| Boční (laterální) náklon desky | min. 25° | absolutní | Ano, ±30° |
| Kombinace Trendelenburg/antitrendelenburg a boční (laterální) náklon desky | min. 30°/20° | absolutní | Ano, s antikolizním systémem SensorLine lze nastavit parametr do hodnot Tr.-antiTr/boční náklon :  30°/20°  40°/13°  23°/22°  Originální doklad parametrů doložen v příloze |
| Záložní akumulátory integrované v noze/základně operačního stolu, výdrž bez dobíjení při běžném provozu | min. 5 dní | absolutní | Ano, min. 7 dní |
| Dobrá přístupnost k umožnění desinfekce desky a operační základny | ano | absolutní | Ano |
|  |  |  |  |
| **Příslušenství k operačnímu stolu vč. upřesnění požadavků na operační desky** | | | |
| Operační deska s polstrováním (PUR pěna nebo antidekubitní) | 2 ks | absolutní | Ano |
| Operační deska, v oblasti dolních končetin dvousegmentová | celkově min. šestisegmentová | absolutní | Ano |
| Transportní vozík určený pro transport operačních desek a kompletního stolu | 2 ks | absolutní | Ano |
| Bezdrátový ovladač k operačnímu stolu + nabíječka | 1 ks | absolutní | Ano |
| Výškově stavitelný anesteziologický rám vč. možnosti sklopení | 1 ks | absolutní | Ano |
| Držák horní končetiny pacienta na anesteziologický rám | 2 ks | absolutní | Ano |
| Anesteziologická podložka pro horní končetinu pacienta, výškově a stranově nastavitelná | 2 ks | absolutní | Ano |
| Fixační pás k připevnění horní končetiny s uchycením na euro lištu | 1 ks | absolutní | Ano |
| Boční zarážka obdélníková výškově a stranově nastavitelná | 2 ks | absolutní | Ano |
| Boční ochrana horní končetiny pacienta připevnitelná na euro lištu | 1 ks | absolutní | Ano |
| Schauty (držák dolních končetin) | 1 pár | absolutní | Ano |
| Držák dolních končetin s plynovými vzpěrami (Americké boty) | 2 páry | absolutní | Ano |
| Rám s plachtou na dolní končetiny | 2 ks | absolutní | Ano |
| Svorka k uchycení příslušenství operačního stolu na euro lištu (např. schauty, anestezilogický rám apod.) | 6 ks | absolutní | Ano |
|  |  | | |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | **Trumpf TruSystem 7500** | | |
| ***Výrobce přístroje*** | **Trumpf Medical** | | |
| **Operační stůl 4 – urologie** | **1 ks** | | |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Typ parametru** | **Nabízená hodnota** |
| **Základní specifikace** | | | |
| Systémový operační stůl stavebnicového uspořádání | ano | absolutní | Ano |
| Vysoká stabilita stolu se základnou, která není napevno zabudovaná do podlahy, základna mobilní při použití transportního vozíku, ale ne pojízdná | ano | absolutní | Ano |
| Výměnné operační desky | ano | absolutní | Ano |
| Všechny dodané operační desky jsou rentgen transparentní | ano | absolutní | Ano |
| Základna musí umožňovat akceptaci karbonového příslušenství a celokarbonové desky | ano | absolutní | Ano |
| Nezávislá pedálová brzda pro transportní vozík | ano | absolutní | Ano |
| Ovládání základních pohybů elektromotorovými hnacími jednotkami – min. nahoru, dolů, boční náklon, Trendelenburg, antitrendelenburg, podélný posun desky a zádové sekce | ano | absolutní | Ano |
| Možnost ovládání stolu dvěma ovladači současně, minimálně jeden z nich je kabelový | ano | absolutní | Ano |
| Na obou ovladačích možnost nastavení nulové polohy – jedním tlačítkem návrat všech motoricky ovládaných částí a segmentů do základní vodorovné polohy stolu | ano | absolutní | Ano |
| Možnost uložení uživatelsky navolených poloh na ovladači | min. 5 poloh | absolutní | Ano, 30 poloh |
| Nezávislý pohyb zádové části, nezávislý pohyb pravého a levého nožního segmentu, polohování sekce hlavy | ano | absolutní | Ano |
| Napojování jednotlivých sekcí desky je provedeno jednoduchým způsobem zajišťujícím rychlou výměnu a bezpečnou aretaci např. pomocí západek, dotahování šrouby apod. není přípustné s výjimkou podložek hlavy | ano | absolutní | Ano, včetně podložek hlavy |
| Aktivní antikolizní systém – systém vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství | ano | absolutní | Ano |
| Nosnost ve středových polohách stolu (vyjma karbonové desky) | min. 320 kg | absolutní | Ano, 400 kg |
| Nosnost v krajních (mezních) polohách stolu (vyjma karbonové desky) | min. 250 kg | absolutní | Ano, 250 kg zcela bez omezení; případná přetížení signalizuje antikolizní systém a navrhuje návratové ovládání do bezpečného stavu – viz prevence a detekce kolizí a přetížení |
| Dosažení mezní polohy desky hlášeno zvukovým signálem | ano | absolutní | Ano |
| Podélný posun systémové desky | min. 25 cm | absolutní | Ano, 40 cm |
| Polohovatelnost zádové sekce | min. v rozsahu +70°/-45° | absolutní | Ano, +90°/-45° |
| Nezávislá i společná polohovatelnost sekcí dolních končetin | min. v rozsahu +80°/-90° | absolutní | Ano, +90°/-105° |
| Plynulá abdukce segmentů dolních končetin | min. v rozsahu 0°-85° | absolutní | Ano, 0°-85° |
| Minimální nastavitelná výška operační desky od podlahy | max. 680 mm | absolutní | Ano, min. 612 mm |
| Maximální nastavitelná výška operační desky od podlahy | min. 1100 mm | absolutní | Ano, max. 1.162 mm |
| Trendelenburg/antitrendelenburg | min. v rozsahu ±30° | absolutní | Ano, ±45° |
| Boční (laterální) náklon desky | min. 25° | absolutní | Ano, ±30° |
| Kombinace Trendelenburg/antitrendelenburg a boční (laterální) náklon desky | min. 30°/20° | absolutní | Ano, s antikolizním systémem SensorLine lze nastavit parametr do hodnot Tr.-antiTr/boční náklon :  30°/20°  40°/13°  23°/22°  Originální doklad parametrů doložen v příloze |
| Záložní akumulátory integrované v noze/základně operačního stolu, výdrž bez dobíjení při běžném provozu | min. 5 dní | absolutní | Ano, min. 7 dní |
| Dobrá přístupnost k umožnění desinfekce desky a operační základny | ano | absolutní | Ano |
|  |  |  |  |
| **Příslušenství k operačnímu stolu vč. upřesnění požadavků na operační desky** | | | |
| Operační deska s polstrováním (PUR pěna nebo antidekubitní) | 2 ks | absolutní | Ano |
| Operační deska, v oblasti dolních končetin dvousegmentová | celkově min. šestisegmentová | absolutní | Ano |
| Transportní vozík určený pro transport operačních desek a kompletního stolu | 2 ks | absolutní | Ano |
| Bezdrátový ovladač k operačnímu stolu + nabíječka | 1 ks | absolutní | Ano |
| Výškově stavitelný anesteziologický rám vč. možnosti sklopení | 1 ks | absolutní | Ano |
| Držák horní končetiny pacienta na anesteziologický rám | 2 ks | absolutní | Ano |
| Anesteziologická podložka pro horní končetinu pacienta, výškově a stranově nastavitelná | 2 ks | absolutní | Ano |
| Fixační pás k připevnění horní končetiny s uchycením na euro lištu | 1 ks | absolutní | Ano |
| Prodlužovací díl pro sedací část | 1 ks | absolutní | Ano |
| Mísa pro transureterální resekci s vozíkem | 1 ks | absolutní | Ano |
| Boční zarážka obdélníková, výškově a stranově nastavitelná | 2 ks | absolutní | Ano |
| Schauty (držák dolních končetin) | 1 pár | absolutní | Ano |
| Svorka k uchycení příslušenství operačního stolu na euro lištu (např. schauty, anestezilogický rám apod.) | 6 ks | absolutní | Ano |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hodnocené parametry** | **Požadovaná hodnota** | **Typ parametru** | **Nabízená hodnota** |
| Polstrování všech dodaných operačních desek (u všech operačních stolů) - PUR pěna | ano/ne | Typ C | Ne, polstrování všech dodaných operačních desek – vícevrstvé antidekubitní polstrování Balanced Pads |

Pozn.

Zadavatel požaduje u všech operačních stolů operační desky s polstrováním, a to buď antidekubitním, nebo z PUR pěny. Nabídnutí polstrování z PUR pěny u všech dodaných operačních stolů bude v rámci hodnocení bonifikováno způsobem uvedeným v čl. XI ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek).

Parametry **typu C jsou parametry nepovinné** (fakultativní, volitelné), kterými nabízené zařízení disponovat nemusí, nicméně jejich splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. XI ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek).