#### Příloha č. 1 ke KS – Specifikace zboží včetně cen

#### Parní sterilizátor vč. příslušenství pro mikrobiologii

Ve Frýdku - Místku:  	14.3.2017

vyřizuje:	Ing. Pavel Kocich

telefon:	558 638 727

mobil:	777 638 727

fax:	 558 624 970

e-mail:	kocich@chironax.com

Místo plnění: SN v Opavě, mikrobiologie

Cena:

V ceně je rovněž zahrnutá doprava, montáž, záruční servis vč. PBTK, validací a revizí a zaškolení obsluhy.

### technické parametry NABÍZENÉHO PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

- Parní sterilizátor STERIVAP HP 666-2 ED vyhovující normám ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1, validovatelný podle těchto norem a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb., objem komory 314 litrů (4 STJ), prokládací, napájení z vlastního vestavěného vyvíječe páry, vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu, celonerezová tlaková komora s duplikátem, automaticky ovládané vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou, dvouprocesorové řízení (Master + Slave), výkonná vývěva, řízení cyklů snímači absolutního tlaku, rozhraní RS 232, zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu, čistící souprava (New CIF, mazivo pro těsnění dveří, nástroj na vyjímání těsnění, neobank), 2 ks termopapír, rám do komory pro zavážecí vozík, zavážecí systém (2 ks transportní vozík, 1 ks zavážecí vozík), boční obkladové plechy a horní panel, program Speciál pro sterilizací roztoků v uzavřených láhvích s nuceným chlazením pláště, pohyblivým čidlem PT 100 a řízeným protitlakem vzduchu, možnost změny parametru F0, vanička do komory pro sterilizaci roztoků, propařování (program typu Arnold) 75 °C nebo 100 °C / 10 min., stabilní předehřev komory laboratorní SW umožňující obsluze provádět individuální úpravy v již naprogramovaných sterilizačních programech, inovativní dotykový displej „touch-screen“ komunikace přístroje v ČJ, LED displej na vyvážecí straně, systém čip karet pro uživatelskou volbu programů, možnost připojení k PC, integrovaný odpad.

- Kompresor DK 50 Plus 2VS, dvouválcový, objem vzdušníku 25 l.

Technické parametry:

Jmenovité napětí			230 V / 50 (60) Hz

Výkon motoru			1,1 kW

Výkonnost kompresoru 		140 l.min– 1/ 5 bar

Pracovní tlak kompresoru		5 – 7 bar

Objem vzdušníku 			25 lit.

Režim provozu			S1-100 %

Hlučnost				≤ 53 dB [A]

Hmotnost				88 kg

Rozměry (š x h x v)			560 x 665 x 860 mm

- Úpravna vody GV 30 Kompakt, výkon 30 l za hodinu, zásobník vody, změkčovač.

Úpravna vody na principu reverzní osmózy vestavěná do kompaktní skříně. Plně vybavená sestava s předřazeným změkčovačem obsahuje.

- vstupní mechanickou filtraci, filtraci pro reverzní osmózu, aktivní uhlí;

- reverzní osmóza s výkonem 30 l/hod.

- vestavěný zásobník o objemu 60 l s automatikou;

- transportní nerezové čerpadlo s automatikou 2,0 – 3,5 bar

- digitální měnič specifické vodivosti na panelu;

- volný odběr upravené vody na panelu.

Rozměry a hmotnosti jednotlivých bloků úpravny vody:

| Název části kompletu | Rozměry | Hmotnost |
| --- | --- | --- |
| Změkčovač v provedení kabinet, typ GW 250 | Šířka 250 / výška 1 200 / hloubka 700 mm | 90 kg |
| Reverzní osmóza GW KOMPAKT ve skříni za provozu | Šířka 500 / výška 1 800 / hloubka 700 mm | 120 kg |

Podrobný technický popis nabízeného parního sterilizátoru vč. příslušenství je uveden v prospektovém materiálu, který je nedílnou součásti této cenové nabídky.

### záruční lhůta	TermíN DODÁNÍ

36 měsíců	do 60 dnů po podpisu KS

### platební podmínky	Způsob dodání

leasing			  vlastní odběr

do 30-ti dnů po dodání	  přepravní služba

jiné řešení			  prodávající

SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční a pozáruční servis zajišťuje fy CHIRONAX Frýdek – Místek s.r.o., prostřednictvím firmy BMT Medical Technology s.r.o. Kontakt pro servisní činnost - CHIRONAX Frýdek – Místek s.r.o., Revoluční 1280, 739 01 Frýdek – Místek, chironax@chironax.com, mobil: 777638710.

Doba nástupu na opravu je maximálně 48 hodin od nahlášení závady.

Záruční servis je poskytován bezplatně:

u konečného uživatele	  v sídle fy Chironax Frýdek – Místek s.r.o.

Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.

Platnost cenové nabídky

31.10.2017.

Poznámka

- Stavební připravenost prostor pro montáž technologie je součásti cenové nabídky. Stavební připravenost zahrnuje:

- odsekání omítky průvlaku, vybourání prostupů pro el. montáž, vybourání rýhy pro kanalizaci, odvoz suti a poplatek za skládku;

- začištění průvlaku, doplnění rýhy betonem, doplnění dlažby, začištění prostupů;

- demontáž stávajících SDK, doplnění SDK u sterilizátoru, nová SDK příčka po demontovaném sterilizátoru, nové soklíky;

- přívod demineralizované vody - zakončení - ventil s vnitřním závitem G1/2", přívod změkčené vody rozdvojení u sterilizátoru zakončení 2x ventil s vnitřním závitem G1/2", kanalizační přípojka pro sterilizátor;

- přívodní kabel CYKY 5X16mm2 z RZ u schodiště, nový vypínač, jistič, přívodní kabel od vypínače ke sterilizátoru, 3x zásuvka 230 V včetně přívodu, revize.

- Kupující zajistí:

- dostatečný tlak vody v přívodním potrubí do úpravny vody cca 3,5 atm.

- možnost napojení el. přívodu od parního sterilizátoru na nejbližší el. rozvaděč v prostoru mikrobiologie, vzhledem k požadavkům na zajištění požadovaného příkonu 38 kW.

- Nedílnou součásti této cenové nabídky je i „Tabulka splnění minimálních technických podmínek“, stanovených zadavatelem.

……………………………………….

razítko a podpis

# Text boxes

# Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

# Olomoucká 86

# 746 79 Opava