Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

| Název standardu Číslo standardu |  | A |
| --- | --- | --- |
| B |  |  |

Popis:	C

Legenda:

Číslo standardu - číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

Název položky/podpoložky

Popis - detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

| Název standardu Číslo standardu |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| DATAPROJEKTOR |  |  |

- Systém projekce: DLP

- Rozlišení: minimálně 1280x800

- Jas: Minimálně 3300 ANSI lumenů

- Kontrastní poměr: minimálně 13000:1

- Minimální rozhraní: 2x VGA vstup; 1x VGA výstup; 1x kompozitní; 1x S-video vstup; 1x HDMI; 1x USB mini B; audio vstup (3,5 jack); audio výstup (3,5 jack); 1x RS232 konektor

- Barva: bílá

| Název standardu Číslo standardu |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| EXSIKÁTOR SKŘÍŇOVÝ |  |  |

- Objem min. 280 l

- Vnější rozměr (š x v x h)

  - Max. 540 x 1150 x 515 mm

- Vnitřní pracovní prostor (š x v x h)

  - Max. 495 x 1030 x 540 mm

- Teplotní odolnost min. -20°C až +70°C

- Jednokomorový

- Materiál: PMMA

- Součást dodávky 4 police z nerez oceli

| Název standardu Číslo standardu |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| GERMICIDNÍ LAMPA |  |  |

- Lampa s kloubovým závěsem

- Přímé ozařování

- Výkon 55 W

- Spínací hodiny integrované v tubusu lampy, na dálkové ovládání

- Lampa musí být vybavená pohybovým čidlem

| Název standardu Číslo standardu |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| CHLADNIČKA LABORATORNÍ |  |  |

- Nevýbušné provedení (Ex)

  - V souladu s normou EU 949ES (ATEX 95)

- Uzamykatelná

- Externí digitální ukazatel teploty

- Vstup pro externí teplotní senzor

- Teplotní rozsah min. +3°C až + 8°C

- Objem min. 360 litrů

- Vnější rozměry min. (v x h x š): 1840 x 615 x 600 mm

- Spotřeba max. 0,865 kWh24hod

| Název standardu Číslo standardu |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| LAMINÁRNÍ BOX TŘÍDY I. |  |  |

- Vertikální proudění

- Musí splňovat normu ISO 3 ISOEN 14644-1

- Osazení HEPA filtry s účinností 99,995 %

- Box musí umožňovat práci v přetlakovém nebo podtlakovém režimu, z důvodů volitelné ochrany uživatele, nebo vzorku

- Interiér z nerez oceli AISI 304 a vyšší

- Rozměry vnitřní

  - Max. (š x h x v) 732x380x925 mm

- Rozměry vnější (dány prostorem v místnosti)

  - Max. (š x h x v) 830x652x925 mm

- Osvětlení min. 600 lux

- Hlučnost max. 53 dB

- Součást laminárního boxu bude UV lampa s ochranným krytem proti poškození.

- UV lampa musí být odnímatelná z vnitřní komory, případně umístěná na uzávěře pracovní štěrbiny

- minimálně 1 ks elektrické zásuvky

| Název standardu Číslo standardu |  | 7 |
| --- | --- | --- |
| MIKROSKOP LABORATORNÍ |  |  |

- Optický systém korigovaný na nekonečno

- Hlavice: Binokulární Siedentopf, otočná o 360°, nastavitelný oční rozestup 52-75 mm,  úhel vhledu 30°, dioptrické doostřování

- Okuláry: WF 10x/20 mm; WF 16x/13 mm

- Objektivová hlavice: Pro pět DIN objektivů (vzad otočená)

- Objektivy:

  - Planachromatický 4:1/0.10/12.31mm

  - Planachromatický 10:1/0.25/5.03mm

  - Planachromatický 20:1/0.40/2.71mm

  - Planachromatický 40:1/0.65/0.72mm (S)

  - Planachromatický 100:1/1.25/0.17mm (S,O)

- Celkové zvětšení: 40x-1600x

- Stůl: 156x138 mm, nízko umístěné koaxiální ovládání posuvů X/Y 76x54 mm, uchycení dvou preparátů současně

- Kondenzor: Abbe 1.25 s irisovou clonou, barevně odlišené hodnoty pro použití s jednotlivými objektivy, šachta pro PH destičky

- Zaostřování: Koaxiální makro/mikro, regulace tuhosti chodu, výškové nastavení ovládacích prvků

- Osvětlení (kolektor): Halogenové 6V/30W (žárovka s paticí G4), polní irisová clona, plynulá regulace intenzity

- Adaptér: Opticko mechanický adaptér pro fotoaparát nebo kameru

- Filtr: modrý

- Imerzní olej: min. 8ml

- Přívodní el. Kabel: min. 1,8 m

| Název standardu Číslo standardu |  | 8 |
| --- | --- | --- |
| MIKROSKOP STEREOSKOPICKÝ |  |  |

- Okulár: širokoúhlý WF 10x / 20 mm (2 ks)

- Hlavice: binokulární otočná o 360°, úhel vhledu 45°, oční rozestup 55 - 75 mm, dioptrické doostření jednoho okuláru, dva páry objektivů 1:1, 3:1, změna zvětšení otáčením hlavice s objektivy, očnice (2 ks)

- Celkové zvětšení: 10x a 30x

- Pracovní vzdálenost: 104 mm

- Napájení: Primární 110/240Vac - 50/60Hz, sekundární 12Vdc/3W, pojistka T250V-1A (umístěna v konektoru pro přívodní kabel)

- Rameno: s pevným ramenem

- Zaostřování: Makroposuv (pastorek-hřebínek)

- Stůl: s pérovými držáky preparátu, podložní deska matová (průměr minimálně 59mm)

- Osvětlení: dopadající a procházející LED, nezávislá plynulá regulace obou světel

| Název standardu Číslo standardu |  | 9 |
| --- | --- | --- |
| MIKROSKOP STUDENTSKÝ |  |  |

- Okuláry DIN (násuvný Ø 23,2 mm):  širokoúhlé okuláry WF 10x/18 mm (2 ks)

- Hlavice:  binokulární, oční rozestup  min.55 - 75 mm,  dioptrické doostřování okulárového tubus ± 5D

- Revolverová hlavice:  pro 4 objektivy DIN

- Objektivy (DIN):  achromatické 4:1, 10:1, 40:1 (pérový), 100:1 Oil.im. (pérový)

- Celkové zvětšení:  40x až 1000x

- Stůl:  čtvercový, křížový min. 120 x 125 mm, koaxiální ovládání posuvů, výška zdvihu      min. 13 mm

- Zaostřování:  koaxiální makro a mikro posuv

- Kondenzor:  irisová aperturní clona, výklopná objímka s matovým filtrem

- Osvětlení:  LED 6V/4Ws napájením na 230V/6V nebo z akumulátoru s plynulou  regulací intenzity jasu, napájecí napětí 230V/50Hz/6V, akumulátor

- Příslušenství v balení:  cedrový olej

- Minimální rozměry přístroje:  výška 370 mm, šířka 140 mm, hloubka 260 mm

| Název standardu Číslo standardu |  | 10 |
| --- | --- | --- |
| MIKROSKOP UČITELSKÝ + KAMERA |  |  |

- Optický systém: korigovaný na nekonečno

- Hlavice: Trinokulární Siedentopf, otočná o 360°, nastavitelný oční rozestup 52-75 mm,  úhel vhledu 30°, dioptrické doostřování, dělič světla 20/80

- Okuláry: WF 10x/20 mm; WF 16x/13 mm

- Objektivová hlavice: Pro pět Din objekticů (vzad otočená)

- Objektivy

  - Planachromatický 4:1/0.10/12.31mm

  - Planachromatický 10:1/0.25/5.03mm

  - Planachromatický 20:1/0.40/2.71mm

  - Planachromatický 40:1/0.65/0.72mm (S)

  - Planachromatický 100:1/1.25/0.17mm (S,O)

- Celkové zvětšení: 40x – 1600x

- Stůl: Min. 179(205)x175 mm, nízko umístěné koaxiální ovládání posvů X/Y 75x50 mm, skrytý mechanismus posuvu, uchycení dvou preparátů současně

- Kondenzor: Abbe 1.25 s irisovou clonou, barevně odlišené hodnoty pro použití s jednotlivými objektivy, šachta pro PH destičky

- Zaostřování: Koaxiální makro/mikro, regulace tuhosti chodu, výškové nastavení ovládacích prvků

- Osvětlení (kolektor): LED dioda 3W, polní irisová clona, plynulá regulace intenzity

- Adaptér: Opticko mechanický adaptér pro kameru

- Kamera ve standartním balení (technická specifikace níže)

- Filtr: modrý

- Držák filtrů umístěn na kolektoru

- Imerzní olej: Min. 8ml

- Přívodní elektrický kabel: min. délka 1,8 m

Kamera digitální:

- Rozlišení minimálně 5 megapixel

- Rozhraní: USB 2.0

- Mikrospínač spouště

- Možnost kalibrace

- Počet snímků: Minimálně 30/s, při nižším rozlišení 15/s

- Možnost měření pomocí úsečky, kruhu

- Kompatibilita s Windows 7, Windows 10

- Možnost pořizování časosběrného videa

| Název standardu Číslo standardu |  | 11 |
| --- | --- | --- |
| ZÁVĚSNÉ PROJEKČNÍ PLÁTNO |  |  |

- Rozměr min. 150x150 cm

- Čtyřhranný ocelový tubus s umělohmotnými koncovkami

- Po obou stranách integrované body pro zavěšení tubusu, přímou montáž na stěnu

- Plátno obsahuje zařízení k zastavování každých cca 13 cm a zpětnou brzdu

- Materiál plátna: laminovaná skelná tkanina

- Formát: 1:1

- Barva plátna: bílá

| Název standardu Číslo standardu |  | 12 |
| --- | --- | --- |
| ULTRAZVUKOVÁ PROMÝVAČKA PIPET |  |  |

- Výkon ultrazvuku: min. 800 W

- Časovač: 1-30 min/stálý chod

- Vnitřní rozměry min. 150x150x895 mm

- Automatická čistící sekvence

- Ve standartním balení

  - Koš na pipety plastový Kapacita min. 90 ks pipet 9mm, 55 ks pipet 10,7 mm, 35 ks pipet 14 mm, 15 ks pipet 20 mm, 10 ks pipet 29 mm

  - Nerez víko

| Název standardu Číslo standardu |  | 13 |
| --- | --- | --- |
| SOUSTAVA REPRODUKTORŮ |  |  |

- Výkon min. 60 W

- Frekvenční rozsah: min. 55 Hz-20 kHz

- Citlivost satelitního reproduktoru: min. 450 Mv

- Vstup: 3,5 jack

- Barva: černá

| Název standardu Číslo standardu |  | 14 |
| --- | --- | --- |
| SUŠÁRNA S PŘIROZENOU CIRKULACÍ |  |  |

- Přirozená cirkulace

- Objem min. 108 l

- Celonerezové provedení zařízení

- Vnitřní komora z nerez oceli (ASTM 304)

- Dotykový kontrolní displej

  - Digitální časovač min. 1 min-99 dnů a 23 hod.

  - Kontrola pozice odvětrávací klapky

  - Nastavení teploty

- Dvojitá ochrana proti přehřátí

- Interní paměť s kapacitou min. 10 let

- Rozměry vnitřní [š x v x h]

  - Min. 560x480x400

- Rozměry vnější [š x v x h]

  - Min. 754x867x584

- Rozsah teplot min. +5°C až do +300°C nad okolní teplotu

- Nastavení teplot po 0,1°C

- Integrovaný teplotní senzor Pt100

- Komunikační rozhraní v českém jazyce

- 2 nerezové perforované police ve standardu

- Možnost vzdáleného ovládání zařízení a správy uložených a aktuálních dat prostřednictvím ovládacího programu na externím PC

- Příkon max. [kW] 2,8.

- Napětí [V] 230

| Název standardu Číslo standardu |  | 15 |
| --- | --- | --- |
| VÁHY PŘESNÉ |  |  |

- Váživost max. 600 g

- Rozsah min. 0,001g

- Rozměr misky min. 128x128 mm

- Kalibrace: interní automatická

- Citlivost: 1 mg

- Podsvícený LCD displej

- Komunikace: 2x RS232, 2xUSB

- Váhy disponují protiprůvanovým skleněným krytem

- Možnost vážení zavěšených předmětů

| Název standardu Číslo standardu |  | 16 |
| --- | --- | --- |
| VORTEX (VIBRAČNÍ TŘEPAČKA) |  |  |

- Frekvence kmitů min. 0-2500 kmitů/min

- Amplituda kmitů min. 5 mm

- Možnost nastavení automatického režimu nebo trvalého chodu

- Vnější rozměry max. (š x v x h): 134x105x172 mm

- Krytí: IP22

| Název standardu Číslo standardu |  | 17 |
| --- | --- | --- |
| PC KOMPLET SESTAVA (PC+MYŠ+KLÁVESNICE+MONITOR) |  |  |

Minimální konfigurace:

- základní deska B150M-DS3H/ Intel B150/ LGA1151/ 4xDDR4 2133 MHz/ VGA/ mATX INTEL

-Pentium INTEL Core i5-6500 3,2GHz, 6MB,socket 1151, BOX

-KINGSTON RAM 8GB 2133MHz DDR4 Non-ECC CL14 DIMM HyperX FURY Black Series kit 2 x 4GB

-HDD AMD Radeon SSD R3 series 240GB, Interní, 2,5", SATA3, 7mm

-LG DVD±R/±RW/RAM, GH24NS 24x SATA, M-disc/ černá bulk

- grafická karta nVIDIA GTX750 TI/ PCI-E/ 2GB DDR5/ 2xHDMI/ 2xDVI/ active (Overclock)

-EUROCASE MicroT MC 32 EVO černostříbrná zdroj 400APN účinnost 85% leské čelo, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2x HD audio

-Externí komunikační porty:

-	Zadní panel: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 2x USB2.0, 4xUSB3.0, LAN 10/100/1000 Mb/s, 1x PS/2, 3x audio

Čelní panel: čtečka karet All in 1/ Micro SDHC/ XD, 1x USB3.0, 1x USB2.0, 2x audio

-Monitor 21,5" LED 223V5LHSB, 1920x1080, 5ms, kontrast 1000:1, svítivost 250cd/m2, vstupy D-Sub/ HDMI, černý

-MS Windows 10 Home 64-bit CZ OEM 1pk DVD

# Text boxes

A

B

C