Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II. - část 2 - stoly operační

Parametr

Požadovaná min.hodnota

Nabízená hodnota

Stůl operační pro bariatrickou chirurgii

Trumpf TruSystem 7500 (uveďte nabízený typ)

Operační stůl s výměnnou deskou a transportním vozíkem

8 dílná pracovní deska o rozměrech min. 2000 x 520 mm

min. 2000 x 520

ANO

2.275 mm x 600 mm

Navážení desek na základnu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým

rozpoznáním orientace desky

ANO

ANO

Odnímatelná hlavová i nožní část pracovní desky

Nosnost operačního stolu min. 360 kg

ANO

min. 360 kg

min. 220 kg

ANO

400 kg

360 kg

ANO

Nosnost při náklonech min. 220 kg

Kombinované polohování operačního stolu

Elektrické polohování - Základna operačního stolu zabezpečí

min. rozsah 637 – 1108

mm

Nastavení výšky pracovní desky min. 637 – 1108 mm

612 - 1.162 mm

Motorický podélný posun min. 320 mm

min. 320 mm

min. ± 45°

400 mm

± 45°

Trendelenburg / AntiTrendelenburg min. ± 45°

Boční náklon pracovní desky min. ± 28°

min. ± 28°

± 30°

25°/ 15° nastavitelné

zvýšení přes anti-kolizní

systém

Kombinace Trendelenburg min. 25° s boční náklonem min. 15°

min. 25° / 15°

Elektrické polohování - Výměnná deska stolu zabezpečí

Polohování nožní části min. ±90°, ovládaná každá levá i pravá část zvlášť se zarážkami

pro nohy pro polohu „ve stoje“

min. ±90° / ANO

90°/ -105° standard.p.

celk. rozsah min. 120°

zdvih min. 70°

ANO

145° standard p.

90° standard p.

ANO

Polohování zádové části celkový rozsah pohybu min. 120° (přičemž zdvih min. +70°),

umožňující funkci můstku (zalomením, můstek), rozšiřovací segmenty pro obézní pacienty

součástí dodávky.

Mechanické polohování

Hlavová část

ANO

ANO

Čtyřdílná nožní část (roztažitelná do písmene V a U), nastavení polohy „do kleku“ bez

dalších přidaných zařízení, nosnost při poloze v kleku min. 225 kg

ANO/min. 225 kg

min. +85°/-60°

ANO/360 kg

90°/-105°

600 mm

Horní zádová část nastavení min. +85°/-60°

RTG transparentní operační deska šířky 550-600mm vč. eurolišt

šířka 550 - 600mm

Napájení z bezúdržbové baterie. Výdrž baterie min. 4 dny provozu

výdrž min. 4 dny

ANO

min. 7 dní

ANO

Ovládací panel na noze OP stolu (přístupný i s přisunutým transportním vozíkem) včetně

funkce „čištění“, kdy základna i bez desky může vyjet do nejvyšší polohy (buď automaticky,

nebo upozorní akustickým signálem)

Bezdrátový ovladač s displejem s možností uložení nejpoužívanějších poloh – komunikace

v ČJ, 2 ks ke stolu

ANO

ANO

ANO

Antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání

napojeného příslušenství)

ANO plus další fce

Polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou

údržbu a hygienu (bezešvé matrace z PUR pěny)

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Stávající příslušenství připojitelné oboustranně k operační desce pomocí EU lišt po celé

délce stolu

ANO

Napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami (bez

nutnosti šroubování (s výjimkou hlavové desky))

ANO, bez šroubování i u

hlavové desky

Základní „nulová“ poloha zadaná jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné

pohyby omezující otřesy a náklony pacienta

ANO

Příslušenství k operačnímu stolu

Anesteziologický rigidní rám nastavitelný se svorkou k EU liště – 2 kusy ke stolu

Podpora paže, laterálně i výškově stavitelná se svorkou – 2 kusy ke stolu

Držák (druhé) ruky se svorkou – 2 kusy ke stolu

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Závěs pro horní končetinu polstrovaný (na anesteziologický rám) – 1 kus ke stolu

Ramenní zarážky polstrované, nastavitelné, se svorkou – 1 pár ke stolu

Boční zarážky polstrované, axiálně nastavitelné, se svorkou – 2 páry ke stolu

Popruhy (různé délky) se suchým zipem

korpulentnějšího dospělého pacienta – 2 kusy ke stolu

a svorkou (hákem) pro fixaci dítěte i

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Držáky na dolní končetiny (schauty) polstrované se svorkou – 1 pár ke stolu

TUR mísa s drátěným sítem připojitelná ke stolu s odtokem zasunutelná pod desku stolu

Gynekologické shauty s plynovou vzpěrou (Americká bota) pro pacienta s min. hmotností

220kg – 1 pár

ANO

ANO

Stůl operační pro neurochirurgii

TruSystem 7500 (uveďte nabízený typ)

Operační stůl s výměnnou deskou a transportním vozíkem

8 dílná pracovní deska o rozměrech min. 2000 x 520 mm

min. 2000 x 520 mm

ANO

2.275 mm x 600 mm

ANO

Navážení desek na základnu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým

rozpoznáním orientace desky

Odnímatelná hlavová i nožní část pracovní desky

Nosnost operačního stolu min. 360 kg

ANO

min. 360 kg

ANO

ANO

400 kg

ANO

Kombinované polohování operačního stolu

Elektrické polohování - Základna operačního stolu zabezpečí

min. rozsah 625 – 1160

mm

Nastavení výšky pracovní desky min. 625 – 1160 mm

612 - 1.162 mm

Motorický podélný posun min. 320 mm

Trendelenburg/AntiTrendelenburg min. ± 45°

Boční náklon pracovní desky min. ± 30°

min. 320 mm

min. ± 45°

400 mm

± 45°

min. ± 30°

± 30°

Kombinace Trendelenburg min. 25° s boční náklonem min. 15°

min. 25° / 15°

Elektrické polohování - Výměnná deska stolu zabezpečí

Polohování nožní části min. ±90°, ovládaná každá levá i pravá část zvlášť se zarážkami

pro nohy pro polohu „ve stoje“

min. ±90° / ANO

90°/ -105° standard.p.

145° standard p.

celk. rozsah min. 120°

Polohování zádové části celkový rozsah pohybu min. 120° (přičemž zdvih min. +70°),

umožňující funkci můstku (zalomením, můstek), rozšiřovací segmenty pro obézní pacienty

součástí dodávky.

zdvih min. 70°

ANO

90° standard p.

ANO

Mechanické polohování

Hlavová část

ANO

ANO

360 kg

Čtyřdílná nožní část (roztažitelná do písmene V a U), nastavení polohy „do kleku“ bez

dalších přidaných zařízení, nosnost při poloze v kleku min. 225 kg

ANO/min. 225 kg

min. +90°/-60°

Horní zádová část nastavení min. +90°/-60°

90°/-105°

RTG transparentní operační deska šířky 550-600 mm vč. eurolišt

Napájení z bezúdržbové baterie. Výdrž baterie min. 4 dny provozu

šířka 550 - 600mm

výdrž min. 4 dny

600 mm

min. 7 dní

Ovládací panel na noze OP stolu (přístupný i s přisunutým transportním vozíkem) včetně

funkce „čištění“, kdy základna i bez desky může vyjet do nejvyšší polohy (buď automaticky,

nebo upozorní akustickým signálem)

ANO

ANO

Bezdrátový ovladač s displejem s možností uložení nejpoužívanějších poloh – komunikace

v ČJ, 2ks ke stolu

ANO

ANO

ANO

ANO

Antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání

napojeného příslušenství)

Polstrování operačního stolu snižující riziko vzniku proleženin (bez použití gelových

podložek), tloušťka 8 cm, dvouvrstvé, jednoduše odnímatelné, upevněné na základ desky

welcro spoji („suchý zip“)

ANO

ANO

Stávající příslušenství připojitelné oboustranně k operační desce pomocí EU lišt po celé

délce stolu

ANO

ANO

ANO

Napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami (bez

nutnosti šroubování (s výjimkou hlavové desky))

ANO, bez šroubování i u

hlavové desky

Základní „nulová“ poloha zadaná jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné

pohyby omezující otřesy a náklony pacienta

ANO

ANO

Příslušenství k operačnímu stolu

Anesteziologický rigidní rám nastavitelný se svorkou k EU liště – 2 kusy ke stolu

Podpora paže, laterálně i výškově stavitelná se svorkou – 2 kusy ke stolu

Držák (druhé) ruky se svorkou – 2 kusy ke stolu

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Závěs pro horní končetinu polstrovaný (na anesteziologický rám) – 1 kus ke stolu

Boční zarážky polstrované, axiálně nastavitelné, se svorkou – 2 páry ke stolu

Popruhy (různé délky) se suchým zipem

korpulentnějšího dospělého pacienta – 2 kusy ke stolu

Instrumentační stolek se svorkou na eurolištu 1 kus ke stolu

Podpora paže pro pozici na boku (nastavitelná i pod úroveň operační desky) se svorkou 1

kus ke stolu

a svorkou (hákem) pro fixaci dítěte i

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Karbonový stolek na operaci ruky s podpěrou 1 ks ke stolu

Boční zarážka 2 kusy ke stolu

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Karbonová deska pod záda 1 kus ke stolu

Karbonová trojbodová svorka komplet, připojitelná ke karbonové zádové desce 1 kus ke

stolu

ANO

ANO

Gelová podložka pod kolena 1 kus ke stolu

Gelová podložka pod paty 1 pár ke stolu

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Karbonová podkova pod hlavu 1 kus ke stolu

Zařízení pro operaci páteře v pronační poloze, min délka 1250 mm 1 komplet ke stolu

s nastavením výšky v rozsahu min. 650 - 900 mm

ANO/min. délka 1250 mm ANO/délka 1.450 mm

min. rozsah 650-900 mm 612 - 1.162 mm

RTG transparentní deska, o délce min. 800 mm

min. 800mm

ANO

1.200 mm

ANO

RTG transparentní z 360° v celé délce páteře (deska i samotné zařízení)

4 ks samostatné podpěry pod ramena a kyčle, výškově a podélně nastavitelné

samostatné podpěry vybaveny odnímatelným antidekubitním polstrováním

držák pro fixaci hlavy podkova 2-dílná

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

snadný přístup pro C-rameno

ANO

ANO

vozík pro snadný transport a uchycení

ANO

ANO

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Účastník zadávacího řízení může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"

2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí

nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)

3. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého

sloupce konkrétní hodnotu, kterou dosahuje jím nabízený výrobek (nesplnění minimální hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek)

4. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální požadovaná hodnota stanovena kombinací bodů 2. a 3., doplní do

druhého sloupce ANO-NE (dle vlastností a funkcí přístroje) i konkrétní hodnotu, kterou dosahuje nabízený přístroj (hodnota NE a nesplnění minimální

hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek)

5. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V …………………., dne ………………………

__________________________________________

razítko a podpis účastníka