KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie – část 1 – I.V - transportní inkubátor

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Požadovaná

Parametr

Nabízená hodnota

Poznámka

min.hodnota

Transportní inkubátor - 1ks

Inkubátor Isolette TI-500

INKUBÁTOR

Přístup ze dvou stran.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Matrace s možností vysunutí bočním otevíracím panelem (např. pro intubaci).

Vestavěný akumulátor s automatickou nabíječkou, indikátor stavu.

Automatický přepínač el. napájení z 230V na 12 nebo 24V.

Dvojité víko a integrované vyšetřovací světlo s LED technologií.

Režim AIR a monitorování kožní teploty včetně sondy.

Pasivní zvlhčování.

z 230V, 12V i 24V

otevírací čelní i boční panel

Otevírací čelní i boční panel, minimálně 2 dvířka.

+ 2x dvířka

Police pro monitor (horní), stojan na infúze výškově nastavitelný.

Nosič příslušenství (sloup) na pravé boční polici.

transportní hydraulický skládací podvozek, který je kompatibilní

s hydraulickými podvozky používanými v

sanitních vozech Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o. (typ podvozku v sanitních vozech je TG -

1000 IN Power Brava - KARTSANA)

ANO

ANO

Integrovaný průtokoměr O2 rotametr.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Modul automatické volby zdroje tlakových plynů pro transportní systém včetně ventilátoru (bez přerušení

ventilace při změně zdroje tlakových plynů).

Kyslíková tlaková lahev, 3L (vysokotlaká verze), včetně redukčního ventilu dle ČSN (případně odpovídající EN).

Vzduchová tlaková lahev, 3L (vysokotlaká verze), včetně redukčního ventilu dle ČSN (případně odpovídající

EN).

Ventilátor

Řízená ventilace IPPV / IMV.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Trigrovaná ventilace Assist (SIPPV) a SIMV.

Režim PSV s automatickou kompenzací úniku a nastavitelným kritériem ukončení inspirace minimálně 10 až 30

% průtoku.

rozsah 5 - 35 %

Nasální CPAP a DuoPAP (nAPRV) s automatickou kompenzací úniku až do 40 % díky variabilnímu průtoku.

Pro použití s nasálním aplikátorem Infant Flow.. Nasální CPAP a DuoPAP (nAPRV) s automatickou kompenzací

úniku až do 40 % díky variabilnímu průtoku. Pro použití s nasálním aplikátorem Infant Flow.. Nasální CPAP a

DuoPAP (nAPRV) s automatickou kompenzací úniku až do 40 % díky variabilnímu průtoku. Pro použití s

nasálním aplikátorem Infant Flow.

ANO

ANO

ANO

ANO

kompezace až do 40 %

O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s monitorováním Paw.. O2 terapie /HFNC –

nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku

s monitorováním Paw.. O2 terapie /HFNC – nastavitelný

kontinuální průtok bez řízení tlaku s monitorováním Paw.

Volume Guarantee VG.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Objemová/průtoková synchronizace (trigr).

ANO

Dechový objem (Vt) nastavitelný v rozsahu minimálně 1 až 500 ml.

Plynulé a nezávislé nastavení inspiračního a exspiračního průtoku.

Manuální dech spustitelný v každém režimu.

min rozsah 1 - 500 ml

1 - 500 ml

ANO

ANO

Inteligentní alarmový systém s automatickým nastavením zaručující optimální bezpečnost během transportu s

minimalizací zbytečných alarmů.

ANO

Ovládání přístroje a SW v českém jazyce.

ANO

Vestavěný akumulátor pro nezávislý provoz během transportu na alespoň

napájení z 12/24 V.

3 hodiny a možnost externího

ANO; min 3 hod

ANO

3 hodiny a ext. nap. 12-24V

Držák pro ukotvení v transportním systému.

Integrace do automatického systémového el. napájení 230 V a 12 V transportního systému.

ANO

Připojení na modul automatické volby zdroje tlakových plynů transportního systému bez přerušením ventilace

při změně zdroje tlakových plynů.. Připojení na modul automatické volby zdroje tlakových plynů transportního

systému bez přerušením ventilace při změně zdroje tlakových plynů.

ANO

ANO

Grafické zobrazení ventilace včetně trendů na barevném dotykovém displeji.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Možnost opčního rozšíření o integrovaný modul SpO2 a uzavřenou smyčku automatického řízení SpO2 u

pacienta.

Zvlhčovačovací transportní aktivní modul pro ventilátor

Integrace do automatického systémového el. napájení transportního systému.

Odsávací jednotka

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Včetně držáku s automatickým nabíjením 12 V pro ukotvení v transportním systému s možností snadného

odpojení bez použití nářadí.

ANO

Brašna s popruhem pro přenášení. Hmotnost maximálně 3,6kg.

Vestavěná baterie pro provoz minimálně na 45 minut.

ANO; max 3,6 kg

min 45 min

ANO

min. 45 min.

1 l

Autoklávovatelná nádoba objem 1l (tolerance objemu nádoby +/- 10 %) s ochranou proti přeplnění.

Integrace do systémového el. napájení 230 V a 12 V transportního systému.

Monitor transportní

ANO

ANO

Kompaktní lehký pacientský monitor vhodný pro novorozence, hmotnost maximálně 1,2 kg.

ANO; max 1,2 kg

ANO

1,2 kg

Minimální parametrová konfigurace EKG, Resp., SPO2 Masimo, NIBP, IBP a Teplota, včetně sond a kabelů pro

okamžitý provoz.

Barevný dotykový displej, ovládání a SW v českém jazyce.

Baterie pro minimálně 3 hodiny provozu.

ANO

min 3 hod

ANO

3 hodiny

Držák na transportní systém s možností rychlého odepnutí/odpojení bez nářadí.

Integrace do automatického systémového el. napájení transportního systému.

ANO

Lineární dávkovač - 2 ksLineární dávkovač - 2 ks

Možnost spojení minimálně tří dávkovačů do jednoho celku.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

spojení 2 i 3

Možnost napájení z jednoho zdroje minimálně 2 dávkovačů.

Možnost použití injekčních stříkaček alespoň 2,5,10,20,50 a 60 ml.

Možnost výpočtu dávek léčiv.

možnost 2 z jednoho zdroje

pro 2,5,10,20,50 a 60 ml

ANO

ANO

Knihovna léčiv.

ANO

Ovládání v českém jazyce.

ANO

Držák umožňující uchycení k horizontálnímu nebo vertikálnímu závěsu.

Automatická ochrana proti samovolnému toku léčiva při výměně injekční stříkačky.

Bateriový zdroj umožňující provoz minimálně 8 hodin.

Možnost doplnění kompatibilních volumetrických pump.

Hmotnost jednoho přístroje maximálně do 1,6 kg včetně akumulátoru.

Výška jednoho přístroje maximálně 70 mm.

ANO

ANO

min 8 hod

ANO

8 hodin

max 1,6 kg

max 70 mm

1,4 kg

68 mm

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"

2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a

znamená nesplnění zadávacích podmínek)

3. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízený výrobek

(nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek)

4. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální požadovaná hodnota stanovena kombinací bodů 2 a 3, doplní do druhého sloupce ANO-NE (dle vlastností a funkcí přístroje) i konkrétní číselnou hodnotu, kterou

dosahuje nabízený přístroj (hodnota NE a nesplnění požadované hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek)

5. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

6. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Praze, dne 26.1.2018

______________________________________________

RAZÍTKO A PODPIS ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ