Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Rozpis kupní ceny**

**položka**

**ks cena/ks bez DPH**

**parní sterilizátor STERIVAP® HP 6612-2 ED 2**

obslužný software DP 3.5 CZ 4 ks transportní vozík pro poloviční hloubku komory 2 ks zavážecí vozík pro poloviční hloubku komory

1. ks zavážecí vozík pro plnou hloubku komory

**parní sterilizátor UNISTERI HP® 636-1 ED 1**

obslužný software DP 3.5 CZ

**mycí a desinkeční automat PG 8528 EL BO AV OXI / ORTHO 1**

vestavěná tiskárna sušící agregát kondenzátor par podlahová bezpečnostní vana obslužný software DP 3.5 CZ

1. ks zavážecí vozíky pro plnění a vyvážení mycích a dezinfekčních automatů

mycí koš s 5-ti patry na 15 mycích DIN sít standardní velikosti

mycí koš k uložení min. 6 DIN sít standardní velikosti nebo k uložení min. 3 nízkých kontejnerů vč. vík 18 ks - mycí DIN síta standardní velikosti injektorový vozík k uložení dutých nástrojů do 6 modulových nástavců s integrovanými tryskami a adaptéry (s přípojkou pro horkovzdušné sušení), kapacita modulových nástavců až na 3 miniinvazivní chirurgické sady

**mycí a desinkeční automat PG 8528 EL BO AV 1**

vestavěná tiskárna sušící agregát kondenzátor par podlahová bezpečnostní vana obslužný software DP 3.5 CZ

2 ks zavážecí vozíky pro plnění a vyvážení mycích a dezinfekčních automatů

mycí koš s 5-ti patry na 15 mycích DIN sít standardní velikosti

mycí koš k uložení min. 6 DIN sít standardní velikosti nebo k uložení min. 3 nízkých kontejnerů vč. vík 18 ks - mycí DIN síta standardní velikosti mycí koš včetně nástavců - 20 párů operační obuvi

**1 439 000,00 Kč**

**941 000,00 Kč**

**2 188 984,00 Kč**

**2 011 016,00 Kč**

**cena celkem bez DPH**

**2 878 000,00 Kč**

**941 000,00 Kč**

**2 188 984,00 Kč**

**2 011 016,00 Kč**

XXXX

**Cena celkem bez DPH DPH (21%)**

**Cena celkem s DPH**

1. **019 000,00 Kč 1 683 990,00 Kč**
2. **702 990,00 Kč**

Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění - minimální technické požadavky

na^ředmět^Inění

|  |  |
| --- | --- |
| *Zadavatel:* | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| *sídlo zadavatele:* | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| *zastoupený:* | XXXX |
| *IČO:* | 00842001 |
| *název VZ:* | Sterilizátory parní, mycí a dezinfekční automaty |
| *druh zadávacího řízení:* | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| *ev. č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:* | Z2018-002695 |
| *ev. č. VZ u zadavatele:* | 03/18/VZ |

1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka vybavení pracoviště centrální sterilizace zadavatele, a to dodávka zdravotnických prostředků:

* 2 ks parních sterilizátorů dvoudvéřových,
* **1 ks parního sterilizátorů jednodvéřového a**
* **2 ks mycích a dezinfekčních automatů**

Předmět veřejné zakázky bude používán na pracovišti centrální sterilizace (parní sterilizátory dvoudvéřové a mycí a dezinfekční automaty) a centrálních operačních sálech zadavatele (parní sterilizátor jednodvéřový).

Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla kupujícího, montáž - uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a zaškolení personálu v dostatečném rozsahu dle platné legislativy a také demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího vybavení centrální sterilizace ve stejném rozsahu, jako je rozsah předmětu zakázky. Součástí předmětu zakázky je i poskytnutí záruky ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku v délce 24 měsíců a provádění periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a v souladu s doporučením výrobce po celou dobu trvání záruky.

1. Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo ěi repasované technologie.
2. Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
3. Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

* **se zákonem ě. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům ě. 54/2015 Sb., ě. 55/2015 Sb., ě. 56/2015 Sb.) a vyhláškou ě. 62/2015;**
* se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
* se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997

Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

1. Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaného účelu použití předmětu veřejné zakázky.

1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná  hodnota  (vyplní  účastník  zadávacího  řízení) | kde  uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| **1. STERILIZÁTORY PARNÍ - dvoudvéřové - 2 ks** | | | | | |
| 1. | nové, nepoužité parní dvoudvéřové sterilizátory - 2 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 2. | sterilizátory s integrovaným vyvíječem páry | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 3. | sterilizátory určené min. ke sterilizaci nástrojů, textilů, gumy a plastů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 4. | sterilizátory musí splňovat požadavky normy  ČSN EN 285+A2 Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory a musí být validovatelné dle této normy[[1]](#footnote-1) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 5. | sterilizátory musí splňovat požadavky normy  ČSN EN 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část  1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky a musí být validovatelné dle této normy[[2]](#footnote-2) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | sterilizátory musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 78 |
| 7. | objem komory 8 sterilizačních jednotek (STJ) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 8. | vnější rozměry zařízení 1300x1920x1640 mm (š,v,h), platí tolerance +/-10% | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano -  1300x1918x1 640 mm | 26 |
| 9. | rozměry transportní cesty max. 1600 x 2000 mm (š x v) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano -  1600x2000  mm | 26 |
| 10. | příkon sterilizátoru max. 48 52.5kW | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - 48 kW | 26 |
| 10a) | jištění sterilizátoru max. 80A (přívodní kabel je 'CYKY 5C x  35') | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano  80 A | 26 |
| 11. | prokládací, hranatá celonerezová tlaková komora s duplikátem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 12. | motoricky ovládané vertikálně posuvné dveře sterilizační komory s bezpečnostním zajištěním | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 13. | automatické, validovatelné sterilizační programy při 121°C a 134°C | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 14. | základní testovací programy: fyzikální test těsnosti přístroje (tzv.Vakuum test) a test pronikání páry (tzv.Bowie-Dick test) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 15. | integrované odplynění napájecí demineralizované vody (dále jen „DEMI voda“) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 16. | zavzdušnění komory přes bakteriologický filtr | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 17. | dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 18. | výkonná vývěva dosahující ve fázi odvzdušňování tlaku min.  13 kPa | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | plně automatické řízení jednotlivých cyklů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 20. | ovládání přes barevný, ergonomický, nastavitelný dotykový displej (velikost min  10") v českém jazyce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano -  velikost displeje 12“ | 26 |
| 21. | vestavěná tiskárna na nakládací straně (tisk protokolu) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 22. | monitoring parametrů parní sterilizace na displeji v češtině (min. ěas, teplota, tlak) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 23. | systém pro modifikaci programů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 24. | signalizace poruchových stavů v jednotlivých fázích steril. cyklu na ovládacím displeji v češtině (min. signalizace poruchy vývěvy, těsnění a tlaku) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 25. | na vyvážecí straně dotykový displej s možností sledování sterilizačního procesu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 26. | vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 27. | rozhraní RS 232 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 28. | kontinuální monitoring přítomnosti vzduchu a nekodenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého steril. programu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 29. | zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 30. | 2 ks rám do komory pro zavážecí vozík | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 31. | součástí dodávky nerezová stěna pro usazení a zakrytování přístrojů až k podhledu, vč. servisního prostoru pro každý sterilizátor (vlastní servisní dveře pro každý sterilizátor) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 32. | krycí lišty na čistou stranu přístroje | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |

H

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | připojení k počítači a ukládání protokolů do paměti PC | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 34. | zajištění funkčního připojení sterilizátorů ke stávající softwarové aplikaci - systému dokumentace procesů Medix ver. 9.1.305 od dodavatele STAPRO s.r.o. Pardubice.[[3]](#footnote-3) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 29 |
| 35. | součástí dodávky obslužný software systému jakosti (např.  DP 3.5 CZ, T-DOC, apod.), včetně vzdáleného servisního monitoringu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 29 |
| 36. | integrovaný odpad | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 37. | připojení ke stávajícím mediím: min. upravená voda, studená voda, elektro, odpad | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 38. | provedení instalační a validační zkoušky v souladu s požadavky normy ČSN ISO 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1:  Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky[[4]](#footnote-4) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 29 |
| **Vybavení nezbytné pro provoz parních sterilizátorů dvoudvéřových:** | | | | | |
| 39. | součástí dodávky 8 ks transportních vozíků pro poloviční hloubku komory | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
| 40. | součástí dodávky 4 ks zavážecích vozíků pro poloviční hloubku komory | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | součástí dodávky 2 ks zavážecích vozíků pro plnou hloubku komory | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 26 |
|  | **2. STERILIZÁTOR PARNÍ** | | **-JEDNODVÉŘOVÝ-** | **1 ks** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 42. | nový, nepoužitý parní jedno- dveřový sterilizátor - 1 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 43. | sterilizátor určený min. ke sterilizaci nástrojů, textilů, gumy a plastů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 44. | integrovaný vyvíječ páry | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 45. | sterilizátor musí splňovat požadavky normy  ČSN EN 285+A2 Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory a musí být validovatelné dle této normy[[5]](#footnote-5) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 46. | sterilizátor musí splňovat požadavky normy  ČSN EN 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část  1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky a musí být validovatelné dle této normy[[6]](#footnote-6) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 47. | sterilizátor musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sociální péče, ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| 48. | objem komory 2 sterilizační jednotky (STJ) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 49. | vnější rozměry zařízení 700x970 mm (š x h), platí tolerance +/- 10%, výška max. 1950 mm (viz pol. č. 51) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano -  690x965x 1720 mm | 27 |
| 50. | rozměry transportní cesty max max. 880 x 1950 mm (š x v) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano -  880x1950  mm | 27 |
| 51. | příkon sterilizátoru max. 47  20kW | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-17kW | 27 |
| 52. | jištění sterilizátoru max. 40A | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 53. | jednodvéřová hranatá celonerezová tlaková komora s duplikátem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 54. | vertikální otevírání dveří nebo otevírání do stran (panty vpravo) s automatickým systémem zavírání/otvírání včetně za těsnění dveří | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 55. | automatické, validovatelné sterilizační programy při 121°C a 134°C, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 56. | základní testovací programy: fyzikální test těsnosti přístroje (tzv.Vakuum test) a test pronikání páry (tzv. Bowie-Dick test) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 57. | zavzdušnění komory přes bakteriologický filtr | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 58. | dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 59. | výkonná vývěva dosahující ve fázi odvzdušňování tlaku min. 13 kPa | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano -  tlak 13 kPa | 27 |
| 60. | plně automatické řízení jednotlivých cyklů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 61. | ovládání přes barevný, dotykový displej (velikost min. 7") v českém jazyce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - vel. 8,4“ | 27 |
| 62. | vestavěná tiskárna na čelním panelu (tisk protokolu) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 63. | monitoring parametrů parní sterilizace na displeji v češtině (min. čas, teplota, tlak) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 64. | systém pro modifikaci programů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65. | signalizace poruchových stavů na ovládacím displeji v češtině (min. signalizace poruchy vývěvy, těsnění a tlaku); sledování poruch v jednotlivých fázích steril. cyklu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 66. | vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 67. | rozhraní RS 232 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 68. | opatření na úsporu napájecí vody pro vývěvu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 69. | rám do komory + 2 ks nerezových polic | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 70. | boční obkladové nerezové plechy sterilizátoru a horní panel | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 71. | připojení k počítači a ukládání protokolů do paměti PC | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 27 |
| 72. | zajištění funkčního připojení sterilizátoru ke stávající softwarové aplikaci - systému dokumentace procesů Medix ver. 9.1.305 od dodavatele STAPRO s.r.o. Pardubice.[[7]](#footnote-7) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 29 |
| 73. | součástí dodávky obslužný software - systému jakosti (např. DP 3.5 CZ, T-DOC, apod.) včetně vzdáleného servisního monitoringu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 29 |
| 74. | provedení instalační a validační zkoušky dle ČSN ISO 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1:  Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky [[8]](#footnote-8) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 29 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75. | připojení ke stávajícím mediím: min. upravená voda, studená voda, elektro, odpad, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | | 27 |
|  | **3. MYCÍ A DEZINFEKČNÍ AUTOMATY -2 ks** | | | |  | |
|  | | | |
| 76. | nové, nepoužité, prokládací, dvoudveřové mycí a dezinfekční automaty-2 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 | |
| 77. | mycí a dezinfekční automaty musí splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 15883-1 Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky a musí být validovatelné dle této normy [[9]](#footnote-9) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 | |
| 78. | elektro ohřev, připojení přes stávající jištění C40 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 | |
| 79. | příkon myčky max. 21 kW | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 20 kW | 28 | |
| 80. | mycí prostor s kapacitou min. 15 mycích DIN sít o velikosti v,š,h 50x250x480 mm (dále jen „Standardní velikost“) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 | |
| 81. | součástí dodávky nerezová stěna pro usazení a zakrytování přístrojů až k podhledu, vč. servisního prostoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 | |
| 82. | mycí prostor vybaven min. dvěma nerezovými mycími rameny | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 | |
| 83. | elektronická, volně programovatelná mikroprocesorová řídící jednotka (min. 64 programů) s možností tvorby vlastních programů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano  64 programů | 28 | |
| 84. | dotykový grafický textový displej, v češtině | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 | |
| 85. | komunikace na displeji a informace o průběhu mycího cyklu v českém jazyce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 | |
| 86. | vestavěná tiskárna na „čisté straně“ | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. | výstup pro dokumentaci průběhu mycího cyklu (ethernet) s možností tisku a připojení na  PC | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 88. | zajištění funkčního připojení sterilizátoru ke stávající softwarové aplikaci - systému dokumentace procesů Medix ver. 9.1.305 od dodavatele STAPRO s.r.o. Pardubice.[[10]](#footnote-10) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 29 |
| 89. | obslužný software - systému jakosti (např. DP 3.5 CZ, T- DOC, apod.), včetně vzdáleného servisního monitoringu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 29 |
| 90. | mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 91. | min. jeden přístroj s mycím a dezinfekčním programem na silně znečištěné instrumentárium (např. s použitím peroxidu vodíku) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano  počet ks 1. | 28 |
| 92. | termická i chemotermická dezinfekce v parametrech uvedených ve Vyhlášce č.  306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 79 |
| 93. | celonerezová dvířka nebo celoskleněná dvířka s osvětlením vnitřního prostoru mycí komory; vertikální motorický posun dveří, během mycího cyklu blokovaný | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 94. | systém přímého připojení pro různé koše s automatickým definováním programu podle magnetického záznamu nebo čárového kódu na koších | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 95. | elektronická kontrola otáčení všech ostřikovacích ramen | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 96. | systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 97. | 3-násobná filtrace mycího roztoku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98. | dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli, s tepelnou a zvukovou izolací | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 99. | vnější rozměry přístroje - v,š,h 2420x1150x950 mm (tolerance +/- 10%) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-  2420x1150x 870 mm | 28 |
| 100 | oběhové čerpadlo min. o výkonu 1000 lit./min. nebo řešení se dvěma oběhovými čerpadly o celkovém výkonu min. 1000 lit./min. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano  výkon.  600+400  lit/min | 28 |
| 101 | 4 vestavěná dávkovači čerpadla na mycí, dezinfekční a neutralizační prostředky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 102 | kontrola dávkování tekutých médií | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 103 | vestavěný kondenzátor par s výměníkem tepla | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 104 | vestavěný horkovzdušný sušící agregát s aktivním HEPA filtrem třídy EU 13 (stupeň  Filtrace min. 99,992%), doba cyklu včetně sušení do 60 min. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 105 | boiler pro předehřátí DEMI vody | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 106 | měření vodivosti oplachových lázní s DEMI vodou | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 107 | provedení instalační a validační zkoušky dle požadavků normy ČSN ISO 15883-1 Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky[[11]](#footnote-11) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 29 |
| 108 | připojení ke stávajícím mediím: horní vývody pro studenou (změkčenou), DEMI vodu a chladící vodu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 109 | připojení ke stávajícím mediím: elektro, odpad | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |

■

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 2 ks bezpečnostní základová nerez vana součástí dodávky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 111 | součástí dodávky 1 ks injektorový vozík k uložení dutých nástrojů do 6 modulových nástavců s integrovanými tryskami a adaptéry (s přípojkou pro horkovzdušné sušení), kapacita modulových nástavců až na 3 miniinvazivní chirurgické sady | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 112 | součástí dodávky 1 ks mycí koš k uložení min. 6 DIN sít standardní velikosti nebo k uložení min. 3 nízkých kontejnerů vč. vík (v,š,h kontejneru 150x300x600 mm) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
|  | **Vybavení nezbytné pro provoz mycích a dezinfekčních automatů:** | | | |  |
|  | | | |
| 113 | součástí dodávky 4 ks zavážecích vozíků pro plnění a vyvážení mycích a dezinfekčních automatů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 114 | součástí dodávky 2 ks mycí koše s 5-ti patry na 15 mycích DIN sít Standardní velikosti | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 115 | součástí dodávky 1 ks mycí koš k uložení min. 6 DIN sít Standardní velikosti nebo k uložení min. 3 nízkých kontejnerů vč. vík (v,š,h kontejneru 150x300x600 mm) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 116 | 36 ks mycích DIN sít Standardní velikosti součástí dodávky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |
| 117 | součástí dodávky 1 ks mycí koš včetně nástavců min. 20 párů operační obuvi | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 28 |

■

EVROPSKÁ unie

Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program

1.7 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÝM PODMÍNKÁM

* Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

* Ostatní požadavky:
* zajištění pravidelných externích validací/kalibrací (kontrola elektrických, mechanických parametrů, kontrola regulace a homogenity teploty);
* zajištění vypracování validačních protokolů včetně teplotních map
* účastník zadávacího řízení v nabídce doloží produktový list s technickou specifikací nabízeného zařízení k možnosti kontroly uváděných technických parametrů /viz požadavek v článku 11.1 písm. b) ZD/;
* v případě, že dodavatel nabídne plnění s rovnocenným řešením ve vztahu k požadavkům č. 4, 5, 38, 45, 46, 74, 77 a 107 uvedeným výše v tabulce, v rámci nabídky povinně předloží materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům uvedeným v daných položkách (viz podrobné popisy u jednotlivých položek).

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V Praze dne 11.5.2018

XXXX, jednatel XXXX

**Předmětem dodávky v rámci veřejné zakázky „Sterilizátory parní, mycí a dezinfekční automaty jsou:**

1. 2 ks nových, nepoužitých parních dvoudveřových sterilizátorů STERIVAP® HP 6612-2 ED s objemem komory 8 sterilizačních jednotek, s integrovaným vyvíječem par. Sterilizátory splňují požadavky norem ČSN EN 285+A2 Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory a ČSN EN 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky (doloženo prohlášením o shodě) a jsou dle těchto norem validovatelné. Sterilizátory jsou určené ke sterilizaci nástrojů, textilu, gumy, plastů a roztoků. Vnější rozměry přístroje jsou 1300x1918x1640 mm, hmotnost 1400 kg. V návaznosti na rozměry je možný transport po transportní cestě s rozměry max. 1600 x 2000 mm. Max. příkon sterilizátorů je 48 kW, jištění 80A. Přístroj bude připojen k počítači (součástí přístroje rozhraní RS232) s možností ukládání protokolů do paměti PC. Součástí dodávky bude nerezová stěna pro usazení a zakrytování přístrojů až k podhledu, vč. servisního prostoru pro každý sterilizátor, krycí lišty na čistou stranu přístroje, 8 ks transportních vozíků pro poloviční hloubku komory, 4 ks zavážecích vozíků pro poloviční hloubku komory, 2 ks zavážecích vozíků pro plnou hloubku komory.

Sterilizátory budou připojeny ke stávajícím mediím: upravená voda, studená voda, elektro, odpad.

Sterilizátory mají prokládací, hranatou celonerezovou tlakovou komoru s duplikátem; motoricky ovládané vertikálně posuvné dveře sterilizační komory s bezpečnostním zajištěním; integrované odplynění napájecí demineralizované vody; zavzdušnění komory přes bakteriologický filtr; dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci; výkonnou vývěvu dosahující ve fázi odvzdušňování tlaku - 13 kPa; plně automatické řízení jednotlivých cyklů; ovládání přes barevný, ergonomický, nastavitelný dotykový displej (velikost 12") v českém jazyce; vestavěnou tiskárnu na nakládací straně; monitoring parametrů parní sterilizace na displeji v češtině (čas, teplota, tlak); systém pro modifikaci programů; signalizaci poruchových stavů v jednotlivých fázích sterilizačního cyklu na ovládacím displeji v češtině (signalizace poruchy vývěvy, těsnění a tlaku); na vyvážecí straně dotykový displej (velikost 5,7") s možností sledování sterilizačního procesu; vestavěnou autodiagnostiku a soubor servisních programů; kontinuální monitoring přítomnosti vzduchu a nekodenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního programu; zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu; 2 ks rámů do komory pro zavážecí vozík; integrovaný odpad.

Sterilizátory mají automatické, validovatelné sterilizační programy při 121°C a 134°C; základní testovací programy: fyzikální test těsnosti přístroje (tzv.vakuum test) a test pronikání páry (tzv. Bowie-Dick test)

Technické parametry přístroje jsou též uvedeny v produktovém listu výrobku.



1. 1 ks nového, nepoužitého parního jednodveřového sterilizátoru UNISTERI HP® 636-1 ED s objemem komory 2 sterilizačních jednotek, s integrovaným vyvíječem pár. Sterilizátor splňuje požadavky norem ČSN EN 285+A2 Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory a ČSN EN 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky (doloženo prohlášením o shodě) a jsou dle těchto norem validovatelný. Sterilizátor je určený ke sterilizaci nástrojů, textilu, gumy, plastů a roztoků. Vnější rozměry přístroje jsou 690x965x1720 mm. Hmotnost 520 kg. V návaznosti na rozměry je možný transport po transportní cestě s rozměry max. 880 x 1950 mm. Max. příkon sterilizátoru je 17 kW, jištění 25A. Přístroj bude připojen k počítači (součástí přístroje rozhraní RS232) s možností ukládání protokolů do paměti PC. Součástí dodávky budou boční obkladové nerezové plechy sterilizátoru a horní panel.

Sterilizátor bude připojen ke stávajícím mediím: upravená voda, studená voda, elektro, odpad. Sterilizátor má jednodvéřovou hranatou celonerezovou tlakovou komoru s duplikátem; dveře s otevíráním do stran s automatickým systémem zavírání/otvírání včetně zatěsnění dveří; zavzdušnění komory přes bakteriologický filtr; dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci; výkonnou vývěvu dosahující ve fázi odvzdušňování tlaku - 13 kPa; plně automatické řízení jednotlivých cyklů; ovládání přes barevný, dotykový displej (velikost 8,4") v českém jazyce; vestavěnou tiskárnu na čelním panelu (tisk protokolu); monitoring parametrů parní sterilizace na displeji v češtině (min. čas, teplota, tlak); systém pro modifikaci programů; signalizaci poruchových stavů na ovládacím displeji v češtině (signalizace poruchy vývěvy, těsnění a tlaku); sledování poruch v jednotlivých fázích sterilizačního cyklu; vestavěnou autodiagnostiku a soubor servisních programů; opatření na úsporu napájecí vody pro vývěvu; rám do komory + 2 ks nerezových polic

Sterilizátor má automatické, validovatelné sterilizační programy při 121°C a 134°C; základní testovací programy: fyzikální test těsnosti přístroje (tzv.vakuum test) a test pronikání páry (tzv. Bowie-Dick test)

Technické parametry přístroje jsou též uvedeny v produktovém listu výrobku.





Sterilizátory i dezinfekční automaty je možno připojit ke stávající softwarové aplikaci - systému dokumentace procesů Medix ver. 9.1.305 od dodavatele STAPRO s.r.o. Pardubice. Součástí dodávky sterilizátorů a mycích a dezinfekčních automatů je obslužný software - systému jakosti DP 3.5 CZ včetně vzdáleného servisního monitoringu.

Součástí dodávky parních sterilizátorů bude provedení instalační a validační zkoušky dle ČSN ISO 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky; součástí dodávky mycích a dezinfekčních automatů bude provedení instalační a validační zkoušky dle požadavků normy ČSN ISO 15883-1 Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky.

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zadavatel:* | | **Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace** | | | |
| *sídlo zadavatele:* | | **Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě** | | | |
| *zastoupený:* | | **XXXX** | | | |
| *IČO:* | | **00842001** | | | |
| *název VZ:* | | **Sterilizátory parní, mycí a dezinfekční automaty** | | | |
| *druh zadávacího řízení:* | | **nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení** | | | |
| *ev.č. VZ ve WZ:* | | **Z2018-002695** | | | |
| *ev. č. VZ u zadavatele:* | | **03/18/VZ** | | | |
|  | | | | | |
| **PODDODAVATEL** | | | **Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli** | **% podíl na**  **plnění VZ** | **Prokazování**  **kvalifikace**  **prostřednictvím**  **poddodavatele**  **[Ano/Ne]** |
| 1. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | BMT Medical  Technology s.r.o. | dodávka, instalace, servisní zabezpečení | 40 | ne |
| Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: | Cejl 157/50,  602 00 Brno |
| IČ: | 46346996 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: | XXXX |
| Tel./fax: | XXXX |
| E-mail: | [XXXX](mailto:mail@bmt.cz) |
|  | | | | |  |
| 2. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | Miele, spol. s r.o. | dodávka, instalace, servisní zabezpečení | 45 | ne |
| Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: | Holandská 4  639 00 Brno |
| IČ: | 18829503 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: | Mgr. Tomáš Abraham, MBA |
| Tel./fax: | XXXX |
| E-mail: | [XXXX](mailto:info@miele.cz) |
|  | | | | |  |

Příloha č. 5 smlouvy

Předávací protokol

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel**  IČ  DIČ  Adresa  tel:  email: | **Odběratel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.**  IČ: 00842001  DIČ: CZ00842001  Adresa: Nové Město na Moravě, Žďárská 610,  PSČ: 592 31  tel: +XXXX  email: XXXX |
| **Smlouva/objednávka č.:** | **Místo určení:** |
| **Datum vystavení předávacího protokolu:** | **Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy)** |

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže bylo dodáno a nainstalováno

v souladu s Kupní smlouvou č. xxxxxxxxx

Zboží č. 1 "název" *(označení stejné jako v rozpočtu projektu) '.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název)** | **Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře** | **Typ přístroje, výrobce** |
|  |  |  |

Dodané výrobky a příslušenství:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příslušenství - obecný název** | **Příslušenství - typ** | **Výrobní**  **číslo** | **Výrobce** | **Počet** | **Cena/kus s DPH** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. je garantován po dobu 24 měsíců, firmou xxxxxxxxxx.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky a instruktáž proběhly dle zákona č. 268/2014Sb. BEZPLATNĚ.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis:

Příloha č. 6 smlouvy

Pravidla součinnosti s úsekem informatiky kupujícího (dále ien „Úl“)

V případě, že předmět smlouvy či jeho části vyžadují zapojení do počítačové sítě prodávajícího, musí být tato činnost prováděna se souhlasem zaměstnance Úl. Zaměstnanec Úl musí být o realizaci předmětu smlouvy resp. záměru jeho zapojení do počítačové sítě kupujícího informován prodávajícím s dostatečným předstihem, a to minimálně 10 kalendářních dnů před termínem vlastního plnění v místě plnění (podrobnosti viz níže).

Předmět smlouvy v rámci jeho instalace dle čl. I smlouvy zahrnuje všechny práce související s instalací dodávaných HW/SW částí do plně funkčního stavu. Pokud bude vyžadována prodávajícím součinnost s Úl, je nutné rozsah této součinnosti předem jasně definovat (ať již jakou součást smlouvy, projektové dokumentace nebo emailem na adresu XXXX) a to minimálně 1 týden (7 kalendářních dnů) před termínem instalace. Za součinnost se považuje např. i zřízení vzdáleného přístupu přes internet.

Pokud požadavek na součinnost s Úl svým rozsahem překročí 3 hodiny práce technika Úl nebo bude vyžadovat plnění třetí strany, vyhrazuje si Úl právo navrhnout vlastní termíny dle svých kapacitních možností.

Pokud požadavek na součinnost překročí rámec běžných činností zajišťovaných Úl nebo její rozsah nebude Úl schopen akceptovat z kapacitních, technických či časových důvodů, může požadovanou součinnost celou nebo její část odmítnout, a to do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku. V tomto případě je prodávající povinen zajistit všechny požadované úkony vlastními techniky nebo externím servisem.

Pokud bude Úl, ke zdárné realizaci plnění ze smlouvy nucen zajišťovat úkony, které nebyly definovány v požadavcích na součinnost, bude prodávajícímu tato práce účtována ve výši prokazatelných nákladů s nimi spojených a dle platného ceníku kupujícího.

**MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR**

EVROPSKÁ UNIK

Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regonální operační program

1. *Prodávající* je povinen vždy předem zajistit, že nedojde k nepředpokládanému narušení chodu počítačové sítě (informačního systému), ani jiných služeb a systémů v síti *kupujícího,* jakožto i řádného chodu serverů, počítačů a dalších HW komponent sítě. V případě porušení této povinnosti je *kupující* oprávněn požadovat náhradu způsobené škody.
2. *Prodávající* si vyhrazuje právo službu vzdáleného přístupu dočasně pozastavit či omezit bez udání důvodu. V tomto případě bude o rozhodnutí *kupujícího prodávající* neprodleně informován telefonicky a následně obdrží písemné oznámení.
3. V případě, že *kupující* zjistí použití vzdáleného přístupu v rozporu s těmito pravidly, je *kupující* oprávněn vzdálený přístup *prodávajícímu* zcela zrušit. O tomto rozhodnutí *kupujícího* bude *prodávající* neprodleně informován telefonicky a následně obdrží písemné oznámení.
4. Kontaktní osoby pro účely poskytování služby a předávání informací dle bodů této přílohy

Za kupujícího

Jméno

Pozice Telefon

Email

technik XXXX XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

technik XXXX [XXXX](mailto:it@nnm.cz)

technik XXXX [XXXX](mailto:it@nnm.cz)

Za prodávajícího

Jméno

Pozice

Telefon

Email

XXXX XXXX

XXXX jednatel XXXXmanažer

příp. zak

XXXX [XXXX](mailto:dstankova@ztechnik.cz)

1. V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem, a to i k procesu validace. [↑](#footnote-ref-1)
2. V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem, a to i k procesu validace. [↑](#footnote-ref-2)
3. Poznámka: Zadavatel uvádí konkrétní názvy softwarů pouze z důvodu, aby účastník zadávacího řízení měl informaci, s jakými SW již ve vlastnictví zadavatele musí nabízené řešení účastníka zadávacího řízení bezchybně spolupracovat. [↑](#footnote-ref-3)
4. V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům na instalaci a validaci dle dané normy. [↑](#footnote-ref-4)
5. V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy, a to i k procesu validace. [↑](#footnote-ref-5)
6. V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy, a to i k procesu validace. [↑](#footnote-ref-6)
7. Poznámka: Zadavatel uvádí konkrétní názvy softwarů pouze z důvodu, aby účastník zadávacího řízení měl informaci, s jakými SW již ve vlastnictví zadavatele musí nabízené řešení účastníka zadávacího řízení bezchybně spolupracovat. [↑](#footnote-ref-7)
8. V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům na instalaci a validaci dle dané normy. [↑](#footnote-ref-8)
9. V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem, a to i k procesu validace. [↑](#footnote-ref-9)
10. Poznámka: Zadavatel uvádí konkrétní názvy softwarů pouze z důvodu, aby účastník zadávacího řízení měl informaci, s jakými SW již ve vlastnictví zadavatele musí nabízené řešení účastníka zadávacího řízení bezchybně spolupracovat. [↑](#footnote-ref-10)
11. V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům na instalaci a validaci dle požadavků dané normy [↑](#footnote-ref-11)