Příloha č.1


Technické podmínky dodávky
a nezbytné požadavky na minimální vybavení dodávky
(Hodnocení: výrok „ano“ - „ne“, není-li požadováno jiné)
Předmětem dodávky je iontový chromatogram
                                                                                                                                                         ano/ne

	1
	Požadavky na přístroj
	

	
	Pumpa
	

	1.1
	Dvoupístová pumpa (v sérii) kontrolovaná mikroprocesorem
	ANO

	1.2
	Chemicky inertní nekovové provedení PEEK
	ANO

	1.3
	Pumpa vybavena algoritmem, který automaticky kompenzuje efekt kompresibility mobilní fáze, tlaku systému a teploty
	ANO

	1.4
	Pumpa musí být vybavena aktivním oplachem zadních stran těsnění
	ANO

	1.5
	Pumpa musí být kompatibilní se všemi eluenty v rozsahu pH 0–14 (včetně reverzní a normální fáze)
	ANO

	1.6
	Tlakový rozsah minimálně do 6000 PSI s použitím kolon s částicemi 4 μm
	ANO

	1.7
	Elektrolytická tvorba gradientu mobilních fází (KOH), softwarově nastavitelná minimálně v rozsahu 0,1 – 100 mM
	ANO

	
	Termostat kolonového a detektorového prostoru
	

	1.8
	Systém musí disponovat alespoň dvěma nezávislými temperovatelnými zónami s rozsahem minimálně 15 - 40°C a 30 - 80°C
	ANO

	1.9
	Maximálně přípustná odchylka správnosti teploty ± 0,5°C
	ANO

	1.10
	Požadovaná teplotní stabilita v maximálním rozsahu ± 0,2 °C
	ANO

	1.11
	Nástřikový ventil musí být umístěn v jedné z temperovatelných zón pro zajištění optimálních chromatografických podmínek 
	ANO

	
	Supresor
	

	1.12
	Elektrolytický membránový supresor (aniontový) s automatickou regenerací bez nutnosti použití externích chemikálií
	ANO

	1.13
	Mrtvý objem supresoru < 50 μL 
	ANO

	1.14
	Supresor musí být umístěn v temperovatelném prostředí, které umožní jeho chlazení
	ANO

	
	Detektor
	

	1.15
	Vodivostní detektor s termostatovanou celou
	ANO

	1.16
	Rozsah detektoru min. 0-15 000 μS/cm
	ANO

	1.17
	Rozsah nastavení teploty cely alespoň do 60 °C
	ANO

	1.18
	Tlakový rozsah alespoň do 10 MPa
	ANO

	1.19
	Rychlost sběru dat minimálně do hodnoty 100 Hz
	ANO

	
	Autosampler
	

	1.20
	Karuselový typ s kapacitou alespoň 120 x 1,5 ml vialky
	ANO

	1.21
	Rozsah nástřiků 1-100 μL v 0.1 μL krocích a 100-7500 L v 1 μL krocích
	ANO

	1.22
	Možnost ředění v rozsahu 1:1 až 1:1000
	ANO

	1.23
	Teplotní rozsah termostatování 4-60 °C
	ANO

	
	On-line purifikační systém vody
	

	1.24
	Kontinuální produkce ultra-čisté vody (18,2 MΩ.cm)
	ANO

	1.25
	Odstranění anorganických iontů, organických látek, mikroorganismů, nerozpuštěných látek, koloidů
	ANO

	1.26
	Dva výstupy ultra-čisté vody (pro mobilní fázi a pro regeneraci supresoru)
	ANO

	
	Chromatografický software včetně PC a monitoru
	

	1.27
	Software umožňující plné ovládání systému, zpracování a vyhodnocování výsledků
	ANO

	1.28
	Současné měření a vyhodnocování dříve uložených spekter 
	ANO

	1.29
	Počítač vhodné konfigurace a odpovídající systémovým nárokům zařízení, LCD monitor, tiskárna
	ANO

	1.30
	Operační systém kompatibilní se stávajícím programovým vybavením zadavatele
	ANO

	2
	Požadavky další
	

	2.1
	Bezpečnost provozu a práce – moduly iontového chromatografu vybaveny bezúdržbovými optickými senzory úniku kapalin
	ANO

	2.2
	Dostupnost servisu do 48 hodin od nahlášení závady
	ANO

	2.3
	Dostupnost náhradních dílů min. 10 let od instalace
	ANO

	2.4
	Ekologická likvidace starého přístroje – iontového chromatografu
	ANO


 V …………………, dne ………………

            _______________________

                 Razítko a podpis uchazeče
2

