Technické požadavky předmětu VŘ (RTG fluorescenční analyzátor)

| Minimální technický parametr | Nabídnutí přístroj |
| --- | --- |
| Měření prvků v rozsahu minimálně Na (Z=11) až U (Z=92) | Analytické krystaly které jsou součástí přístroje umožňují prvkoví rozsah od C(Z =6) – U (Z=92) |
| Vyčerpání vzduchu z oblasti vzorku (vývěva a příslušenství musí být součástí dodávky) | Vzorková komora je počas měření evakuovaná, vývěva je součástí dodávky |
| Vyplnění měřící oblasti Héliem (tlaková lahev He nemusí být součástí dodávky, ostatní příslušenství včetně redukčního ventilu musí být součástí dodávky) | Vzorková komora může bít vyplněná Héliem, redukční ventil je součástí dodávky |
| Volitelná velikost měřené oblasti na vzorku zahrnující oblasti 0,5mm a větší (průměr nebo délka hlavní osy elipsy nebo uhlopříčky) | Součástí dodávky jsou kolimátory (masky) o průměru 0.5, 3, 10, 20, 30, 35m. |
| Měření pevných, kapalných a práškových vzorků (minimálně 3 kelímky součástí dodávky pokud není umístnění vzorku řešené jinak) | Héliová verze přístroje je schopná měřit pevné, kapalné a práškové vzorky. Součástí dodávky jsou aspoň tři kelímky) |
| Plně automatické měření s motorizovaným stolek s možností měřením na celé ploše výše definovaného pevného vzorku a/nebo kelímku | Přístroj umožňuje mapováni celé plochy měřené plochy pomocí r- posunu vzorky |
| Optické snímaní měřené oblasti se záznamem do počítače s rozlišením minimálně 1mm (např.CCD kamera s optickým i/nebo digitálním zoomem) | Při mapování je možné zaznamenat povrch vzorků pomocí CCD kamery a 20x zvětšením a rozlišením 500m a 100m krokem. |
| Výběr měřené oblasti přímo na snímku přes ovládací program | Oblast měření se dá vybrat přímo na video snímku (SW). |
| Chlazení detektoru a případných dalších částí bez dodatečných pracovních médií (doplňování LN2 nebo otevřený vodní okruh nejsou přípustné, uzavřené okruhy jsou přípustné, při použití tlakového vzduchu nutné dodat včetně kompresoru, celková hlučnost do 78 dB(A) ) | 4kW RTG lampa je chlazená vodou a to v uzavřením okruhu (close loop) který je přípustní. Žádná jiná část není chlazená. |
| Systém včetně dodávky ovládacího počítače s Full HD monitorem, klávesnicí a myší, tj. připravený pro okamžité použití | Dodávka obsahuje ovládací PC, Full HD monitor, klávesnici a myš. |
| Včetně nainstalovaného ovládacího programu a programu pro analýzu minimálně složení vzorků slitin a tloušťky tenkých vrstev (minimálně 10 prvků nebo vrstev) a to včetně bezstandartové analýzy a analýzy galvanických lázní | Součást dodávky je ovládací program, program pro standardní a bezstandardní analýzu, FP metodu a analýzu tenkých vrstev (tloušťka a kvalita) |
| Minimální záruční doba je 12 měsíců | Záruční doba je 12 měsíců |

V Praze, 23.04.2018							……………………………………..

RNDr.Peter Oberta, Ph.D.

Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.

Obchodní zástupce