- Kompletní technický popis

- kostního denzitometru Horizon A

Všeobecné parametry přístroje HOLOGIC Horizon A:

- kostní denzitometr umožňuje snímat celé tělo probanda (celotělová denzitometrie) a laterální projekci páteře bez jeho repozice (otočné rameno),

- multielementární detektorové pole – Gadox Plus (GPDS), 216 senzorů,

- přepínaná pulzní duální energie dvou nezávislých energetických zdrojů 100/140kV (DXA – Dual Energy X-Ray Absorbtiometry),

- olejem chlazená rentgenka,

- průběžný samokalibrující systém pixel-by-pixel,

- isocentrická OnePass technologie snímání vějířovitým svazkem (Fan Beam),

- délka vyšetřovacího stolu 201,9 cm,

- výška ramene nad stolem 51,6 cm,

- nosnost vyšetřovacího stolu max. 227 kg,

- konstantní doba provedení snímků nezávislá na hmotnosti probanda,

- fantom páteře pro denní kontrolu kvality,

- 10 vteřinový  BMD mód pro snímání páteře a kyčle s přesností (ve smyslu „precision“) 1% in vivo,

- uživatelská příručka v českém a anglickém jazyce,

- instruktáž uživatelů dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění,

- záruční doba 24 měsíců,

- BTK a odborná údržba přístroje (po 12 měsících a na konci záruční doby),

- zajištění upgrade aplikačního SW po dobu 24 měsíců.

Ovládací počítač:

- HP 600 G2 - Intel Core i5,

- 500GB (min) HDD,

- 4GB (min) RAM,

- síťová karta,

- LCD širokoúhlý barevný monitor 22“,

- barevná laserová tiskárna,

- komunikační karta ComCon,

- operační systém Windows 7 Professional, 32 bitů

- možnost zapojení do sítě (zejména z důvodů archivace skenů doporučovaná).

Aplikační software Hologic APEX 5.x:

- rychlý mód BMD snímání (Express – 10 vteřinový pro páteř a kyčel),

- OneTime autoanalýza se zobrazením histogramu,

- nástroje pro repozici/znovu provedení snímku,

- tvarová komparace snímků,

- kontextová nápověda,

- grafická indikace rizikové hranice pro fraktury,

- umožnění zobrazit snímek pomocí single energie,

- automatická kontrola kvality – integrovaný protokol o kontrole kvality (kalibraci přístroje),

- statistická analýza a tisk,

- databázový manažer pro správu probandů,

- rozhraní DICOM,

- normály referenčních hodnot a možnost zadávání vlastních normálových křivek,

- referenční data NHANES a dle etnik,

- editor referenčních křivek,

- BMI kalkulátor.

- Snímek/analýza pro:

- AP lumbální páteř,

- proximální femur (levý/pravý) vč. HSA – Hip Structure Analysis, FRAX – desetileté predikce zlomeniny a zobrazením atypických zlomenin stehenní kosti (AFF),

- Dual Hip, předloktí (levé/pravé),

- IVA (Instant Vertebral Assessement) s kvantitativní morfometrii páteře T4-L4 a s automatickým vyhodnocením deformit obratlů s přiřazením typu a stupně deformity,

- Prostetic Hip,

- BMD celého těla vč. Advanced Body Composition Analysis with InnerCore Visceral Fat Assessement – složení těla s odhadem viscerálního tuku a Subregion BCA,

- Supine Lateral – laterální projekce páteře bez repozice probanda

- General Region of Interest – obecná oblast zájmu.

- nástroj pro automatickou detekci páteře s nízkou denzitou,

- nástroj pro automatickou detekci kyčle s nízkou denzitou,

- Rate of Change – zobrazení rychlosti změny,

- DAP Meter,

- možnost ručního zadání výsledků denzity páteře a kyčlí z jiných denzitometrů (přepočítací vztah pro Lunar a Norland je k dispozici).

APEX software

## AP Spine – AP snímek bederní páteře

Program provede snímek a analýzu obratlů L1 – L4 bederní páteře včetně zobrazení histogramu

## Low Density Spine – analýza páteře s nízkou hustotou

Program umožňuje provedení analýzy páteře s nízkou hustotou.

## Supine Lateral Analysis – laterální snímek a analýza bederní páteře

Program umožňuje provést laterální snímek a analýzu obratlů L1 – L3 bederní páteře bez repozice těla probanda pomocí otočného C-ramena.

## Left, Right Hip – snímek pravého/levého femuru

Program provede snímek a analýzu pravého/levého femuru

## Dual Hip – snímek obou kyčlí

Program provede snímek a analýzu současně snímek a analýzu obou kyčlí.

## Left, Right Forearm – snímek pravého/levého předloktí

Program provede snímek a analýzu pravého/levého předloktí

## Whole Body – snímek a analýza celého těla

Program umožňuje provedení a analýzu celého těla probanda. Snímek je pro potřeby analýzy rozdělen na 10 subregionů.

## NHANES III reference database pro femur

Databáze referenčních křivek pro femur vytvořená na základě výsledků studie NHANES.

## Hologic Reference Database

Databáze referenčních křivek pro páteř, femur a celé tělo vytvořená na základě studií firmou Hologic. Možnost tvorby vlastních křivek na základě vlastních studií.

## Compare Scans – porovnání skenů

Program provádí porovnání nových a starých snímků a znázornění vývojového trendu včetně určeních numerických hodnot nárůstu či poklesu density.

## One Time Analysis – automatická analýza

Program provádí automatickou analýzu provedených snímků na základě pokročilých topologických technologií umožňujících automatické mapování a automatického určení jednotlivých regionů

## IVA (Instant Vertebral Assessment) – okamžité hodnocení obratlů

Program umožňuje po provedení Single Energy skenu okamžité hodnocení deformity obratlů z pořízených AP a laterálních snímků bederní a hrudní páteře a mají vysoký stupeň grafického rozlišení pro přesnou interpretaci. Dle potřeby je možné na vybrané oblasti následně provést Dual Energy sken.

## AFF 	(Atypical Femur Fracture Assessment) – zobrazení atypických zlomenin femuru

Program umožňuje provedení 10s trvajícího skenu femuru v úrovni jedné energie rtg paprsku a následní vyhodnocení atypické zlomeniny femuru. Získaný snímek má vysokou obrazovou vypovídací hodnotu.

## AAC (Abdominal Aortic Calcification) – zobrazení kalcifikace břišní aorty

Využívá se společně s aplikací IVA pro vizualizaci a hodnocení kalcifikace břišní aorty.

## DICOM

Digitální zobrazování a komunikace v medicíně umožňuje formátovat, posílat a archivovat elektronické snímky v systému PACS. Tyto jsou potom dostupné všem účastníkům připojených do PACS.

## Physician’s Viewer s IVA Toolbox

Program Physician’s Viewer je prohlížeč DICOM navržený pro možnost interpretace BMD a IVA snímků. Umožňuje ovládat kontrast snímku a používat zvětšování pro lepší interpretaci.

## General Region of Interest – obecná oblast zájmu

Umožňuje vytvořit až sedm nestandardních oblastí zájmu vycházejících ze snímků páteře, kyčle či předloktí. Jakmile je jednou předloha vytvořena, může být použita pro další analýzy.

## Prosthetic Hip – automatické vyjmutí kovu u endoprotéz

Poskytuje rychlé a přesné měření BMD kosti v okolí stehenního implantátu. Tímto měřením mohou být monitorovány změny BMD v okolí tohoto implantátu a vyhodnocován úbytek kostní hmoty. S programem je dodáván i speciální polohovací přípravek.

## Body Composition Analysis – analýza měkkých tkání

Program umožňuje neinvazivní metodou stanovit složení těla ve třech hlavních ukazatelích: procento tělesného tuku, množství tukové tkáně a množství svalové tkáně.

## Advaced Body Composition Analysis

Původní aplikace analýzy měkkých tkání po provedení celotělového snímku je rozšířena o nejnovější výsledky studie NHANES IV, kde vedle dříve stanovovaných ukazatelů složení těla (procento tuku, množství tuku a množství svalové tkáně) se v doplňkové zprávě o složení těla počítá objem abdominálního (A – android) a pánevního (G – gynoid) tuku, jejich vzájemný poměr a celkové výsledky pro oblast Subtotal (bez hlavy), Total a Head (pouze hlava). Součástí zprávy jsou dále tzv. tukové indexy a indexy svalové hmoty, stanovené BMI a hodnoty percentilu pro počítané veličiny. Zpráva je doplněna barevným grafickým vyobrazením, ze kterého je patrné rozložení tuku, svalové hmoty a kostní hmoty. Aplikace Advanced Body Composition je doplněna o funkci Reflection™, která je aktivována v případě, že celotělový snímek probanda je neúplný a neobsahuje všechny údaje k úplné analýze (zvláště u velmi obézních probandů, kde některé části těla mohou být mimo oblast snímání). V tomto případě je nabídnuta možnost kopírovat naměřené údaje z kompletní části těla na nekompletní část těla.

## Visceral Fat Estimation (predikce množství viscerálního tuku)

Aplikace umožňuje provést výpočet a predikci (InnerCore™) množství viscerálního tuku ze získané analýzy měkkých tkání.

## Pediatric Reference Data – referenční data pro hodnocení dětí

Obsahuje na pohlaví závislé referenční hodnoty pro děti ve věku 3 – 20 let a to pro páteř, kyčel a celé tělo.

## Hip Structure Analysis (HSA) – strukturální analýza kyčle

Určení geometrických charakteristik stehenní kosti. Výpočet se provádí ve třech oblastech:

- Oblast krčku – NN (Neck Narrow)

- Intertrochanterická oblast – IT (Inter Trochanter)

- Horní část stehenní kosti – FS (Femoral Shaft)

Určují se následující veličiny:

- Příčný průřez – CSA (cm2)

- Moment setrvačnosti průřezové plochy – CSMI (cm4)

- Modul odporu průřezové plochy (průřezový modul) – Z (cm3)

- Štíhlost (vzpěrný poměr) – BR (-) Buckling Ratio

- Tloušťka kortikalis – Cort (cm)

- Délka osy krčku – HAL (cm) Hip Axis Length

- Úhel sklonu krčku – Neck Shaft Angle (°)

## FRAX – predikce desetiletého rizika zlomeniny

Na základě změřených hodnot a anamnézy probanda určí pravděpodobnost výskytu zlomeniny v desetiletém horizontu. K dispozici je česká databáze populace.

## Questionnaire – dotazník

Umožňuje u každého vyšetřovaného probanda vyplnit elektronický dotazník s předdefinovanými otázkami a tento tisknout společně s výsledky.

## DAP meter – stanovení radiační zátěže

Zobrazí radiační dávku použitou při vyšetřování probanda.