Příloha č. 2a

(Pokyn zadavatele: ve sloupci „Parametry požadavku“ doplňte údaje (parametry) Vámi nabízené techniky v buňkách, které nejsou označeny symbolem „nevyplňovat“)

POŽADAVEK NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dodání nových lineárních dávkovačů (34 kusů) a infuzních pump (26 kusů) včetně pracovních stanic (8 kusů) s možností připevnění minimálně 6 kusů infuzní techniky do jedné sestavy. Předmět plnění je určený pro vybavení oddělení zadavatele včetně interního oddělení.

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

| Požadavky na předmět plnění | Parametry požadavku |
| --- | --- |
| dávkovací rychlost 0,1 - 1200 ml/hod v závislosti na typu stříkačky | 0,1- 1200 ml/hod |
| možnost nastavení limitního objemu | nevyplňovat |
| možnost zadání dávkování přepočtem objem-čas-rychlost, rovněž prostou rychlostí bez zadání parametrů | nevyplňovat |
| režim přímé dávky | nevyplňovat |
| výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta a čase | nevyplňovat |
| uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku ve třech stupních, režim variabilní nebo před nastavitelný | nevyplňovat |
| automatické snížení tlaku po okluzi, maximální podaný objem bolusu po okluzi 0,35 ml u 50 ml stříkačky | nevyplňovat |
| KVO režim v rozsahu 0,1 - 5 ml/h | 0,1- 5 ml/ hod |
| možnost ručního nebo programovatelného bolusu | nevyplňovat |
| ochrana proti nechtěnému manuálnímu bolusu minimálně stiskem dvou různých tlačítek | nevyplňovat |
| optický alarm s rozlišením závažnosti | nevyplňovat |
| akustický alarm s úrovní hlasitosti | nevyplňovat |
| alarmové stavy v minimálním rozsahu upozornění na vybitou baterii, slabou baterii, vnitřní poruchu, odpojení od sítě, okluzi, konec infuze, správné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování | nevyplňovat |
| možnost nastavení hlasitosti alarmu | nevyplňovat |
| možnost nastavení datum / čas | nevyplňovat |
| přehledný displej pro dobrou komunikaci, minimální výška písma u názvu léku 4 mm | 5 mm |
| možnost zobrazení popisu závady na displeji při alarmu | nevyplňovat |
| nastavení nočního režimu automaticky i manuálně | nevyplňovat |
| možnost potlačení zvuku ovládacích tlačítek | nevyplňovat |
| knihovna léků, zobrazení minimálně 10 písmen | 24 znaků |
| variabilita typů stříkaček (možnost použití stříkaček od různých výrobců v objemu 5ml, 10 ml, 20 ml, 50/60 ml) s automatickou detekcí velikosti stříkačky | nevyplňovat |
| výběr minimálně z 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (bez dodatečných nastavení a překalibrování) | nevyplňovat |
| zobrazení vybraného typu stříkačky na displeji | nevyplňovat |
| zobrazení historie dat | nevyplňovat |
| možnost uzamčení klávesnice | nevyplňovat |
| přesnost lineárního dávkovače ± 1 % | ± 1 % |
| síťový a bateriový provoz včetně indikačního zobrazení provozu | nevyplňovat |
| síťové připojení 230 V / 50 Hz | nevyplňovat |
| záložní zdroj napětí s jasnou indikací stavu baterie (provoz na AKU minimálně 4 hodiny) | > 9 h při 5 ml/h |
| standby funkce | nevyplňovat |
| ovládání a alarmy v českém jazyce | nevyplňovat |
| možnost případné softwarové aktualizace po dobu životnosti lineárního dávkovače zdarma | nevyplňovat |
| nastavení parametrů prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek), NE dotykový displej | nevyplňovat |
| součástí každého lineárního dávkovače bude držák umožňující připojení na EURO lištu nebo infuzní tyč o průměru 20 - 40mm | nevyplňovat |
| změna polohy držáku bude umožněna bez nutnosti použití nářadí | nevyplňovat |
| lineární dávkovač musí umožnit připojení k pracovní (dokovací) stanici v libovolné pozici bez nutnosti manipulace s ostatními přístroji | nevyplňovat |
| lineární dávkovače bude možno použít v pracovních (dokovacích) stanicích samostatně nebo v kombinaci s infuzními pumpami | nevyplňovat |
| hmotnost lineárního dávkovače včetně AKU maximálně 2,2 kg | 2, 1 kg |

Zadavatel požaduje záruku 36 měsíců na lineární dávkovače, během které bude servis, PBTK včetně vyměňovaných náhradních dílů a dopravného zdarma.

| Požadavky na předmět plnění PUMPA | Parametry požadavku |
| --- | --- |
| dávkovací rychlost v rozmezí 1 - 1 200 ml/hod | 0,1- 1500 ml/hod |
| minimální rychlost podání infuze 1 ml/min | 0,0002 ml/ min |
| objem podávané infuzí 0,1- 9 999 ml | nevyplňovat |
| možnost nastavení limitního objemu | nevyplňovat |
| změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze | nevyplňovat |
| možnost zadání dávkování min ve třech režimech: objem + průtok, objem + čas, průtok + čas | nevyplňovat |
| terapeutické režimy plato, sekvenční, s rozběhem a doběhem | nevyplňovat |
| výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta a čase | nevyplňovat |
| uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních | nevyplňovat |
| automatické snížení tlaku po okluzi | nevyplňovat |
| KVO režim v rozmezí 1 - 20 ml/h | 1 - 20 ml/h |
| možnost bolusového dávkování a nastavení rychlosti podání infuze bolusem | nevyplňovat |
| ochrana proti nechtěnému manuálnímu bolusu minimálně stiskem dvou různých tlačítek | nevyplňovat |
| automatická redukce bolusového objemu po okluzi | nevyplňovat |
| detektor vzduchu, možnost nastavení velikosti vzduchových bublin | nevyplňovat |
| optický alarm s rozlišením závažnosti | nevyplňovat |
| akustický alarm s úrovní hlasitosti | nevyplňovat |
| alarmové stavy v minimálním rozsahu upozornění na vzduch v setu, otevřená dvířka, vybitou a slabou baterii, vnitřní poruchu, okluzi nad i pod pumpou, odpojení od sítě, pre alarm konce infuze, konec infuze, konec pauzy | nevyplňovat |
| možnost nastavení úrovně hlasitosti alarmu | nevyplňovat |
| možnost nastavení datum / čas | nevyplňovat |
| možnost nastavení jasu displeje | nevyplňovat |
| přehledný displej pro dobrou komunikaci, minimální výška písma u názvu léku 4 mm | 5 mm |
| zámek klávesnice | nevyplňovat |
| zobrazení historie dat | nevyplňovat |
| zobrazení knihovny léků a její možná aktualizace, dle potřeby daného oddělení zdarma po celou dobu životnosti přístroje | nevyplňovat |
| infuzní pumpa bude vybavena ochrannou membránou peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje | nevyplňovat |
| automatický test funkčnosti senzorů při každém založení infuzního setu | nevyplňovat |
| možnost použití infuzní pumpy jak pro infuzní terapii, tak pro podání transfuze | nevyplňovat |
| použití dedikovaných bezftalátových infuzních setů, transfuzních setů, setů pro podání parenterální výživy a světlocitlivých látek se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování nebo použití bezftalátových univerzálních setů. | dedikovaných bezftalátových infuzních setů, transfuzních setů, setů pro podání parenterální výživy a světlocitlivých látek se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování |
| síťový a bateriový provoz včetně indikačního zobrazení provozu | nevyplňovat |
| síťové připojení 230 V / 50 Hz | nevyplňovat |
| záložní zdroj napětí s jasnou indikací stavu baterie (provoz na AKU minimálně 4 hodiny) | > 6 h při 25 ml/h |
| standby funkce | nevyplňovat |
| ovládání a alarmy v českém jazyce | nevyplňovat |
| možnost případné softwarové aktualizace po dobu životnosti infuzní pumpy zdarma | nevyplňovat |
| nastavení parametrů prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek), NE dotykový displej | nevyplňovat |
| provoz infuzní pumpy bez kapkového senzoru | nevyplňovat |
| součástí každé infuzní pumpy bude držák umožňující připojení na EURO lištu nebo infuzní tyč o průměru 20 - 40 mm | nevyplňovat |
| změna polohy držáku bude umožněna, bez nutnosti použití nářadí | nevyplňovat |
| infuzní pumpa musí umožňovat připojení k pracovním (dokovacím) stanicím v libovolné pozici bez nutnosti manipulace s ostatními přístroji | nevyplňovat |
| infuzní pumpy bude možno použít v pracovních (dokovacích) stanicích samostatně nebo v kombinaci s lineárními dávkovači | nevyplňovat |
| hmotnost infuzní pumpy včetně AKU maximálně 2,2 kg | 2 kg |

Zadavatel požaduje záruku 36 měsíců na lineární dávkovače, během které bude servis, PBTK včetně vyměňovaných náhradních dílů a dopravného zdarma.

| Požadavky na předmět plnění | Parametry požadavku |
| --- | --- |
| pozice pro minimálně 6 přístrojů připojených v libovolné kombinaci lineární dávkovač / infuzní pumpa, nebo jen infuzní pumpa nebo jen lineární dávkovač | Link 6+ |
| jednoduché vyjmutí a usazení jednotlivých infuzních pump nebo lineárních dávkovačů | nevyplňovat |
| jeden napájecí kabel pro všechny připojené lineární dávkovače nebo infuzní pumpy v pracovní (dokovací) stanici | nevyplňovat |
| úplná zaměnitelnost pozic všech přístrojů v pracovní (dokovací) stanici | nevyplňovat |
| optická vizualizace alarmů na pracovní (dokovací) stanici | nevyplňovat |
| možnost připojení pracovních (dokovacích) stanic do monitorovacího systému nemocniční sítě bez nutnosti dalších úprav nebo SW a HW | nevyplňovat |

Zadavatel požaduje záruku 36 měsíců na lineární dávkovače, během které bude servis, PBTK včetně vyměňovaných náhradních dílů a dopravného zdarma.

Účastník doplní v následující tabulce hodnotu infuzních setů k nabízeným infuzním pumpám

| Specifikace | Interval výměny (hod) | Cena bez DPH za 1 kus infuzních setů |
| --- | --- | --- |
| použití dedikovaných bezftalátových bezpečnostních infuzních setů se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování po minimálně 72 hodinách | 72 | 25 |
| použití bezftalátových univerzálních setů | 24 | 10 |

Účastník doplní hodnotu v buňce označenou  ….

Roční předpokládaná spotřeba infuzních setů se silikonovým segmentem a s intervalem výměny 72 hodin zadavatel bude počítat pro 26 kusů infuzních pump 1 800 kusů setů.

Roční předpokládaná spotřeba infuzních setů universálních bezftalátových a s intervalem výměny 24 hodin zadavatel bude počítat pro 26 kusů infuzních pump 5 400 kusů setů.

| Specifikace | Počet kusů | Celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Množství infuzních setů na dobu 1 roku |
| bezftalátový infuzní set se silikonovým pumpovým segmentem (*) | 1 800 | 45 000 Kč |
| univerzální bezftalátový set (*) | 5 400 | 54 000,00 Kč |
| Množství setů na dobu 5 let |
| bezftalátový infuzní set se silikonovým pumpovým segmentem (*) | 9 000 | K3 225 000,00 Kč |
| univerzální bezftalátový set (*) | 27 000 | K3 270 000,00 Kč |

(*) Účastník vyplní jen ty hodnoty v buňkách (viz …), které se týkají nabídnutých infuzních pump.

V případě, že účastník nevyplní hodnotu (cenu) v „K3 …“ (bezftalátový infuzní set se silikonovým pumpovým segmentem), bude se počítat v Příloze č. 1 - Krycí list nabídky (INFUZNÍ SETY - hodnotící kritérium č. 3) s hodnotou (cenou) „270 000,00 Kč“.

Pro dodávku setů požaduje zadavatel garanci ceny od účastníka minimálně po dobu 5 let.