ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 3 - lůžka a zvedáky pacientů – opakované zadání

SVAZEK 3 Příloha 3 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁSTI E

ZADAVATEL: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

# technická specifikace části E

Technická specifikace – Zvedák pacientů s příslušenstvím - ARO

- Účel použití - univerzální mobilní pacientský zvedák, použitelný ve všech situacích, včetně zvedání z podlahy, zvedání z polohy vleže

- Minimální nosnost 250 kg

- Elektricky nastavitelná šířka podvozku

- Použití i pro zvedání pacienta v horizontální poloze (opce)

- Systém pro zvedání pacienta v horizontální poloze bez nutnosti polohování pacientů

- Systém pro zvedání pacienta v horizontální poloze s možností polohování pacientů

- Celohliníková konstrukce s hmotností do 40 kg

- Možnost vážit pacienta na zvedáku (elektronická váha) - možnost beznástrojově přidat/vyjmout elektronickou váhu. Váha musí být třídy III a být vyměnitelná, aby umožňovala použití s více zvedáky

- Elektrické i mechanické nouzové spouštění

- Elektrické nouzové zvedaní (v případě závady ovladače)

- Velké tlačítko pro nouzové zastavení, s krytem pro ochranu proti nechtěné aktivaci

- Bezdrátový ruční ovladač s dvěma rychlostmi a ovládáním rozchodu podvozku

Příslušenství

- 1 ks elektronická váha třídy III včetně příslušenství k zavěšení

- 1 ks závěsný systém pro zvedání pacienta v horizontální poloze bez nutnosti polohování, šířka min 75 cm s mechanickým vyrovnávačem těžiště

- Příslušenství:

- 1x bočnice sada 2 ks

- 1x sada 8 ks podpůrné popruhy

- 1x pomocná špachtle pro umístění popruhů

- 1x náhradní sada popruhů

- 1 x plachta na zvedání pacienta v horizontální poloze

- 1x systém pro zvedání pacienta v horizontální poloze bez nutnosti polohování s mechanickým vyrovnávačem těžiště

- 1x závěsná hrazda s rychloupínacím prvkem

- 1x pacientský vak s podporou hlavy, zesílení zad/nohou

Technická specifikace - DIOP

- Účel použití - univerzální mobilní pacientský zvedák, použitelným ve všech situacích, včetně zvedání z podlahy, nácviku chůze a zvedání z polohy vleže

- Celohliníková konstrukce s hmotností do 35 kg

- Elektricky nastavitelná šířka podvozku

- Možnost použití i pro zvedání pacienta v horizontální poloze bez nutnosti polohování pacientů

- Možnost nácviku chůze

- Možnost vážit pacienta na zvedáku (elektronická váha)

- Minimální nosnost 205 kg

- Integrovaný akumulátor s indikátorem stavu nabití a krátkým nabíjecím časem

- Univerzální hrazda min 430 mm na zavěšení vaku

Příslušenství

- 1x elektronická váha třídy III včetně příslušenství k zavěšení

- 1x přídavné opěrné madlo pro nácvik chůze

- 1x vesta pro nácvik chůze vel. L

- 1x pomocné popruhy pro nácvik chůze

- 2x pacientský vak s podporou hlavy, zesílení zad/nohou

- 1x závěsný pacientský vak bez opory hlavy

Společné požadavky

- Rozsah zdvihu od 45 cm (nebo méně) do 175 cm (nebo více).

- Elektricky nastavitelný rozchod podvozku s možností ovládání na dálkovém ovladači zvedáku.

- Rychlost zvedaní (s pacientem) min. 35 mm/sek.

- Indikaci stavu akumulátoru, buď na kontrolní jednotce, nebo na ručním ovladači.

- Integrovaná nabíječka (bez externího adaptéru)

- Zvedák musí umožňovat nácvik chůze s opěrnými madly a hrudní vestou.

- Zvedání pacientů pro přesun v sedě z lůžka do sedu, ze země a zpět pomocí dvoubodové hrazdy a vaku.

- Ke každému zvedáku požadujeme závěsné horizontální systémy pro zvedání ležících pacientů s bezpečnostní pojistkou (rychloupínákem). Jeden systém musí být vybaven zvedací konstrukcí s 6-8 body pro uchycení zvedací plachty a možností mechanického vyrovnání těžiště bez nutnosti ručního posunu s pacienty. Druhý systém požadujeme taktéž s možností mechanického vyrovnání těžiště bez nutnosti ručního posunu s pacienty.

- Systém musí umožnit zvedání, přesun a hygienu u pacientů bez nutnosti polohování

- Bezpečnostní pojistka na závěsu ramene, proti nechtěnému vypadnutí popruhů z oka.

- Voděodolný.

- Klasifikaci ochrany IPx4 nebo vyšší pro zvedák i pro ruční ovladač.

- Konstrukce z lehkých slitin, nepodléhající korozi materiálu.

- Kontrolní jednotka musí být vybavena tlačítkem pro nouzové zastavení zvedáku, dle normy.

- Pro případ selhaní / závady elektrického zvedání je nutné, aby zvedák byl vybaven možností mechanického spouštění zvedáku.

Upozornění: Veškeré požadované technické parametry jsou parametry minimální, zdravotnické vybavení nabízené dodavatelem musí všechny tyto vymezené parametry splňovat nebo může vykazovat parametry lepší.

Dodavatel splňuje veškeré body zadání.