ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 3 - lůžka a zvedáky pacientů – opakované zadání

SVAZEK 3 Příloha 3 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁSTI A

ZADAVATEL: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

# technická specifikace části A

8ks Lůžko resuscitační s laterálním náklonem a váhou (ARO)

- Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné řešení)

- stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg

- rozměr lůžka: max. délka pro transport 215 cm, šířka 105 cm, šířka ložná min. 205x84 cm

- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm

- čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů

- ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru

- laterální náklon +/- 30° pomocí elektromotoru, s možností kontinuální automatické laterální terapie (možnost nastavení úhlů a časových intervalů)

- automatický vážící systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase

- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru

- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka

- možnost snímání C ramenem

- mechanické spouštění zádového dílu (CPR)

- odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení

- integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici

- výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou

- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…)

- multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně umístěný na vnější straně postranice

- v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování

- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s

- ochranou proti nechtěnému polohování

- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm

- funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabrzděného lůžka, automatická brzda

- mobilizační madlo s integrovaným ovladačem nastavení výšky

- vícezónový alarm sloužící k identifikaci nebezpečného pohybu pacienta na lůžku a také opuštění lůžka pacientem

- univerzální lišty a držáky na příslušenství

- držáky na infuzní stojan a hrazdu

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti

- potenciálové propojení

- příslušenství:

- sada fixačních klínů pro laterální náklon pro dvě lůžka – pokud není řešeno konstrukčně jinak

- držák hadic ventilátoru pro laterální náklon

- v případě, že je nutné dle zákona 268/2014 Sb., aby obsluhující personál byl zaškolen s obsluhou, bude vyškoleno alespoň 5 pracovníků KNTB, a.s. tak, aby mohli dále provádět školení v souladu se zákonnými předpisy na dodaný typ lůžka

3 ks Matrace pasivní (ARO)

- rozměr dle lůžka, výška min. 15 cm

- tvořena dvěma vrstvami:

- Horní vrstva: min 7 cm - viskoelastická pěna z otevřených buněk (hustota min 85 kg/m3)

- Spodní vrstva: polyuretan (hustota min 45 kg/m3)

- Záruka: 5 let (i proti proležení), potah min 3 roky

- Nosnost: 130 kg

- Je určena pro prevenci dekubitů u středně až vysoce rizikových pacientů dle Nortona (st. II až III) a u pacientů s poškozením tkáně až II. stupně

- Potah z PU s povrchovou antibakteriální úpravou - voděodolný se svařovanými švy, prodyšný a voděodolný, antistatický, antialergický, bakteriostatický, žáruvzdorný

- Možno prát v pračce při teplotě 95ºC nebo ošetřovat běžnými dezinfekčními prostředky

- Snadno snímatelný

- Se zipem chráněným proti znečištění (zatečení)

- Zesílený a protiskluzový na spodní straně

3 ks Hrazda s madlem

9 ks Polštář (ARO)

- 80 x 40 cm (tolerance +/- 5%) (svařovaný voděodolný potah - modrý)

- multipoziční polštář vyrobený z viskoelastické pěny hustoty T85 s tuhostí 08

- snímatelný potah vyroben z PU strečového materiálu se vodotěsně svařovanými švy

- voděodolný, paropropustný, lehce omyvatelný a desinfikovatelný potah, praní při 95°C

- barva potahu tmavě modrá

- alergenresistentní

- zdravotnický prostředek třídy I

4ks Intenzivní lůžko s laterálním náklonem a vážící funkcí (OIPOO)

- stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka

- bezpečná pracovní zatížení 250 kg

- rozměr lůžka: max. délka pro transport 215 cm, šířka 105 cm, ložná plocha 208x86 cm

- zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 44 -82 cm

- čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů

- ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru

- laterální náklon min +/- 30° pomocí elektromotoru,

- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru

- možnost snímání C ramenem

- držák RTG kazety nastavitelný v horizontální i vertikální rovině s možností snímkování na šířku i na výšku

- mechanické spouštění zádového dílu (CPR)

- odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení

- integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici

- výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému 45cm nad ložnou plochou

- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…)

- nožní ovladače pro nastavení výšky a laterálního náklonu

- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr 150 mm a automatickou brzdou a 5. kolečkem

- elektrický pohon lůžka:

- s dojezdem takovým, aby byl garantován bezproblémový provoz v rámci pracovišť nemocnice (ideálně min. 3 km)

- min. dvě rychlosti vpřed, nebo plynulá regulace rychlosti vpřed a jedna vzad

- automatický brzdící systém ztrátě kontaktu obsluhujícího personálu s lůžkem

- univerzální lišty a držáky na příslušenství

- držáky na infuzní stojan a hrazdu

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti

- potenciálové propojení

- vážící systém se zobrazením aktuální váhy pacienta s možností zobrazení přírustku, nebo úbytku váhy na sekundárním displeji

- alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (prevence pádů)

- alarm opuštění lůžka pacientem

- podsvětlení lůžka

- podsvětlený pacientský ovladač s integrovanou svítilnou

příslušenství:

- 1ks držák hadic ventilátorů

- hrazda + madlo

- v případě, že je nutné dle zákona 268/2014 Sb., aby obsluhující personál byl zaškolen s obsluhou, bude vyškoleno alespoň 5 pracovníků KNTB, a.s. tak, aby mohli dále provádět školení v souladu se zákonnými předpisy na dodaný typ lůžka

6ks Lůžko určené pro jednotku intenzivní péče s laterálním náklonem (OIPOO)

- shoda s platnou normu ČSN 60601-2-52 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné řešení)

- stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 200 kg

- rozměr lůžka: max transportní délka 220 cm, šířka 99 cm, ložná plocha min. 200x84 cm

- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm

- laterální náklon minimálně 15º možno řešit pomocí speciální aktivní matrace

- čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů

- ložná plocha z odnímatelných plast. dílů se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka min o 15 cm,

- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru

- snadno dostupné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)

- odnímatelná čela se zámky

- integrované podélně sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění na horní straně postranice a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem

- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…)

- podsvětlený pacientský ovladač s integrovanou svítilnou

- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování

- univerzální lišty a držáky na příslušenství

- držáky na infuzní stojan a hrazdu

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti

- potenciálové propojení

příslušenství:

- hrazda s madlem

- v rámci dodávky budou bezplatně proškoleni (v ČR) alespoň dva pracovníci KNTB, a.s. na provádění servisních činností vč. BTK na dodaný typ lůžka

- v případě, že je nutné dle zákona 268/2014 Sb., aby obsluhující personál byl zaškolen s obsluhou, bude vyškoleno alespoň 5 pracovníků KNTB, a.s. tak, aby mohli dále provádět školení v souladu se zákonnými předpisy na dodaný typ lůžka

2ks Matrace aktivní antidekubitní (OIPOO)

- pro velmi vysoké riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až III. stupně

- možnost volby mezi statickým, dynamickým režimem

- možnost transportu pacienta bez kompresoru až 5 hodin

- systém střídání tlaků v celách minimálně 3-1

- uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování

- perioda střídání tlaku v celách max. 10min.

- možnost rychlého vypuštění CPR

- automatické nastavení tlaku v celách (minimalizace možnosti chybného nastavení tlaku obsluhou)

- systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením

- nosnost minimálně 200 kg

- alarm v případě výpadku napájení

- potah snadno snímatelný - zip ze čtyř stran, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra - nejlépe kontinuálně svařovaný, antibakteriální

6 ks Matrace pasivní I (OIPOO)

- rozměr dle lůžka, výška min. 15 cm

- tvořena dvěma vrstvami:

- Horní vrstva: min 7 cm - viskoelastická pěna z otevřených buněk (hustota min 85 kg/m3)

- Spodní vrstva: polyuretan (hustota min 45 kg/m3)

- Záruka: 5 let (i proti proležení), potah min 3 roky

- Nosnost: 130 kg

- Je určena pro prevenci dekubitů u středně až vysoce rizikových pacientů dle Nortona (st. II až III) a u pacientů s poškozením tkáně až II. stupně

- Potah z PU s povrchovou antibakteriální úpravou - voděodolný se svařovanými švy, prodyšný a voděodolný, antistatický, antialergický, bakteriostatický, žáruvzdorný

- Možno prát v pračce při teplotě 95ºC nebo ošetřovat běžnými dezinfekčními prostředky

- Snadno snímatelný

- Se zipem chráněným proti znečištění (zatečení)

- Zesílený a protiskluzový na spodní straně

2 ks Matrace pasivní II (OIPOO)

- jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách

- na povrchu jádra souvislá vrstva alespoň 2cm z viskoelastické pěny

- potah snadno snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované

- materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech

- rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm

- riziko vzniku dekubitu až III. Stupně

- nosnost min. 130 kg

- hustota jádra min. 40 kg/m³

Upozornění: Veškeré požadované technické parametry jsou parametry minimální, zdravotnické vybavení nabízené dodavatelem musí všechny tyto vymezené parametry splňovat nebo může vykazovat parametry lepší.