uniPRo «

prodej, servis, kalibrace a měření v oblasti laboratorní techniky, provozních přístrojů, zdravotnických prostředků a ekologických zařízení

ČSN EN ISO 9001:2009

Příloha č. 1 smlouvy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET CELKOVÉ CENY ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

| Název ooložkv | Cena bez DPH | DPH 21% | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Laboratorní autokláv TUTTNAUER 5075 ELVCPVGP-D 556 000,- |  | 116 760,- | 672 760,- |
| - zahrnuje všechny položky požadované zadavatelem na přístroj dle přílohy č. 2 ZD |  |  |  |
| 2. Vzduchový kompresor | 25 500,- | 5 355,- | 30 855,- |
| 3. Demineralizační patrona v tlakovém provedení | 27 500,- | 5 775,- | 33 275,- |
| - včetně iontoměniče a signalizace vodivosti |  |  |  |
| 4. Drátěné nerezové koše 474 x 350 mm - 2 kusy | 10 000,- | 2 100,- | 12 100,- |
| Cena bez DPH | 619 000,- Kč |  |  |
| DPH 21% |  | 129 990,- Kč |  |
| Cena s DPH |  |  | 748 990,-Kč |

Výše uvedený položkový rozpočet celkové ceny za předmět smlouvy obsahuje veškeré položky předmětu plnění veřejné zakázky specifikované v příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu plnění - minimální technické požadavky na předmět plnění.

V Praze dne 24. srpna 2018

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče:

XXXX - jednatel

Podpis:

UNIPRO-ALPHA C.S., spol. S r.o.	U HI PRO

XXXX

XXXX

UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o. Obchodní kancelář:	Tel.: XXXX

Pod Bání 2146/8	Pod Bání 2146/8	Fax: XXXX

registrace v OR u MS Praha oddíl C, vložka 81948 IČ:26435357, DIČ.CZ26435357

180 00 Praha 8	180 00 Praha 8	E-mail: XXXX

Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění - minimální technické požadavky

na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | XXXX |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Autokláv pro laboratoře |
| druh zadávacího řízeni: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |
| ev.č. VZve Věstníku veřejných zakázek: | Z2018-021492 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 09/18/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) 1 ks autoklávu pro použití na oddělení klinické mikrobiologie zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo ěi repasované technologie.

- Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami,

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanovena min./max. hodnota nebo min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

| 1.6 | Technické nepodkroěitelné | požadavky na předmět plnění |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno/ prokazováno v nabídce (např. strana v nabídce...) |
| AUTOKLÁV PRO LABORATOŘE |  |  |  |  |  |
| 1. | vertikální laboratorní parní autokláv pro tepelnou sterilizaci kapalin, špiček a porézních materiálů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 52-78 |
| 2. | musí splňovat požadavky evropských norem: min. DIN 58951-2:2003, EN 13445:2009, ISO17665-1, ST79 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 69 |
| -1 J. | horní plnění autoklávu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 55 |
| 4. | objem komory min. 160 litrů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 160 litrů | 55 |
| 5. | příkon autoklávu max. 10kW | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 9,5 kW | 77 |
| 6. | rozměry komory — min. 500mm (průměr) x 750mm (hloubka) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 500x750 mm | 69 |
| 7. | venkovní rozměry autoklávu - max. 870 x 1150 x 750 mm (š,v,h) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 870x1090x75 0 mm | 55 |
| 8. | komora vyrobena z nerezové oceli | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 55 |
| 9. | povrch komory leštěn na hodnotu Ra<0,8um pro zajištění max. ochrany proti korozi | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 69 |
| 10. | ohřívací a sterilizační teplota nastavitelná min. v rozsahu 60 - 138°C | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 60-138°C | 57 |
| 11. | komora konstruovaná min. na 2,8 barů/142°C | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 2,8 barů/ 142°C | 69 |

| 12. | komora s nezávislým analogovým tlakoměrem umístěném na ovládacím panelu autoklávu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | parní generátor s nezávislým analogovým tlakoměrem umístěným na těle autoklávu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 52-78 |
| 14. | řízení výpočtu Fo pro citlivé materiály a zkrácení cyklu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 52-78 |
| 15. | dveře opatřeny silikonovým těsněním | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 68-78 |
| 16. | opláštění přístroje provedeno z nerezové oceli | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 68-78 |
| 17. | ovládací prvky a zobrazovací displej - umístění na těle přístroje tak, aby bylo možno zadávat a odečítat údaje i při otevřených dveřích (víka) autoklávu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 63-64 |
| 18. | ovládací panel a víko komory překryto plastem pro ochranu obsluhy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 55 |
| 19. | barevný displej min. 3,5“ se zobrazením fází sterilizace a vizuálním upozorněním na poruchy cyklu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 3,5 “ | 57 |
| 20. | komunikace na displeji v českém jazyce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 69 |
| 21. | interní tepelná tiskárna pro dokumentaci cyklů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 75 |
| 22. | nezávislé bezpečnostními prvky: nelze otevřít dveře, pokud je komora natlakovaná | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 70 |
| 23. | nezávislé bezpečnostními prvky: nelze otevřít dveře, pokud teplota tekutiny nedosáhne nastavené hodnoty | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 70 |
| 24. | komora vybavená bezpečnostními ventily, které se otevřou v případě překročení přípustného tlaku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 70 |

| 25. | personalizace nastavení, min. 10 uživatelů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 10 uživatelů | 52-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | systém rychlého chlazení = vzduchový přenosný pístový kompresor | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 81 |
| 27. | tlak kompresoru min. 8 barů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 8 barů | 81 |
| 28. | plnící výkon kompresoru min. 36 1/min | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 36 l/min. | 81 |
| 29. | kompresor o rozměrech max. 40x40x50 cm (šxhxv) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 36x36x48 cm | 81 |
| 30. | hlučnost kompresoru max. 35dB | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 33 dB | 81 |
| 31. | systém s kompletním sušením, ohřevem komory a následným vakuem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 52-78 |
| 32. | generátor páry o výkonu min. 9 kW pro zajištění rychlého ohřevu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 9 kW | 71 |
| h n JJ. | vakuová vývěva pro zajištění vysoce účinného sušení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 52-78 |
| 34. | přímé napojení systému recirkulace chlazené vody - dvouokruhový chladič s digitální regulací pro každý okruh | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 52-78 |
| 35. | chladič je v této konfiguraci spuštěn autoklávem a pracuje plně automaticky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 52-78 |
| 36. | přímé připojení k externímu zdroji demineralizované vody | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 52-78 |
| 37. | automatické doplňování demineralizované vody systémem tlakové patrony | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 52-78 |
| 38. | tlaková patrona včetně iontoměniče a signalizace vodivosti | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 80 |

| 39. | demineralizační patrona v tlakovém provedení, s indikátorem vodivosti se signalizací LED diodou, napájením baterií | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | demineralizační patrona o objemu min. 151 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano 18 litrů | 80 |
| 41. | demineralizační patrona včetně vstupního a výstupního mechanického filtru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 80 |
| 42. | součástí sestavy 2ks drátěné nerezové koše, o rozměrech min. 474mm (průměr) x 350mm (výška), kompatibilní s nabízeným plněním | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 79 . |
| 43. | PC software, pro vytváření protokolů, grafů, tabulek a souborů cyklů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 71,78 . |
| 44. | testovací cyklus Bowie-Dick | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 71 |
| 45. | součástí dodávky instalační, operační a procesní validace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 52-78 |

1.7 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží:

- popis, případně i fotografie nabízeného zboží

- produktový list s technickou specifikací nabízeného zboží

- návod k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění

- osvědčení dodavatele event, jiné osoby prokazující způsobilost provádět komplexní záruční zabezpečení

Podrobnosti k předložení viz č. 11.1. zadávací dokumentace.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V Praze dne 24. srpna 2018                                                      XXXX

XXXX

jednatel společnosti

XXXX

uni prok*

ČSN EN ISO 9001:2009

Příloha č. 3 smlouvy

POPIS PŘEDMĚTU SMLOUVY

LABORATORNÍ AUTOKLÁV TUTTNAUER 5075 ELVCPVGP-D

vertikální laboratorní parní autokláv pro tepelnou sterilizaci kapalin, špiček a porézních materiálů splňuje požadavky evropských norem: DIN 58951-2:2003, EN 13445:2009, ISO17665-1, ST79 horní plnění autoklávu

objem komory je 160 litrů

příkon autoklávu 9,5 kW

rozměry komory - 500mm (průměr) x 750mm (hloubka)

venkovní rozměry autoklávu - 870 x 1090 x 750 mm (š,v,h)

komora je vyrobena z nerezové oceli

povrch komory je leštěn na hodnotu Ra<0,8um pro zajištění max. ochrany proti korozi

ohřívací a sterilizační teplota nastavitelná v rozsahu 60 - 138°C

komora je konstruovaná na 2,8 barů/142°C

komora má nezávislý analogový tlakoměr umístěný na ovládacím panelu autoklávu

parní generátor s nezávislým analogovým tlakoměrem umístěným na těle autoklávu

řízení výpočtu F0 pro citlivé materiály a zkrácení cyklu

dveře jsou opatřeny silikonovým těsněním

opláštění přístroje je provedeno z nerezové oceli

ovládací prvky a zobrazovací displej - umístění na těle přístroje tak, aby bylo možno zadávat a odečítat údaje i při otevřených dveřích (víka) autoklávu

ovládací panel a víko komory je překryto plastem pro ochranu obsluhy

barevný displej o velikosti 3,5“ se zobrazením fází sterilizace a vizuálním upozorněním na poruchy cyklu komunikace na displeji je v českém jazyce

autokláv je vybaven interní tepelnou tiskárnou pro dokumentaci cyklů

autokláv je vybaven nezávislými bezpečnostními prvky: nelze otevřít dveře, pokud je komora natlakovaná obsahuje další nezávislé bezpečnostními prvky: nelze otevřít dveře, pokud teplota tekutiny nedosáhne nastavené hodnoty

komora je vybavená bezpečnostními ventily, které se otevřou v případě překročení přípustného tlaku personalizace nastavení, min. 10 uživatelů

autokláv je vybaven systémem rychlého chlazení = vzduchový přenosný pístový kompresor

tlak kompresoru je 8 barů

plnící výkon kompresoru je 36 l/min

kompresor má rozměry 36 x 36 x 48 cm (šxhxv)

hlučnost kompresoru je 33dB

autokláv je vybaven systémem s kompletním sušením, ohřevem komory a následným vakuem

generátor páry zajišťující rychlý ohřev, má výkon 9 kW

autokláv je vybaven vakuovou vývěvou pro zajištění vysoce účinného sušení

přímé napojení systému recirkulace chlazené vody pomocí dvouokruhového chladiče s digitální regulací pro každý okruh

chladič je v této konfiguraci spuštěn autoklávem a pracuje plně automaticky

autokláv je přímo připojen k externímu zdroji demineralizované vody

uniPRO «

ČSN EN ISO 9001:2009

automatické doplňování demineralizované vody systémem tlakové patrony

tlaková patrona je opatřena iontoměničem a signalizací vodivosti

demineralizační patrona je v tlakovém provedení, má indikátor vodivosti se signalizací LED diodou

a s napájením baterií

demineralizační patrona má objem 18 litrů

demineralizační patrona má vstupní a výstupní mechanický filtr

součástí sestavy autoklávu jsou 2 drátěné nerezové koše, o rozměrech 474mm (průměr) x 350mm (výška), kompatibilní s nabízeným plněním

součástí dodávky je PC software, pro vytváření protokolů, grafů, tabulek a souborů cyklů

autokláv je vybaven testovacím cyklem Bowie-Dick

součástí dodávky bude instalační, operační a procesní validace

zaškolení obsluhy bude minimálně jeden pracovní den

V Praze dne 24. srpna 2018

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka :

XXXX - jednatel

XXXX

UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o.

XXXX

XXXX

XXXX

uniPRO“*

filPHfiES

ČSN EN ISO 9001:2009

Příloha č. 4 kupní smlouvy

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JIMI PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTÍ PŘI PLNĚNÍ

PŘEDMĚTU KUPNÍ SMLOUVY

| Zadavatel: |  | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sídlo zadavatele: |  | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |  |  |  |
| zastoupený: |  | JUDr. Věrou Palečkovou |  |  |  |
| IČO: |  | 00842001 |  |  |  |
| název VZ: |  | Autokláv pro laboratoře |  |  |  |
| druh zadávacího řízení: |  | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |  |  |  |
| ev.č. VZ ve WZ: |  | Z2018-021492 |  |  |  |
| ev. č. VZ u zadavatele: |  | 09/18/VZ |  |  |  |
| PODDODAVATEL |  |  | Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli | % podíl na plnění VZ | Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne] |
| 1. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | ŽÁDNÁ | ŽÁDNOU ČÁST - CELOU ZAKÁZKU BUDEME PLNIT BEZ PODDODAVATELŮ | 0% | NE |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: |  |  |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |  |

V Praze dne 24. srpna 2018

Podpis:

XXXX

(oř)

XXXX

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka :

XXXX – jednatel UNIPRO-ALPHA C.S., spol. S r.o.

EVROPSKÁ UNIE

Eyrůpský fond pro reflwnální rozvct trlegrovaný regionální operační txogntm

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Příloha č. 5 smlouvy

Předávací protokol

| Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email: | Odběratel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. IČ:00842001 DIČ: CZ00842001 Adresa: Nové Město na Moravě, Žďárská 610, PSČ: 592 31 tel: +XXXX email: XXXX |
| --- | --- |
| Smlouva/objednávka č.: | Místo určení: |
| Datum vystavení předávacího protokolu: | Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy) |

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou č. xxxxxxxxx

Zboží č. 1 "název" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):

| Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název) | Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře | Typ přístroje, výrobce |
| --- | --- | --- |

Dodané výrobky a příslušenství:

| Příslušenství - obecný název | Příslušenství - typ | Výrobní číslo | Výrobce | Počet | Cena/kus s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Servis dodaného výrobku je garantován po dobu 24 měsíců, firmou xxxxxxxxxx.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky a instruktáž proběhly BEZPLATNĚ.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis:

V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům uvedených norem.

Fo - sterilizační účinnost