Příloha č. 1 – Specifikace poptávaného zařízení č.1 

Část 1 Zařízení pro měření kvality vnitřního prostředí

Předmět	Předmětem plnění je zařízení, které je určené pro měření kvality vnitřního prostředí. 
	
Specifikace přístroje č. 1
	2x Záznamník dat – DATALOGGER

Kombinovaný univerzální ruční měřicí přístroj s 5 univerzálními vstupy 
vnitřní pamětí EEPROM pro uložení 200.000 měřených hodnot v předvoleném časovém měřicím cyklu. 
K přístroji lze pomocí speciálních programovatelných konektorů připojit jakékoli čidlo pro měření fyzikálních, elektrických a chemických veličin. Velký grafický displej. 
Voděvzdorné provedení. 
Vestavěný snímač atmosférického tlaku pro korekce měření některých veličin.

Příslušenství
•	USB kabel - galvanicky oddělený datakabel, max. přenosová rychlost 230,4 kbaud, délka 1,5 m včetně ovladače na CD nebo na www stránce dodavatele
•	Transportní kufřík
•	Síťový adaptér
•	Ovládací software

Další požadavky:
•	Vysoká přesnost měření, A/D převodník s rozlišením 24 bit, až 100 měření/s (na SD-kartu)
	
Specifikace přístroje č. 2
	1x Snímač CO2 připojitelný pomocí univerzálního konektoru k měřicímu přístroji

Požadavky na integrované  senzory:
•	měřicí rozsah:  0...10% 
•	přesnost: +-2% z rozsahu
•	pracovní teplota: 5 až 40°C
•	princip: IR-optický
•	kabel 1,5 m s-konektorem
	
Specifikace  přístroje č. 3
	1x Kulový teploměr pro měření střední radiační teploty připojitelný pomocí univerzálního konektoru k měřicímu přístroji

Požadavky na integrované  senzory:
•	Měřicí rozsah: -50 až +200°C
•	Měděná koule průměru 150 mm s centrálně umístěným Pt100-čidlem.
•	Kabel 3 m s konektorem
	
Specifikace  přístroje č. 4
	2x Kombinované čidlo teplota-vlhkost vzduchu připojitelný pomocí univerzálního konektoru k měřicímu přístroji

Požadavky na integrované  senzory:
•	4 měřicí kanály: teplota, rel. vlhkost, rosný bod, atmosferický tlak
Měřicí rozsahy:  
•	teplota -20 až +80°C
•	relativní vlhkost 5 až 98%rH
•	rosný bod -20 až 100°C
•	atmosferický tlak 700 až 1100 hPa
•	rozměry: průměr 12 mm, délka 100 mm 
•	kabel 2 m včetně konektoru
	
Specifikace  přístroje č. 5
	2x Stativ pro měření vnitřního prostředí kompatibilní se záznamníkem dat a měřicími přístroji pro měření teploty, vlhkosti, koncentrace CO2, teploty kulového teploměru

Požadavky na integrované  senzory:

•	Nastavitelná výška stativu
•	Obsluha bez nářadí
•	Příčník pro uchycení senzorů
•	Hák pro upevnění přístroje
•	Stabilní konstrukce vhodná pro laboratorní měření
	
Ostatní poznámky
	Povolené jazyky pro podání nabídky jsou čeština, pro technickou dokumentaci čeština, angličtina, němčina	
Záruka	24 měsíců 	
Servis	

Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem