Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu plnění - požadavky na výpůjčku hematologického analyzátoru (vyplněná příloha č. 3 výzvy)

Příloha č. 2

Technický popis předmětu výpůjčky

(vytvoří prodávající v souladu se zadávacími podmínkami k předmětné veřejné zakázce)

Příloha č. 3 výzvy (příloha č. 1 smlouvy o výpůjčce)

Technická specifikace předmětu plnění - požadavky na výpůjčku

hematologického analyzátoru

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | XXXX |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dodávky reagencií a provozního spotřebního materiálu vázané na výpůjčku hematologického analyzátoru |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky |
| ev. č. VZu zadavatele: | 11/18/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky reagencií a provozního spotřebního materiálu včetně výpůjčky 1 ks nového plně automatického vysokokapacitního nerepasovaného nemodulárního hematologického analyzátoru.

Požadavky na reagencie a provozní spotřební materiál jsou uvedeny v samostatné příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce (dále jen „výzva“); požadavky na předmět výpůjčky - hematologický analyzátor (dále také „zařízení“) jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

- Specifikace druhů vyšetření prováděných na předmětu výpůjčky a jejich předpokládaný počet jsou uvedeny v příloze ě. 1 výzvy. Tyto údaje vychází ze statistik zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky resp. předmět výpůjčky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 268/2014 Sb„ o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb„ o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům ě. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb„ č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

- se zákonem č. 102/2001 Sb„ o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Níže uvedené technické nepodkroěitelné požadavky na předmět výpůjčky jsou absolutní resp. nepodkroěitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Proto je účastník povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané požadavky splňuje.

vrz

- TECHNICKÉ NEPODKROČITELNÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT

VÝPŮJČKY

| pol. č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hematologický analyzátor |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 plně automatický nový nerepasovaný nemodulární vysokokapacitní hematologický analyzátor | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano- rok výroby 2018 |  |
| 2. | Jednoduchá obsluha | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 3. | Oboustranná funkční komunikace mezi nabízeným hematologickým analyzátorem a LIS | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 4. | Automatický a manuální systém náběru vzorku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 5. | Společná aspirační jehla pro automatický a manuální systém náběru vzorku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 6. | Tiskárna s možností volby černobílého a barevného tisku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 7. | Bezplatný servis po dobu zápůjčky - součástí smlouvy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 8. | On-line vzdálená správa analyzátoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 9. | Součástí zápůjčky bude i UPS (záložní zdroj) o odpovídající záložní kapacitě k analyzátoru a popř. úpravna vody - pokud je vyžadována pro provoz | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 10. | Přihlášení uživatele, nastavení hesla | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 11. | Min. kapacita 100 vyšetřených vzorků v režimu KO+DIF za 1 hodinu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 12. | Aspirační objem vzorku pro automatický systém náběru vzorku max. 100 pl plné krve, ne předředěný vzorek (doložit oficiálním dokumentem/specifikací analyzátoru) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 88ul.... |
| 13. | Aspirační objem vzorku pro manuální (otevřený) systém náběru vzorku max. 100 pl plné krve, ne předředěný vzorek (doložit oficiálním dokumentem/specifikací analyzátoru) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 88ul |

| 14. | Automatický kazetový podavač pro různé typy zkumavek (Vacutainer, DispoLab, Sarstedt, Vacuette) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Selektivní výběr vyšetření - KO, KO+DIF, KO+DIF+RET, KO+RET | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 16. | Automatické provedení korekce počtu leukocytů v průběhu procesu kvantifikace jaderných červených krvinek (NRBC) v periferní krvi již v základním módu KO | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 17. | Min. pětipopulační DIF, DIF v procentuálním vyjádření (%) i absolutních hodnotách | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 18. | Měření abnormálních populací DIF | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 19. | Vyšetření RET přímým měřením (absolutní i procentuální (%) výsledky) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 20. | Zobrazení histogramů (WBC, RBC, PLT), scattergramů (DIF, RET) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 21. | Upozorňovací hlášky (flagy) abnormálních výsledků | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 22. | Databáze měření s vyhodnocením - min. 10 000 vzorků - tisk výsledků pacientů - vybraný souhrn | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 23. | Databáze evidence výměny diagnostik, údržby - možnost zálohy vybraného období | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 24. | Archivace na jiné medium (flash disk, DVD), ne na disketu! | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 25. | Údržba analyzátoru bez nutnosti jeho vypnutí | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 26. | Monitorování množství reagencie zbývající v analyzátoru, včasné upozornění na nutnost doplnění reagencií do analyzátoru, výměna reagencií za provozu analyzátoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 27. | Čtečka čárového kódu pro načítání identifikace ze zkumavek a reagencií | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 28. | Identifikace vzorku, kdy kód vzorku na zkumavce je čten a kontrolován přímo v analyzátoru těsně před aspirací - vyloučení záměny | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |

/l Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace; Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě,

K A*/	tel" + 420 566 801 602’ GSM: +42° 734 794 927’ fax: + 420 566 801 609’

e-mail:alena.sevcikova(a)nnm.cz, web: www.nnm.cz

| 29. | Software pro interní kontrolu kvality (L-J grafy, XB analýza, Westgardova statistika) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30, | Statistika opakovatelnosti (v čase, v sérii, nastavení parametrů) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 31. | Jednoduchá výměna šarže kontrolních materiálů, tisk statistik a grafů pro kontrolní materiály, jejich záloha | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 32. | Uživatelská příručka k analyzátoru v českém jazyce - tištěná i elektronická forma (ve formátu pdf) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 33. | Bezplatné zapojení, instalace, kalibrace + instalační protokol, bezplatné zaškolení obsluhy + protokol 0 zaškolení obsluhy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 34. | Zajištění připojení funkční komunikace mezi nabízeným analyzátorem a LIS | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 35. | Certifikát pro analyzátor i reagencie v rozsahu: Prohlášení 0 shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů v českém jazyce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | CE certifikát |
| 36. | Ceny vyšetření budou uvedeny včetně promývacích a proplachovacích cyklů stanovených výrobcem, do ceny budou dále zahrnuty náklady na reagencie, spotřební materiál a kontrolní materiály (3 hladiny denně KO+DIF, NRBC, RET) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |
| 37. | Požadované měřící rozsahy pro vybrané parametry vyšetření: WBC: min. do 250,0 x 109/1 RBC: min. do 8,0 x 1012 /1 HGB: min. do 240 g /1 PLT: min. do 2000,0 x 109 /1 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano |  |

V Brně dne 02.10.2018.

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení

XXXX

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

XXXX

Elgartova 685/4 • 614 00 Brno-Husovice CZ Tel.: XXXXCZ2775235Í

Příloha č. 2

Technický popis předmětu výpůjčky:

Charakteristika systému Sysmex XN-1000:

Vysoká úroveň technologie:

- XN-1000 využívá ve všech měřících profilech hydrodynamickou fokusaci vzorku v kombinaci s průtokovou fluorescenční cytometríí pro zajištění vysoké linearity měření, vysoké senzitivíty a specifity záchytu abnormalit a patologií a vyloučení interferencí analýzy.

- Možnost výběru konfigurace přístroje dle specifických požadavků laboratoře, spektra pacientů.

- Možnost postupného „rozšiřování“ původního analyzátoru o další analytické moduly (RET, PLT-F a BF-tělní tekutiny) na základě vývoje požadavků na laboratoř.

- Minimální údržba systému - maximálně 15 minut denně, automatický monitoring procesů pravidelné údržby analytického systému.

- Vzdálená servisní správa - monitoring chybových hlášení, přístup techniků, kontrola kvality.

Standardizace a zvyšování kvality výstupů laboratoře:

- Významné zkrácení TAT v laboratoři - maximální automatizace na minimálním prostoru

- Vyšetření NRBC již v základní analýze krevního obrazu - vysoká spolehlivost počtu WBC.

- Umožňuje 24 hodinovou standardizaci práce hematologické laboratoře díky vnitřním volitelným pravidlům pro ověřování analýzy a speciálnímu podavači vzorků s obousměrným pohybem.

- Splnění požadavků ISO 15 189 - dohledatelnost úkonů operátora, identifikace a dohledatelnost použitých reagencií pro měření jednotlivých vzorků, kalibrační procesy v souladu s požadavky ISO 15189.

Nové služby pro lékaře i laboratoř (dle vybavení analyzátoru):

- Speciální měřící mód pro leukopenické vzorky - absolutní počet NEUT z analyzátoru spolehlivý i u leukopenických vzorků.

- Přístroj XN-1000 navíc umožňuje vyšetření ostatních tělních tekutin - rychlá a standardizovaná informace o kvantitě a kvalitě buněčných populaci v tělních tekutinách i během pohotovostního provozu laboratoře bez potřeby speciální úpravy vzorku - na objednávku.

- Nové komplexní parametry (RET-He, IRF, IPF, IG,...) pro urychlení diferenciální diagnostiky a zkvalitnění monitoringu stavu pacienta. Jejich využitím může být dosaženo významného zefektivnění podávání transfúzních přípravků a snížení farmakologické zátěže pacientů.

- Pravidelná školení personálu. V rámci vybudovaného Edukačního centra v Brně se mohou Vaši pracovníci kdykoliv proškolit na ovládání všech našich přístrojů a to v reálném provozu.

- Edukační program Naše laboratoř je k dispozici všem zájemcům o systém dalšího certifikovaného vzdělávání.

Technická specifikace systému

Principy měření:

Fluorescenční průtoková cytometrie: KO, DIFF, IG, NRBC, Hydrodynamická fokusace s impedančním principem měření: PLT, RBC, HCT

SLS metoda - optická metoda měření Hgb bez použití toxických činidel

Patentovaná technologie fluorescenční průtokové cytometrie založená na označování nukleových kyselin v buňkách umožňuje vysoce kvalitní vyhodnocení diferenciálního rozpočtu populace leukocytů s velmi citlivou detekcí mladých vývojových forem a reaktivních buněk. Tato technologie rozšiřuje možnosti diferenciální diagnostiky a monitorace léčby pomocí nových parametrů erytropoézy a tromhopoézy.

Standardní analytické moduly KO+DIFF - měřené parametry

Krevní ohraz - analytický modul WNR

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW - SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NRBC

NOVÉ: automatická korekce počtu WBC v případě nálezu NRBC už v základním vyšetření KO!

Diferenciální rozpočet WBC - analytický modul WDF

NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO, IG (nezralé granulocyty) v % i v absolutních hodnotách

+ další rozšířené parametry

NOVÉ: speciální „LOW WBC“ mód pro stanovení WBC u leukopenických vzorků, kde je požadováno sledování absolutních hodnot neutrofilních segmentů (užitečné pro onkologické pacienty) - na objednání.

Zvýšená specifita hlášení morfologických abnormalit - snížení počtu nátěrů pro ověřování DIFF-u.

Volitelné analytické moduly RET, BF (tělní tekutiny) - měřené

parametry

Stanovení retikulocytů - analytický modul RET

RET v % i absolutních hodnotách

Rozlišení RET podle stupně vyzrálosti

LFR - nízká fluorescence RET (vysoký stupeň zralosti)

MFR - střední fluorescence RET (střední stupeň zralosti)

HFR - vysoká fluorescence RET (nejmladší formy RET)

IRF - mladé populace RET ( MFR+HFR)

- informace využitelná pro hodnocení aktivity produkce RET v kostní dřeni

Pro diferenciál RET je použit „Gold Standard“ Sysmexu.

RET-He - obsah hemoglobinu v retikulocytu, monitoring kvality erytropoézy s prediktivní hodnotou úspěšnosti léěby anémií během několika dní. Vysoká specifita při sledování funkčního železa bez možných interferencí.

PLT-O - počet trombocytů stanovený optickou metodou

- Analýza tělních tekutin bez omezení původu - analytický modul BF RBC-BF,WBC-BF, TC (celkový počet jaderných buněk)

Diferenciální rozpočet jaderných buněk: PMN (polymorfonukleáry), MN (mononukleáry) v % i #.

Doplňkový parametr: HF (buňky s vysokou fluorescencí - mezotélie, makrofágy, tumorové buňky)

NOVÉ: analýza 3x většího objemu vzorku než v počítací komůrce, možnost hodnocení grafických výstupů v oblasti vysokých fluorescencí a sledování doplňkových parametrů: NE-BF, EO-BF,LY-BF a MO-BF v % i absolutních hodnotách.

Proces analýzy - workflow:

Selektivní výběr základních měřících profilů: KO+NRBC, KO+NRBC+DIFF Selektivní výběr rozšířených profilů: základní profily + RET/PLT-F,

Samostatný profil BF - na objednání

Funkce „Delta check“ - automatická kontrola srovnáváním aktuálního výsledku s předešlým u téhož pacienta - kumulativní data. Výsledek je v databázi oznaěen.

Aspirační objem vzorku:

88 pl z uzavřených i otevřených odběrových systémů

Manuální i automatická aspirace vzorku prochází stejnou cestou, 2x identifikace čísla vzorku před analýzou

Volitelná manuální aspirace vzorku z mikro zkumavek v režimu s nízkým mrtvým objemem

Rychlost analýzy v automatickém režimu

100 vzorků/hod. z automatického podavače s kapacitou až 50 vzorků Možnost kontinuálního doplňování vzorků.

Funkce pro vkládání statimových vzorků.

Databáze:

Uložení až 100 000 výsledků

Kontrola kvality:

3 hladiny materiálu QC- XN Check pro všechny měřené parametry KO+NRBC, DIFF, RET

Databáze pro 94 souborů (různých šarží) QC se záznamem až 300 měření/ 1 soubor v každém analyzátoru

Záznam v L-J grafech, funkce porovnávaní různých šarží a hladin kontrolního materiálu

Funkce sledování klouzavého průměru všech parametrů pacientských vzorků - X-BarM

Možnost bezplatné účasti v systému firemní externí kontroly IQAS online Pouze jedna náběrová cesta pro manuální i automatický mód - úspora při měření QC

NOVÉ: automatizované provedení kontroly preciznosti (opakovatelnosti) měření v sérii včetně zpracování statistických dat

Příloha č. 3

ZÁPIS O PROVEDENÍ INSTRUKTÁŽE O ZACHÁZENÍ SE
ZDRAVOTNICKÝM PROSTŘEDKEM (dále jen „ZP“)

Zdravotnické zařízení:

Název a typ přístroje (ZP): Termín konání školení:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 510, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001

Sysmex XN-1000 RET Pure

Školitel:

Účastníci absolvovali instruktáž ve smyslu ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014“) a jeho používání v souladu s návodem k použití. Součástí instruktáže bylo:

- seznámení s používáním ZP, určeným účelem použití a jeho údržbou

- popis funkce a jednotlivých ovládacích prvků ZP

- praktická ukázka použití ZP

- seznámení s podmínkami bezpečného používání ZP při poskytování zdravotní péče, s příslušnými provozními předpisy a předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci

- seznámení se zvláštními riziky spojenými s používáním ZP

- upozornění na nutnost dodržování pokynů výrobce při používání ZP

- instrukce, za jakých podmínek lze ZP zapojit ke společnému používání s jinými ZP, příslušenstvím, potřebným programovým vybavením a jinými předměty.

Ve výše uvedených bodech byli účastníci proškoleni i ohledně používání příslušenství, programového vybavení a možných kombinací použití s dalšími ZP.

Zástupce zdravotnického zařízení prohlašuje, že školení se zúčastnili jeho zaměstnanci (účastníci) jež mají odpovídající vzdělání, znalosti a praktické zkušenosti potřebné pro odborné používání ZP.

Školitel prohlašuje, že:

- má odpovídající vzdělání a znalosti i praktické zkušenosti k provádění instruktáže o zacházení s předmětným ZP a jeho používání.

- byl o určeném účelu použití ZP a způsobu jeho použití poučen výrobcem či jinou způsobilou osobou a poskytuje dostatečnou záruku odborného provádění instruktáže o správném používání daného zdravotnického prostředku.

- účastníci tohoto školení jsou schopni používat ZP ve smyslu zákona 268/2014 Sb., v platném znění.

Účastníci:

Č. Zaměstnanec (příjmení, jméno, osobní číslo) Pracoviště	Funkce	Podpis

1

4

5

6

Nevyplněné řádky proškrtněte

Školitel (razítko a podpis):

Příloha č. 4

PROTOKOL O PŘEVZETÍ VÝPŮJČKY ZPĚT PŮJČITELEM
(vzor)

- Smlouva o výpůjčce č.: 	ze dne

- Vypůjčitel:

(název, adresa, IČ)

- Půjčitel:

(název, adresa, IČ)

- Zdravotnický prostředek:

Výrobce:	Výr. č.:

- Příslušenství:

- Pracoviště vypůjčitele:

- Stav při převzetí (vrácení):

- bez závad * - čistý, dekontaminovaný

- závady *

* Nehodící se škrtněte

Poznámka:

Zápis vyhotoven ve 2 vyhotoveních: 1 x vypůjčitel

1 x půjčitel / přebírající firma kopie - pracoviště vypůjčitele

VBrně, dne:

V Novém Městě na Moravě, dne:

oprávněná osoba vypůjčitele jméno, příjmení, podpis, razítko

oprávněná osoba půjčitele jméno, příjmení, podpis, razítko

Příloha č. 5 smlouvy o výpůjčce

Pravidla součinnosti s úsekem informatiky vypůjčitele (dále jen „Úl“)

V případě, že předmět smlouvy či jeho části vyžadují zapojení do počítačové sítě vypůjčitele, musí být tato činnost prováděna se souhlasem zaměstnance Úl. Zaměstnanec Úl musí být o realizaci předmětu smlouvy resp. záměru jeho zapojení do počítačové sítě vypůjčitele informován půjčitelem s dostatečným předstihem, a to minimálně 10 kalendářních dnů před termínem vlastního plnění v místě plnění (podrobnosti viz níže).

Předmět smlouvy v rámci jeho instalace dle čl. I smlouvy zahrnuje všechny práce související s instalací dodávaných HW/SW částí do plně funkčního stavu. Pokud bude vyžadována půjčitelem součinnost s Úl, je nutné rozsah této součinnosti předem jasně definovat (ať již jakou součást smlouvy, projektové dokumentace nebo emailem na adresu XXXX a to minimálně 1 týden (7 kalendářních dnů) před termínem instalace. Za součinnost se považuje např. i zřízení vzdáleného přístupu přes internet.

Pokud požadavek na součinnost s Úl svým rozsahem překročí 3 hodiny práce technika Úl nebo bude vyžadovat plnění třetí strany, vyhrazuje si Úl právo navrhnout vlastní termíny dle svých kapacitních možností.

Pokud požadavek na součinnost překročí rámec běžných činností zajišťovaných Úl nebo její rozsah nebude Úl schopen akceptovat z kapacitních, technických či časových důvodů, může požadovanou součinnost celou nebo její část odmítnout, a to do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku. V tomto případě je půjčitel povinen zajistit všechny požadované úkony vlastními techniky nebo externím servisem.

Pokud bude Úl, ke zdárné realizaci plnění ze smlouvy nucen zajišťovat úkony, které nebyly definovány v požadavcích na součinnost, bude půjčiteli tato práce účtována ve výši prokazatelných nákladů s nimi spojených a dle platného ceníku vypůjčitele.

Příloha č. 6 smlouvy o výpůjčce

Pravidla pro zřízeni a používáni vzdáleného přístupu do počítačové sítě

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

- Vypůjčitel umožní vzdálený přístup/připojení do své počítačové sítě nebo její části půjčiteli tak, aby mohl půjčitel vykonávat veškeré smluvní či vypůjčitelem prokazatelně vyžádané/objednané služby (dále jen „služba“).

- Vypůjčitel zřídí vzdálený přístup pro půjčitele na dobu a v rozsahu nezbytně nutnou k plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Technické podmínky vzdáleného připojení jsou dohodnuty takto:

- připojení přes SSH protokol VNC dle individuálně dohodnutých parametrů a hesel

- připojení přes RDP (Microsoft remote desktop klient) dle individuálně dohodnutých parametrů a hesel

- VPN přístup dle individuálně dohodnutých parametrů a hesel

- jiný typ přístupu či autentizace dle individuálně dohodnutých parametrů při podpisu smlouvy.

Předání parametrů přístupu a přístupových hesel zajistí zaměstnanec úseku informatiky vypůjčitele a proběhne při podpisu smlouvy.

- Půjčitel se zavazuje zajistit, že osoby, jim pověřené k vykonávání služeb prostřednictvím vzdáleného přístupu nezneužijí vzdálený přístup do sítě k aktivitám, které nejsou v souladu se smluvním rozsahem poskytovaných služeb, a ani neumožní tyto aktivity třetí osobě.

- Půjčitel je povinen vždy předem zajistit, že nedojde k nepředpokládanému narušení chodu počítačové sítě (informačního systému), ani jiných služeb a systémů v síti vypůjčitele, jakožto i řádného chodu serverů, počítačů a dalších HW komponent sítě. V případě porušení této povinnosti je vypůjčitel oprávněn požadovat náhradu způsobené škody.

- Vypůjčitel si vyhrazuje právo službu vzdáleného přístupu dočasně pozastavit či omezit bez udání důvodu. V tomto případě bude o rozhodnutí vypůjčitele půjčitel neprodleně informován telefonicky a následně obdrží písemné oznámení.

- V případě, že vypůjčitele zjistí použití vzdáleného přístupu v rozporu s těmito pravidly, je vypůjčitel oprávněn vzdálený přístup půjčiteli zcela zrušit. O tomto rozhodnutí vypůjčitele bude půjčitel neprodleně informován telefonicky a následně obdrží písemné oznámení.

Jméno

Pozice	Telefon

Email

Kontaktní osoby pro účely poskytování služby a předávání informací dle bodů této přílohy

Za vypůjčitele

| Jméno | Pozice | Telefon | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXX | technik | XXXX | XXXX |
| XXXX | technik | XXXX | XXXX |
| XXXX | technik | XXXX | XXXX |

Za půjčitele

XXXX

Servisní technik XXXX XXXX

bude vyplněno až při předání přístroje

bude vyplněno až při převzetí výpůjčky zpět půjčitelem