[image: image1.jpg]




Optická (UV-Vis) rozmítací kamera
Technické parametry :
Půjde o optickou UV-VIS rozmítací kameru s vysokým dynamickým rozsahem, model C13410-02A od výrobce Hamamatsu. Nabízená kamera společně s příslušenstvím zajistí splnění všech technických parametrů v souladu se zadávacími podmínkami. 
Nabízená sestava zahrnuje : 

· UV-VIS rozmítací kameru C13410-02A s vysokým dynamickým rozsahem včetně časové jednotky
· Zesilovač jasu obrazu V12303-01 pro rozmítací kameru s integrovaným MCP zesilovačem
· Vstupní optiku A1976-04 pro rozmítací kameru
· Výstupní optiku A2098S pro vyčítací kameru
· Držák a výstupní adaptér pro vyčítací kameru

· Vyčítací sCMOS kameru, model ORCA Flash 4.0 V3

· Řídicí systém HDP-TA včetně PC sestavy, softwaru a 24" monitoru

· Trigrovací diodu se spektrálním pokrytím oblasti 200-1100 nm
· Trigrovací diodu se spektrálním pokrytím oblasti 500-1700 nm
· Zobrazovací spektrograf SP-IP-160 na vstup rozmítací kamery, včetně kalibrační lampy a montážní podložky pro fixní umístění spektrografu a rozmítací kamery dohromady
· Návod k obsluze celé sestavy optické rozmítací kamery
· Instalaci, nastavení a předvedení kamery včetně zaškolení obsluhy

· Dopravné a pojištění (sklad výrobce na místo určení) 
Dodávka bude obsahovat všechny potřebné propojovací kabely (napájecí, řídící, trigrovací, datové či komunikační), konektory, napájecí zdroje a další díly, které jsou zapotřebí pro chod systému, všechna zařízení jsou určena pro napětí 230V, 50Hz. Optická rozmítací kamera podléhá dovozní/vývozní licenci a při dovozu bude vyžadována součinnost uživatele.
Nabízená sestava zajistí splnění všech dále uvedených parametrů a bude mít tyto technické specifikace:

	Technické části kamery
	Technické požadavky
	Nabízené hodnoty

	1. Rozmítací kamera s vysokým dynamickým rozsahem
- rozmítací trubice
	1. Materiál fotokatody:  S-1 
	Ano, fotokatoda je S1 

	
	2. Velikost fotokatody:  7 mm (šířka) x 17 mm (délka)
	Ano, velikost fotokatody je 7 x 17,5 mm 

	
	3. Materiál stínítka: fosfor P-43
	Ano, materiál stínítka je fosfor P-43  

	
	4. Stínítko: průměr 25 mm, snímání pomocí optických vláken
	Ano, stínítko má průměr 25 mm a snímání je přes destičku optických vláken (fiber optic plate)  

	
	5. Prostorové rozlišení ve středu fotokatody: 18 lp/mm
	Ano, rozlišení je ≥ 18 lp/mm ve středu fotokatody

	2. Rozmítací kamera s vysokým dynamickým rozsahem
- řídící jednotka
	1. Časové rozlišení: min 5 ps
	Ano, časové rozlišení je ≤ 5 ps  

	
	2. Velikost časového okna: 0,5 ns  až  1 ms
	Ano, velikost časového okna je nastavitelná od 0,5 ns až do 1 ms, celkem se nabízí až 20 časových oken pro pokrytí daného rozsahu

	
	3. Dynamický rozsah rozmítací kamery:  

     >=  10 000 : 1 pro časové rozlišení 100 ps

     >=  1 000 : 1 pro časové rozlišení 5 ps
	Ano, dynamický rozsah je 
≥ 10 000:1 pro časové rozlišení 100 ps,

≥ 1 000:1 pro časové rozlišení 5 ps

	
	4. Jitter trigrovacího signálu: +/- 20 ps a menší
	Ano, jitter je ≤ ± 20 ps

	
	5. Zpoždění trigrovacího signálu: 40 ns a kratší
	Ano, zpoždění je cca 30 ns, tedy < 40 ns 

	
	6. Režimy externího spouštění: normální, gatovací, fixní
	 Ano, režimy ext. spouštění jsou normální, gatovací, fixní

	
	7. Signál pro externí spouštění: 3,5V až 5,0V / 50 Ohm
	 Ano, externí spouštěcí signál je TTL úrovně, tedy 3,5V  -  5,0V, impedance 50 Ohm 

	
	8. Napájecí napětí: 230V/50Hz
	Ano, napájení je 230 V/50 Hz

	
	9. Provozní podmínky: teplota 0 °C až +40 °C, vlhkost 30 - 80% 
	Ano, provozní teplota sestavy je v rozsahu 0 °C až + 40 °C, vlhkost 30 - 80 %

	3. Zesilovač jasu obrazu (image intensifier)
	1. Velikost: průměr 25 mm
	Ano, průměr je 25 mm 

	
	2. Zesílení jasu obrazu: proměnné, více než 500
	Ano, zesílení jasu obrazu je nastavitelné až 1000x 

	
	3. Jednofotonová detekce
	Ano, citlivost umožňuje detekci jednotlivých fotonů

	
	4. Interní MCP
	Ano, má interní multikanálkový zesilovač (MCP)

	4. Vstupní optika
	1. Spektrální propustnost: 200 nm  až  1350 nm                           
	 Ano, spektrální propustnost optiky je min. 200 až 1600 nm

	
	2. Zobrazovací poměr: 1 : 1
	Ano, zobrazovací poměr je 1:1

	
	3. Šířka štěrbiny: 0 až 5 mm, variabilní
	Ano, nastavitelná šířka štěrbiny je 0-5 mm 

	
	4. Přesnost nastavení šířky štěrbiny: 10 um a vyšší
	Ano, přesnost nastavení šířky štěrbiny je 5 µm 

	
	5. Hardwarová kompatibilita v případě připojení spektrografu na vstup
	Ano, lze připojit spektrograf na vstup, systém je plně kompatibilní

	5. Výstupní optika a vyčítací kamera
	1. Zobrazovací poměr výstupní optiky: 2 : 1
	Ano, zobrazovací poměr je 2:1 

	
	2. Hardwarová kompatibilita s vyčítací kamerou
	Ano, je kompatibilní s vyčítací kamerou

	
	3. Typ vyčítací kamery: CMOS
	Ano, jde o vědeckou CMOS kameru (proto má označení sCMOS) 

	
	4. Rozlišení vyčítací kamery (počet pixelů): min. 1300 x 1000
	Ano, rozlišení kamery je 2048 x 2048 pixlů

	
	5. Tvar pixelu: čtvercový
	Ano, kamera má čtvercové pixely

	
	6. Velikost pixelu 7 um x 7 um a menší
	Ano, velikost pixelu je 6,5 µm x 6, 5 µm 

	
	7. A/D převodník: 16-bitový
	Ano, A/D převodník má 16-bitů 

	
	8. Komunikační výstup kamery: Camera Link
	Ano, rozhraní kamery je Camera Link a také USB3.0

	6. PC pro analýzu dat + příslušenství
	1. PC pro analýzu dat
	Ano, PC je součástí dodávky 

	
	2. LCD monitor
	Ano, LCD monitor 24“ je součástí dodávky

	
	3. Grabovací karta se vstupem pro Camera Link konektor
	Ano, grabovací karta s CL rozhraním je součástí dodávky

	
	4. Řídící a vyčítací software pro rozmítací kameru, kompatibilní s Microsoft® Windows
	Ano, software HPD-TA je součástí dodávky, kompatibilní s MS Windows. Software bude možné nainstalovat na několik počítačů.

	
	5. Ovládací a řídicí software pro nastavení hardwaru, získávání dat a jejich analýzu, včetně ovládání spektrografu na vstupu rozmítací kamery (nastavení šířky vstupní štěrbiny, výběr mřížky, skenování a nastavení centrální vlnové délky, kalibrace spektrometru)
	Ano, software zajistí nastavení hardwaru, získávání i analýzu dat včetně ovládání spektrografu (nastavení šířky vstupní štěrbiny, výběr mřížky, skenování a nastavení centrální vlnové délky, kalibrace spektrometru). Řídící software umožní uživateli přístup k hrubým datům (tj. bez softwarových korekcí kalibrací, variací atd.).

	
	6. Nadstavba pro LabVIEW pro řízení celé sestavy rozmítací kamery z vlastního softwaru, případně přes síťové připojení ze vzdáleného pracoviště
	Ano, nadstavba RemoteEX pro LabVIEW a příslušené ovladače jsou součástí sw. Rozmítací kameru bude možné ovládat a řídit externím laboratorním řídícím systémem (budou dodány LabView ovladače).

	
	7. Veškeré příslušenství nutné k provozu přístroje (napájecí a propojovací kabely, atd.)
	Ano, veškeré příslušenství potřebné pro provoz přístroje je zahrnuto v dodávce

	7. Příslušenství
	1.  Set trigrovacích diod pro možnost synchronizace, spektrální pokrytí oblasti 200-1700 nm, náběhový čas max. 5 ns, trigrovací výstup 0-5 V
	Ano, set 2 trigrovacích diod je součástí dodávky :
- Trigrovací dioda pro možnost synchronizace, spektrální pokrytí oblasti 200-1100 nm, náběhový čas 1 ns, 0-5 V

- Trigrovací dioda pro možnost synchronizace, spektrální pokrytí oblasti 500-1700 nm, náběhový čas 5 ns, 0-5 V

	
	2. Zobrazovací spektrograf připojitelný na vstup streak kamery, ohnisková vzdálenost min. 200 nm (+/-10 nm), apertura f/3.9, motorizovaná otočná hlava se třemi mřížkami pro pokrytí spektrální oblasti definované fotokatodou rozmítací kamery S1, vstupní štěrbina nastavitelná motorizovaně v rozsahu 10 um až 3 mm, softw. kompatibilita s řídicím softw. pro ovládání kamery
	Ano, součástí dodávky bude spektrograf SP-IP-160 s požadovanými parametry :
- připojitelný na vstup streak kamery
- ohnisková vzdálenost 200 nm
- apertura f/3.9
- motorizovaná otočná hlava se 3 mřížkami pro pokrytí spektrální oblasti 200-1400 nm

- vstupní štěrbina nastavitelná motorizovaně v rozsahu 10 µm až 3 mm
- softwarová kompatibilita s řídicím sw pro ovládání kamery

	
	3. Kalibrační lampa pro spektrální kalibraci celé sestavy
	Ano, kalibrační lampa je součástí dodávky

	
	4. Montážní podložka pro fixní umístění spektrografu a rozmítací kamery dohromady
	Ano, montážní podložka je součástí dodávky


Další parametry a popis k optické UV-VIS rozmítací kameře lze nalézt v datových listech v příloze této zprávy, kde jsou prokazatelné výše uvedené parametry ve formě absolutních technických parametrů.
Záruční podmínky :
Záruka na kompletní dodávku celé sestavy je 12 měsíců. Záruka začíná běžet od podepsání předávacího protokolu. 
V případě záručního servisu bude odezva ze strany prodávajícího na oznámení závady maximálně do 72 hodin telefonicky či e-mailem nebo maximálně do 15 dnů návštěvou technika, zpravidla dříve. 

Odstranění závady bude provedeno v co nejkratším termínu, termín odstranění závady je vázán na výrobce, typ poruchy, resp. případnou dodávku náhradního dílu. 

Dostupnost pozáručního servisu i dostupnost náhradních dílů garantujeme po dobu minimálně 5 let, typicky to bývá 10 let.
Upgrade softwaru bude nabízen zdarma bez časového omezení.

Čestné prohlášení:
Čestně prohlašujeme, že naše nabídka splňuje všechny technické požadavky zadavatele. Nabízené zboží je nové a nepoužité.

V  Praze dne 11.6.2018




                …....………….……….……….………………



                                       Ing. Martin Klečka, jednatel OptiXs, s.r.o.

5 z 5

OptiXs, s.r.o.
IČ: 02 016 770, DIČ: CZ 02 016 770, Křivoklátská 37, CZ, 199 00 Praha 9

