Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu kupní smlouvy

|  |  |
| --- | --- |
| Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II. okruh | |
| CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001428 | |
| **část 6** | |
| **Velkokapacitní chlazená centrifuga pro transfuzní aplikace - 1 ks** | str. 1 |
| Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem |
| **Centrifuga** |  |
| kapacita 12 setů tří až pětivaků a 12 setů tří až čtyřvaků s filtrem | Splňuje |
| otáčky nejméně 4 200 ot/min, nejméně 6 000 x g, | Splňuje |
| příkon maximálně do 5 kW, nízké vyzářené teplo | Splňuje |
| stojanové provedení | Splňuje |
| Výkyvný krytovaný rotor s víkem | Splňuje |
| zcela bezúdržbový indukční motor | Splňuje |
| bezpečnostní funkce: imbalance, zdvojený zámek víka, alarmy přehřátí centrifugy a pohonu, | Splňuje |
| výkonné CFC-FREE chlazení s regulací -0°C až +37°C , trvale pod +4°C při maximálním | Splňuje |
| výkonu odolný displej a klávesnice na předním panelu, | Splňuje |
| displej přehledně zobrazující aktuální i naprogramované hodnoty,signalizace přehřátí a chybových hlášení | Splňuje |
| paměť pro alespoň 20 programů, programování centrifugačních parametrů - programování otáček a RCF, programování času, přesný převod otáček na RCF, volitelné centrifugační profily alespoň 10 náběhových a 10 brzdných profilů, programování teploty, teplotní kompenzace podle typu materiálu, autotest program, ochrana programů heslem nebo zámkem | Splňuje |
| způsob řízení, garantující reprodukovatelnou centrifugaci bez ohledu na zatížení | Splňuje |
| snadné provozní validace | Splňuje |
| český software pro záznam průběhu parametrů centrifugace, identifikace vaků, identifikace obsluhy, splňující požadavky SVP | Splňuje |
| čtečka s držákem | Splňuje |
| kolečka pro manipulaci, s možnosti aretace a vyvážení | Splňuje |
| šířka max 90 cm, hloubka max 100 cm, výška max 105 cm, hmotnost do 500 kg, napájení 400V/50 Hz | Splňuje |
| Nutnost propojení on-line s dárcovským softwarem Hemo. | Splňuje |

Ing. Martin Musil

jednatel TRIGON PLUS s.r.o.