Příloha č. 1 kupní smlouvy

Položkový rozpočet celkové ceny za předmět smlouvy (vytvoří účastník zadávacího řízení)

Příloha č. 2 kupní smlouvy

Technická specifikace předmětu smlouvy (vyplněná příloha č. 2 ZD)

Příloha č. 3 kupní smlouvy

Popis předmětu smlouvy

(vytvoří účastník zadávacího řízení v souladu se ZD)

Cenová nabídka Zimmer 2018 - Zimmer Universal Power System

VZDUCHOVÁ VARIANTA

| Obj. číslo | Název | Cena za ks bez DPH | Cena za ks vč. DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89-8507-405-00 | Vzduchová vrtačka | 55 000.00 | 66 550.00 | 2 | 110 000.00 | 133 100.00 |
| 89-8510-563-01 | Pneumatická hadice 3m (Synthes) | 18 500.00 | 22 385.00 | 4 | 74 000.00 | 89 540.00 |
| 89-8509-451-41 | Zavaděč K-drátů | 20 000.00 | 24 200.00 | 2 | 40 000.00 | 48 400.00 |
| 89-8509-410-20 | Rychlospojka vrtací small A.O. Adapter 1000 ot./min. | 11 000.00 | 13 310.00 | 2 | 22 000.00 | 26 620.00 |
| 89-8509-410-80 | Nástavec vrtací - sklíčidlo Jacobs 1000 ot./min. | 11 000.00 | 13 310.00 | 3 | 33 000.00 | 39 930.00 |
| 89-8509-450-60 | Nástavec oscilační pily | 27 000.00 | 32 670.00 | 2 | 54 000.00 | 65 340.00 |
| 89-8509-451-20 | Nástavec reciproční pily | 25 500.00 | 30 855.00 | 1 | 25 500.00 | 30 855.00 |
| 89-8509-435-70 | Nástavec Zimmer 350 ot./min | 11 000.00 | 13 310.00 | 1 | 11 000.00 | 13 310.00 |
| 89-8509-435-10 | Nástavec frézovací AO 350 ot./min. | 11 000.00 | 13 310.00 | 2 | 22 000.00 | 26 620.00 |
| 190 000.00 |  |  | 229 900.00 | 391 500.00 |  | 473 715.00 |

Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění - minimální technické požadavky

na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | XXXX |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Vrtačky vzduchové 2018 |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2018-027761 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 15/18/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka

nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů - 2 ks vzduchových vrtaček

včetně příslušenství pro využití na centrálních operačních sálech zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších

předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k

problematice zdravotnických prostředků,

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanovena

min./max. hodnota nebo min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru

obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | Kde uvedeno v nabídce (např. strana nabídky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRTAČKY ORTOPEDICKÉ |  |  |  |  |  |
| 1. | modulární univerzální vzduchová jednotka 2 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO | CZ IFU str. 1 |
| 2. | dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění a plynulou regulací otáček | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO | CZ IFU str. 3 |
| 3. | systém o výkonu srovnatelném s výkonem min. 120W (maximální výstupní výkon systému) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 250W | CZ IFU str.4 |
| 4. | váha do 1000 gramů bez vzduchového adaptéru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 650g | CZ IFU str.4 |
| 5. | rozměry pro sklíčidlo: průměr min. 6,3 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO až 7,4mm | Technická specifikace CZ |
| 6. | počet otáček při vrtání min. 900/min | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 1000/min | Technická specifikace CZ |
| 7. | kroutící moment při vrtání min. 3,0 Nm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 4,0Nm | Technická specifikace CZ |
| 8. | počet otáček při frézování min. 250/min | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 250/350/500ot/mi n. | Technická specifikace CZ |
| 9. | oscilace při řezání min. 12 000 oscilací/min | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 12000osc/min. | Technická specifikace CZ |
| 10. | rozkmit při řezání max. 4,5° | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 4,0° | Technická specifikace CZ |
| 11. | zdroj napájení - vzduch | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO | CZ IFU str.4 |
| Nástavce pro vrtání a frézování |  |  |  |  |  |
| 12. | všechny dodané nástavce musí být připojitelné do všech dodávaných vzduchových jednotek | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO | Návod Přípojky ZUPS CZ |
| 13. | nástavce pro vrtání AO 2ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO | Návod Přípojky ZUPS CZ str.47 |
| 14. | nástavce pro frézování AO 2ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO | Návod Přípojky ZUPS CZ str.46 |

| 15. | zavaděče K-drátů o průměrech min. 1-3,2mm 2ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 1-4mm | Návod Přípojky ZUPS CZ str.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | nástavec sklíčidlo typu „Jacobs“ s klíčem 3ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO | Návod Přípojky ZUPS CZ. Str.47 |
| 17. | nástavec oscilační pily 2ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO | Návod Přípojky ZUPS CZ. Str.50 |
| 18. | nástavec reciproční pily 1ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO | Návod Přípojky ZUPS CZ. Str.51 |
| 19. | standardní hadice (min. 3m) 4ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 3m nebo 5m | CZ IFU str. 1 |
| 20. | nástavec typu „Zimmer“ pro frézování 1ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO | Návod Přípojky ZUPS CZ. Str.46 |

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- popisy, případně i fotografie nabízeného zboží,

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží,

- návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a

- osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Podrobnosti k předložení viz č. 11.1. zadávací dokumentace.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V Praze dne 9.10.2018

XXXX15.10.2018 jednatel

Technická specifikace - Zimmer Universal Power System:

Pneu Handpiece

- Dvoutlačítkové ovládání (pravý/levý chod) s plynulou regulací otáček a možností

aretace proti nechtěnému spuštění

- Výkon - « 250 W (cca 0,3 HP)

- Váha - 650g (bez nástavce)

- Rozměry -120 mm x 150 mm x 45 mm

- Kanylace (průměr kanálu) 5 mm

- Zdroj napájení - vzduch či dusík

- Běžný provozní tlak (v hadici u pohonné jednotky) - 6 až 8 bar (87 až 116 PSI)

- Spotřeba vzduchu - cca 700 l/min

- Bohaté příslušenství v podobě nástavců pro vrtání, frézování a zavádění drátů - univerzální nástavec pro vrtání Jacobs, AO rychlospojka, nástavce pro frézování 250, 350, 500 otáček/min, zavaděč K-drátů o průměru 1-4,1 mm

Nástavce

89-8509-410-20 - Rychlospojka vrtací small A.O. Adapter 1000 ot./min. / 4,0 Nm

- Počet otáček při vrtání 1000/min

- Krouticí moment při vrtání 4,0 Nm

89-8509-410-80 - Nástavec - Univerzální vrtací sklíčidlo - Jacobs 1000 ot./min. / 4,0 Nm

- Počet otáček při vrtání 1000/min

- Krouticí moment při vrtání 4,0 Nm

- Kanylace 0 - 6,5 mm

- Upínací rozsah 0,5 - 7,4mm

89-8509-451-41 - Zavaděč K-drátů kanylace 1 - 4,0 mm 1000 ot./ min

- Počet otáček při vrtání 1000/min

- Krouticí moment při vrtání 4,0 Nm

89-8509-450-60 - Nástavec oscilační pily 0 - 12000 osc/min

- Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění

- 0-12 000 oscilací /min

- Počet poloh nastavení hlavice 12 (změna pozice po 30°)

- Rozkmit listu 4°

89-8509-451-20 - Nástavec reciproční pily 0 - 12000 rec/min

- Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění

- 0-12 000 recip /min

- Počet poloh nastavení hlavice 12 (změna pozice po 30°)

89-8509-435-10 - Nástavec na frézování - AO - 350 ot./min

- Počet otáček při frézování 350/min

- Kroutící moment při frézování - min 9,0 Nm

89-8509-435-80 - Nástavec na frézování - Zimmer/Hudson - 350 ot./min

- Počet otáček při frézování 350/min

- Kroutící moment při frézování - min 9,0 Nm

Hadice

- 3 a 5m dlouhá dvouplášťová hadice - s koncovkou Synthes REF 89-8510-56301 & 89-8510-565-01

- 3 a 5m dlouhá dvouplášťová hadice - s koncovkou Draeger REF 89-8510-56300 & 89-8510-565-00

- 3 a 5m dlouhá jednoplášťová hadice REF 89-8510-456-30 & 89-8510-456-50 s redukčním ventilem a závitem pro koncovky Synthes REF 89-8510-115-60 a Schrader REF 89-8510-115-81

Všechny nástavce použitelné pro PNEU (vzduchový) systém, jsou
plně kompatibilní a použitelné u bateriové verze Zimmer Universal
Power System a naopak

Během záruční doby firma bezplatně provádí BTK (Bezpečnostně
Technická Kontrola) a KEZ (Kontrola Elektrických Zařízení)

Pohonná jednotka Zimmer® UNIVERSAL
Návod k použití

Pneumatický pohon

| REF 89-8507-405-00 | UNIVERSAL Modulární jednotka s dvojitým tlačítkem na vzduchový pohon |
| --- | --- |
| REF 89-8510-456-30 | UNIVERSAL vysokotlaká vzduchová hadice (3 m) |
| REF 89-8510-456-50 | UNIVERSAL vysokotlaká vzduchová hadice (5 m) |
| REF 89-8510-563-00 | UNIVERSAL vysokotlaká vzduchová hadice (3 m) pro systém Draeger/ stěnový otvor pro hadici |
| REF 89-8510-563-01 | UNIVERSAL vysokotlaká vzduchová hadice (3 m) pro systém Synthes/ stěnový otvor pro hadici |
| REF 89-8510-565-00 | UNIVERSAL vysokotlaká vzduchová hadice (5 m) pro systém Draeger/ stěnový otvor pro hadici |
| REF 89-8510-565-01 | UNIVERSAL vysokotlaká vzduchová hadice (5 m) pro systém Synthes/ stěnový otvor pro hadici |
| REF 89-8510-115-60 | UNIVERSAL Synthes adaptér pro vzduchovou hadici |
| REF 89-8510-115-81 | UNIVERSAL Schrader adaptér pro vzduchovou hadici |
| REF 89-8510-351-04 | UNIVERSAL objímka pro vzduchovou hadici |
| REF 89-8510-455-50 | UNIVERSAL sady záslepek vzduchových hadic (pro použití v myčce) |
| REF 89-8510-555-00 | UNIVERSAL sady záslepek (pro použití v myčce u hadic DRR/SYS) |

OBSAH

Obsah

- POUŽITÍ	3

- POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE	3

  - JEDNOTKA NA PNEUMATICKÝ POHON	3

- POSTUP PŘI MANIPULACI S POHONNOU JEDNOTKOU	6

  - NASAZENÍ A ODSTRANĚNÍ NÁSTAVCŮ	6

  - NASAZENÍ PRUŽNÉ HADICE	7

  - ODSTRANĚNÍ PRUŽNÉ HADICE	7

  - MONTÁŽ HADICE	8

  - SPUŠTĚNÍ DOPŘEDNÉHO A ZPĚTNÉHO CHODU	8

- ČIŠTĚNÍ, DEKONTAMINACE A STERILIZACE	11

  - SCHÉMA PROCESU	7

  - PŘÍPRAVA PŘED ČIŠTĚNÍM	7

  - OBECNÁ DOPORUČENÍ	7

  - PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE	8

  - MANUÁLNÍ DEZINFEKCE	8

  - MANUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ	8

  - KONTROLA	8

  - DEZINFEKCE	8

  - AUTOMATIZOVANÁ DEZINFEKCE (DOPORUČENÁ)	10

  - AUTOMATIZOVANÁ DEZINFEKCE	10

  - KONTROLA	10

  - STERILIZACE	11

- VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	12

- TECHNICKÝ SERVIS	12

- INFORMACE O ZÁRUCE (pouze USA)	13

- ZÁRUKA (mimo USA)	13

- KONTAKNÍ INFORMACE	13

- SYMBOLY	14

1. POUŽITÍ

Pohonná jednotka Zimmer UNIVERSAL je určena k použití při operacích na velkých a malých kostech (například při operacích kolena, kyčle, nohy, ruky a ramena) v prostředí operačního sálu.

- POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE

Modulární jednotku s dvojitým tlačítkem na pneumatický pohon Zimmer UNIVERSAL (REF 898507-405-00) lze použít se všemi nástavci systému Zimmer UNIVERSAL, které umožňují precizní vrtání, řezání a frézování. Pneumatická jednotka Zimmer UNIVERSAL se používá s příslušnou vysokotlakou vzduchovou hadicí. Připojení se provádí podle požadavků příslušného pracoviště. Je vybavena funkcí dopředného a zpětného chodu a dodává se pouze ve verzi s dvěma tlačítky.

  - VZDUCHOVÝ POHON A PŘÍSLUŠNÉ HADICE

Vysokotlaká vzduchová hadice UNIVERSAL

• Modulární jednotka s dvojitým tla čítkem na pneumatický pohon UNIVERSAL se používá s vysokotlakou vzduchovou hadicí UNIVERSAL (3m nebo 5m)

• Modulární konstrukce vhodná pro vrtání, ř ezání a frézování

• Verze s dvěma tla čítky

• Jednoduchý ovládací mechanismus

• Dop ředný a zp ětný chod

• Bezpeč nostní uzamčení

• Možnost sterilizace v autoklávu

• Vysoce výkonný motor

Technické údaje:

| Výkon | s 250 W (cca 0,3 HP) |
| --- | --- |
| Váha | 650 g (bez adaptéru) |
| Rozměry | 100 mm x 208 mm x 58 mm |
| Regulace rychlosti | cca 0 až 12 000 rpm |
| Průměr centrálního otvoru | 5 mm |
| Zdroj napájení | Vzduch nebo dusík |
| Běžný provozní tlak (v hadici u pohonné jednotky) | 6 až 8 bar (87 až 116 PSI) |
| Běžný provozní tlak (mimo hadici a pohonnou jednotku) | Atmosférický tlak |
| Spotřeba vzduchu | cca 700 l/min. |
| Provoz | Přerušovaný: 1 min zapnuto / 5 min vypnuto |
| Přeprava a skladování | Běžné skladovací podmínky |

Maximální rychlosti a výkonu je dosahováno při běžném dopředném chodu (rotace po směru hodinových ručiček). Zpětný chod (levá rotace) by se měl používat pouze při odšroubovávání šroubů. Výkon modulární jednotky s dvojitým tlačítkem na pneumatický pohon UNIVERSAL závisí na tlaku přiváděného vzduchu nebo dusíku. Je-li k jednomu zdroji připojeno víc přístrojů, může být tlak pro provoz systému nedostatečný. Proto je třeba zajistit tlak pro přístroj v chodu v uvedeném rozsahu 6 až 8 bar.

Při běžném provozu se pohonná jednotka ochlazuje vzduchem procházejícím přístrojem.

3. POSTUP PŘI MANIPULACI S POHONNOU JEDNOTKOU

3.1 NASAZENÍ A ODSTRANĚNÍ NÁSTAVCŮ

Nástavec se nasadí se slyšitelným kliknutím

Odstranění nástavce pomocí současného

stisknutí obou tlačítek (Push - zmáčknout; Pull - táhnout)

Nástavec nasazen

3.2 NASAZENÍ PRUŽNÉ HADICE

Nasměrujte hadici

Zasuňte hadici do pohonné jednotky

Otočte hadicí doprava, až zaklapne v pohonné jednotce

- MONTÁŽ HADICE

A,

Pokud se v příslušné nemocnici používá specifický otvor pro hadici (Synthes, Staubli atd.), musí se hadice UNIVERSAL nasadit na příslušný adaptér (REF 89-8510-115-60 nebo 89-8510-115-81) pomocí dvou klíčů, aby se hadice nezkroutila. Použijte 15mm klíč na hadici a 16mm na otvor pro hadici. Mezi hadici a adaptér je třeba nasadit objímku vzduchové hadice (REF 89-8510-351-04), aby vzduch neunikal.

Hadicí nekruťte a při utahování přidržujte 15mm klíč ve stejné poloze. Mezi adaptér a hadici vždy nasaďte příslušnou objímku.

15mm klíč

16mm klíč

Adaptér

Univerzální hadice

3.3 Spuštění dopředného a zpětného chodu

Dopředný chod - spodní

tlačítko

Zpětný chod - obě tlačítka současně

Spínač pro uzamčení nebo spuštění pneumatického motoru

0: bezpečnostní poloha - vypnuto - Off	zapnuto 1:On

- ČISTĚNÍ, DEKONTAMINACE A STERILIZACE

Důrazně se doporučuje použití sterilizačního síta UNIVERSAL (REF 89-8510-459-41) pro pohonnou jednotku a (REF 89-8510-459-42) pro hadici. Čištění a dezinfekci musí provádět pouze příslušně školený personál. Tyto pokyny platí pro opakovaně použitelné součásti pohonné jednotky Zimmer UNIVERSAL.

  - SCHÉMA PROCESU

| A | 4.2. Příprava před čištěním |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.4. Předběžná dezinfekce |  |
| 4.5. MANUÁLNÍ dezinfekce |  | 4.9. AUTOMATICKÁ dezinfekce (myčka pro dezinfekci) |
| 4.6. Manuální čištění |  | 4.10. Manuální čištění kritických míst |
| 4.7. Kontrola |  | 4.10. Automatická dezinfekce |
| 4.8. Dezinfekce |  | 4.11. Kontrola |
|  | 4.12. Sterilizace |  |

  - PŘÍPRAVA PŘED ČIŠTĚNÍM

Přístroje je třeba čistit co nejdříve po použití.

  - OBECNÁ DOPORUČENÍ

1. Odpojte vzduchovou hadici a nasaďte sadu záslepek pro mytí UNIVERSAL (REF 89-8510-555-00, 89-8510-455-50)..

- Odstraňte příslušenství z rukojeti (nástavce, sklíčidla atd.).

- Odstraňte a náležitě zlikvidujte všechny listy pily.

  - PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE

Ihned po použití pečlivě opláchněte přístroj sterilní vodou pro odstranění viditelných nečistot.

Všechny viditelné nečistoty odstraňte nechlupatící měkkou utěrkou namočenou v čistícím prostředku (podle nemocničního protokolu). Po použití utěrku zlikvidujte.

Pokud nelze čištění provést okamžitě, zabalte odpojené přístroje do nové měkké utěrky silně napuštěné čistícím prostředkem (podle nemocničního protokolu).

  - MANUÁLNÍ DEZINFEKCE

Proces manuálního čištění byl validován podle směrnic AAMI TIR č. 12 a ISO 17664

Materiály:

Nepoužívejte čistící prostředky obsahující fenol, aldehyd a prostředky nealkalického typu (pH by mělo být nižší než 9), dále: kvarterní amoniové a guanidinové deriváty (proces validovaný s přípravkem Deconex 53 plus, 4%).

Parametry ředění a teploty čistícího prostředku se řídí specifikací výrobce.

Používejte sterilní a měkkou vodu (tvrdost nižší než 120 mg/L CaCO3)

Používejte měkké kartáčky a měkké, nechlupatící utěrky.

Pohonná jednotka Zimmer UNIVERSAL nesmí být ponořena do kapaliny nebo čištěna ultrazvukem.

  - MANUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

Pečlivě čistěte nejméně 2 minuty každou část přístroje kartáčkem nebo měkkou utěrkou namočenou v příslušném čistícím prostředku.

Při čištění věnujte zvláštní pozornost kritickým místům: úzkým štěrbinám, malým otvorům a pohyblivým částem.

Dbejte, aby čistící prostředek pronikl do všech záhybů a těžko dosažitelných míst.

Pečlivě opláchněte sterilní vodou pro odstranění veškerého čistícího prostředku.

Osušte přístroj nechlupatící utěrkou. Lze také použít filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě, je-li k dispozici.

  - KONTROLA

Zkontrolujte pečlivě všechny přístroje, zda z nich byly odstraněny všechny viditelné nečistoty a čistící přípravky.

V případě pot řeby postup dezinfekce opakujte.

Poznámka: Pokud nejsou přístroje dezinfikovány ihned po opláchnutí, pečlivě osušte přístroje měkkou utěrkou, aby nedošlo k mikrobiální kontaminaci z vlhkého prostředí.

  - DEZINFEKCE

Přístroj zabalte na 30 minut do měkké utěrky silně napuštěné doporučeným čistícím/ dezinfekčním prostředkem.

Po 30 minutách otřete přístroj namočenou utěrkou a zvláštní pozornost věnujte spojům, spárám, štěrbinám a malým otvorům.

Všechny části přístroje opláchněte sterilní vodou.

Přístroj pečlivě osušte nechlupatící měkkou utěrkou nebo vzduchem.

Validovaný postup manuálního čištění a dezinfekce

|  | Krok | Popis | Instrukce | Pomůcky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kroky při čištění | 1 | Odstranění kontaminace | Opláchněte přístroj sterilní vodou a odstraňte veškeré viditelné organické nečistoty. Použijte čistící prostředek a nechlupatící utěrku, případně měkký kartáček a odstraňte ostatní viditelné nečistoty. | - Sterilní voda studená/sterilní voda pokojové teploty - M ě kký kartá č ek - Nechlupatící utěrka - Doporuč ený č istící/ dezinfekční prostředek | Do odstranění všech viditelných nečistot Doporučují se minimálně dvě (2) minuty |
|  | 2 | Opláchnutí | Přístroj opláchněte sterilní vodou | - Sterilní voda studená/sterilní voda pokojové teploty | Do odstranění veškerého viditelného čistícího prostředku |
|  | 3 | Osušení | Osušte přístroj suchou nechlupatící utěrkou. Lze také použít filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě, je-li k dispozici | - Nechlupatící utěrka - Filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě | Do viditelného osušení přístroje |
| Kroky při dezinfekci | 4 | Použití dezinfekce | Přístroj zabalte do nechlupatící utěrky napuštěné doporučeným čistícím/ dezinfekčním prostředkem. | - Doporuč ený č istící/ dezinfekční prostředek - Nechlupatící utěrka - Rozprašova č nebo jiný ruční aplikátor | Doporučuje se minimálně třicet (30) minut |
|  | 4 | Manuální dezinfekce | Po 30 minutách otřete kontaktní plochy přístroje, spoje, spáry utěrkou, v níž byl přístroj zabalen. | - Doporuč ený č istící/ dezinfekční prostředek - Nechlupatící utěrka | Po ručním vyčištění všech povrchů, spojů a štěrbin v přístroji |
|  | 5 | Konečné opláchnutí | Přístroj opláchněte sterilní vodou pokojové teploty. | - Sterilní voda pokojové teploty | Minimálně třicet (30) minut |
|  | 6 | Konečné osušení | Osušte přístroj suchou nechlupatící utěrkou. Lze také použít filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě, je-li k dispozici | - Nechlupatící utěrka - Filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě | Do viditelného osušení přístroje |

ZIA VAROVÁNÍ: Pohonná jednotka Zimmer UNIVERSAL se nesmí ponořovat do vody nebo čistícího prostředku.

  - AUTOMATIZOVANÁ DEZINFEKCE (Doporučená)

Proces automatizovaného čištění a dezinfekce byl validován podle směrnic AAMI TIR č. 30 a ISO

17664

Materiály:

Měkká nechlupatící utěrka. Měkký kartáček.

Čistící prostředek s neutrálním pH nebo lehce zásaditý: pH <10 (Validováno s tekutým čistícím prostředkem s povrchově aktivními činidly (při 20°C: pH: 10.5-10.9; specifická váha: 1.1g/cm3; viskosita: <50 mPas)).

Neutralizační činidlo. (Validováno s neutralizačním činidlem (při 20°C: pH: 2.6-3; specifická váha: 1.2g/cm3; viskosita: <10mPas)).

Prostředek na oplachování (Validováno s tekutým prostředkem na oplachování (při 20°C: pH: 5.9-6; specifická váha: 1.02g/cm3; viskosita: <50mPas)).

Dezinfekce v myčce (Validováno s použitím myčky pro dezinfekci pro medicínské účely podle normy EN ISO 15883).

  - AUTOMATIZOVANÁ DEZINFEKCE

Manuální čištění kritických ploch

Kritické plochy přístroje musí být předem ručně očištěny měkkou, nechlupatící utěrkou a měkkým kartáčkem dříve, než se vkládají do myčky pro dezinfekci. Při čištění je třeba věnovat zvláštní pozornost kritickým místům, jako jsou štěrbiny, malé otvory a pohyblivé součásti.

Používejte následující automatizovaný program mytí/ dezinfekce:

- Předmytí studenou vodou (20°C) nejméně po dobu 2 minut

- Fáze čištění trvající nejméně po dobu 5 minut při teplotě mezi 40°C a 60°C

- Fáze neutralizace trvající nejméně po dobu 2 minut při teplotě 20°C

- Fáze oplachování trvající nejméně po dobu 2 minut při teplotě 20°C

- Druhá fáze oplachování trvající nejméně po dobu 5 minut při teplotě 93°C

- Fáze sušení trvající nejméně po dobu 35 minut při teplotě 99°C

Vložte přístroje do myčky pro dezinfekci. Přístroje musí být uloženy odděleně, aby nedocházelo k jejich vzájemnému kontaktu (pohyb by mohl přístroje poškodit a ohrozit proces čištění). Přístroje uložte otvory směrem dolů (aby mohla voda lépe vytékat).

Spusťte dezinfekční myčku.

  - KONTROLA

Zkontrolujte všechny části přístrojů, zda z nich byly odstraněny všechny viditelné nečistoty.

V př ípad ě pot řeby proces čišt ě ní opakujte.

Validované automatizované čištění/ dezinfekce

| Krok | Popis | Instrukce |  | Pomůcky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odstranění kontaminace z kritických míst | Opláchněte přístroj sterilní vodou a odstraňte veškeré viditelné organické nečistoty. Použijte čistící prostředek a nechlupatící utěrku, případně měkký kartáček a odstraňte ostatní viditelné nečistoty. |  | - Sterilní voda studená/steril ní voda pokojové teploty - M ě kký kartáček - Nechlupatící utěrka - Doporu č ený čistící/ dezinfekční prostředek | Do odstranění všech viditelných nečistot Doporučují se minimálně dvě (2) minuty |
| 2 | Opláchnutí | Přístroj opláchněte sterilní vodou |  | - Sterilní voda studená/sterilní voda pokojové teploty | Do odstranění veškerého viditelného čistícího prostředku |
| 3 | Sušení | Osušte přístroj suchou nechlupatící utěrkou. Lze také použít filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě, je-li k dispozici |  | - Nechlupatící utěrka - Filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě | Do viditelného osušení přístroje |
| 4 | Automatická myčka | Celý přístroj vložte do automatické myčky s otvory součástí směrem dolů |  | -Automatická myčka - Demontovaný přístroj - Čistící roztok pro myčky - Neutralizační roztok pro myčky | Minimální celková doba cyklu. 51 minut, jsou-li zahrnuty všechny níže uvedené kroky |
|  | Validovaný cyklus mytí v automatické myčce |  |  |  |  |
|  | Krok |  | Minimální doba | Doporučená teplota |  |
|  | Předmytí |  | 2 min | Teplota vody 20°C |  |
|  | Čištění |  | 5 min | Teplota vody 55°C |  |
|  | Neutralizace |  | 2 min | Teplota vody 20°C |  |
|  | Opláchnutí I |  | 2 min | Teplota vody 20°C |  |
|  | Opláchnutí II (finální) |  | 5 min | Teplota vody 93°C |  |
|  | Sušení |  | 35 min | Teplota v komoře 93°C |  |

  - STERILIZACE

Parametry sterilizace byly validovány podle směrnic AAMI TIR č. 12, ISO 17664 a ISO 17665 (záruka úrovně zajištění bezpečnosti (SAL) of 10-6)

Parní sterilizace se musí provádět pouze ve schváleném autoklávu.

Před sterilizací odstraňte všechny záslepky (REF 89-8510-455-50, 89-8510-555-00) na hadicích a na otvorech pro vzduch na pneumatické rukojeti.

Při sterilizačním procesu nenasazujte žádné záslepky.

Pohonné jednotky Zimmer UNIVERSAL s příslušenstvím jsou konstruovány tak, aby vydržely nejdelší proces sterilizace. V rámci tohoto požadavku byl validován tento cyklus sterilizace: 134°C po dobu 18 minut (prionový cyklus), minimální doba sušení 20 minut.

- VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Používejte pouze příslušenství nebo kabely specifikované nebo dodané firmou Zimmer.

• S jakýmkoli zařízením firmy Zimmer by měl zacházet pouze odborný zdravotnický personál, který je důkladně obeznámen s funkcí, použitím a návodem k použití elektrické pohonné jednotky Zimmer UNIVERSAL.

• Nepoužívejte p řístroje, pokud jsou poškozené nebo vadné.

• Nepoužívejte v p ř ítomnosti hoř lavých výrobků .

• Používejte pouze p říslušenství nebo kabely specifikované nebo dodané firmou Zimmer.

• Tento výrobek se nedoporu čuje používat v tě sné blízkosti jiného za řízení ani položený na jiném

zařízení. Pokud je takové použití nevyhnutelné, je nutné výrobek sledovat, zda v dané konfiguraci

funguje.

• Pouze pro př erušovaný provoz (1 min zapnuto / 5 min vypnuto; 5krát s 2 hodinovou p ř estávkou).

• Při vrtání, řezání nebo frézování kostí důrazně doporučujeme jejich průběžné zvlhčování.

• Nepoužívejte na přístroje zásadité čistící prostředky.

• Nepono ř ujte p řístroje do kapaliny.

• Po sterilizaci lze použít rukojeť až poté, co její teplota klesla pod 40°C.

• Pro sterilizaci p řístroje se d ů razn ě doporuč uje použít steriliza č ní síto Zimmer UNIVERSAL.

- TECHNICKÝ SERVIS

S p ř ístrojem manipulujte opatrn ě a vyvarujte se nárazů .

Pohonnou jednotku nerozebírejte. Je zaplombovaná od výrobce a neobsahuje žádné součásti, s nimiž by mohl uživatel manipulovat.

Firma Zimmer není odpovědna za žádnou poruchu funkce vzniklou následkem opravy nebo servisního zásahu, který neprovedlo autorizované servisní středisko firmy Zimmer.

Přístroj před vrácením firmě Zimmer vždy dekontaminujte.

Pohonná jednotka Zimmer UNIVERSAL by měla být každých 12 měsíců zaslána firmě ke kontrole a preventivní údržbě. Pro zajištění přesnosti fungování přístroje se důrazně doporučují každoroční kalibrační kontroly.

V případě potřeby preventivní údržby nebo opravy pohonné jednotky Zimmer UNIVERSAL v USA kontaktujte zástupce firmy na čísle 1-800-830-0970 a požádejte o číslo povolení k vrácení zboží. Mimo USA kontaktujte vašeho místního zástupce firmy Zimmer.

Při odesílání k opravě musí být přístroj náležitě zabalen. Není-li již k dispozici originální obal, lze požádat o příslušný obal po obdržení povolení k vrácení zboží. Všechno zařízení určené k opravě musí být doloženo nákupní objednávkou. Zákazník je odpovědný za veškeré poplatky za přepravu.

- INFORMACE O ZÁRUCE (pouze USA)

Zimmer Surgical zaručuje, že pohonná jednotka Zimmer UNIVERSAL a všechny její součásti a příslušenství byly testovány a zkontrolovány a opustily továrnu v plně funkčním stavu, bez viditelných závad.

Zimmer Surgical zaručuje prvnímu kupujícímu nové pohonné jednotky Zimmer UNIVERSAL Power System s příslušenstvím, že bude za běžných podmínek a při adekvátním používání bez vad materiálu či provedení po dobu jednoho (1) roku od odeslání ze závodu. Záruční lhůta na hadice je šest (6) měsíců. Dále firma zaručuje, že pomocný materiál pohonné jednotky Zimmer UNIVERSAL bude při dodání bez závad na materiálu a provedení. V průběhu záruční lhůty Zimmer Surgical bezplatně opraví (nebo dle svého uvážení vymění) vadný výrobek nebo jeho část. Vadné části vyměněné v rámci této záruky budou vlastnictvím firmy Zimmer Surgical. Tato záruka se netýká škody způsobené špatným použitím, zneužitím, nehodou, zanedbáním nebo jakýmkoli použitím, které není uvedeno v tomto manuálu. Pokud dojde k závadě na jednotce z důvodu špatného použití nebo abnormálních provozních podmínek, bude firma účtovat opravu na základě své běžné sazby.

VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ NEBO ZÁKONNÉ, KROMĚ JINÉHO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU ČASOVĚ OMEZENY NA ZARUČNÍ DOBU ZDE UDĚLENOU. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY A PROTO SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ TÝKAT.

Zimmer Surgical ani distributor výrobků firmy Zimmer, který prodává pohonnou jednotku Zimmer UNIVERSAL neodpovídá za žádnou nepřímou, náhodnou nebo následnou škodu. Některé státy nepovolují vyloučení náhodných nebo následných škod a výše uvedená omezení nebo vyloučení se vás tedy nemusí týkat.

- ZÁRUKA (mimo USA)

Pro informace o záruce kontaktujte vašeho místního zástupce firmy Zimmer.

- KONTAKTNÍ INFORMACE

V USA kontaktujte Oddělení zákaznických služeb firmy Zimmer na čísle 1-800-348-2759. Mimo USA kontaktujte vašeho místního zástupce firmy Zimmer.

11. SYMBOLY

Popis symbolů

Vyhledejte v návodu k použití a doprovodných dokumentech

Upozornění

Neponořujte do kapaliny

Neodhazujte do komunálního odpadu

Odpovídá Evropské směrnici 93/42/CEE + 2007/47/CE pro třídu I zdravotnických prostředků

Odpovídá Evropské směrnici 93/42/CEE + 2007/47/CE pro třídu IIa zdravotnických prostředků (číslo notifikovaného subjektu)

Sériové číslo

Referenční číslo nebo číslo výrobku

Lze recyklovat

Pouze pro sterilní řezací nástroje

Pro jednorázové použití, nepoužívejte opakovaně

Doba životnosti

Sterilizace zářením

Nepoužívejte, je-li obal poškozený nebo otevřený

Číslo šarže

42

zimmer

Zimmer® UNIVERSAL Power System Návod k použití

ČESKY

Přílohy

OBSAH

OBSAH

PŘEDEPSANÉ POUŽITÍ	45

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ PŘÍPOJKY	45

PŘÍPOJKY	45

VYSTRUŽOVACÍ PŘÍPOJKY	45

VRTACÍ PŘÍPOJKY	46

VRTACÍ PŘÍPOJKY UNIVERSAL	46

PŘÍPOJKY 5 KLÍČEM/BEZ KLÍČE	47

VRTACÍ/VYSTRUŽOVACÍ PŘÍPOJKA	48

INTRAMEDULÁRNÍ PŘÍPOJKA UNIVERSAL	48

MODULÁRNÍ SPOJKY	48

PŘÍPOJKA PRO ŘEZÁNÍ PILOU	50

PŘÍPOJKA PRO PILU S VRATNÝM POHYBEM	50

PŘÍPOJKA PRO PILU S PŘÍMOČARÝM POHYBEM	50

PŘÍPOJKA DRÁTĚNÉHO VODIČE	51

RTG NEKONTRASTNÍ VRTACÍ PŘÍPOJKA	52

ADAPTÉR	53

ČISTĚNÍ, DEKONTAMINACE A STERILIZACE	54

PROCESNÍ VÝVOJOVÝ DIAGRAM	55

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	55

PŘÍPRAVA NA ČIŠTĚNÍ	56

PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE	56

PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO RUČNÍ ČIŠTĚNÍ	56

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ	56

KONTROLA	57

DEZINFEKCE	57

PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ	58

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	59

KONTROLA	59

STERILIZACE	59

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	60

TECHNICKÁ SLUŽBA	61

SERVISNÍ INFORMACE	61

OPRÁVNĚNÍ K VRÁCENÍ A INFORMACE O VÝMĚNĚ	61

INFORMACE O ZÁRUCE (POUZE USA)	61

ZÁRUKA (MIMO USA)	62

KONTAKTNÍ INFORMACE	62

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM	62

PŘEDEPSANÉ POUŽITÍ

Hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL je mechanický nástroj určený k použití při velkých a malých chirurgických výkonech na kostech (například koleno, kyčel, chodidlo, ruka a rameno).

Hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL smí používat pouze chirurgové v prostředí operačního sálu. Populace pacientů je určena povahou chirurgického výkonu a chirurg nese odpovědnost za léčbu pacientů v souladu s běžnou praxí.

Hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL lze pohánět buď baterií, elektricky (když se použije vhodná síťová šňůra) nebo pneumaticky. Rukojeti jsou konstruovány s jednoduchou nebo dvojitou spouští, což umožňuje použít funkci otáčení dopředu a dozadu.

Všechny přípojky hnacího systému Zimmer9 UNIVERSAL pro vrtání, řezání pilou a vystružování jsou konstruovány k připojení na rukojeti Zimmer9 UNIVERSAL.

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ PŘÍPOJKY

Sestavovat, dokud neuslyšíte	Sestaveno	Odpojit současným stisknutím

ČESKY

„kliknutí"	obou tlačítek

PŘÍPOJKY

UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím se musí hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL vyčistit a sterilizovat podle pokynů (Viz Pokyny pro čištění, dekontaminaci a sterilizaci).

VYSTRUŽOVACÍ PŘÍPOJKY

Postup pro připojení vystružovacího přídavného zařízení k vystružovací přípojce:

- Umístěte bezpečnostní vypínač rukojeti do polohy „bezpečnostní poloha - vypnuto"

- Držte rukojeť tak, aby vystružovací přípojka byla otočena směrem od těla.

- Stáhněte pouzdro sklíčidla dozadu směrem k rukojeti, zasuňte dřík příslušenství do sklíčidla.

- Příslušenství uzamknete uvolněním pouzdra sklíčidla.

- Vytáhněte dřík příslušenství, aby bylo zajištěno, že se zamkne do vystružovací přípojky.

- Chcete-li odstranit příslušenství, zasuňte pouzdro sklíčidla dozadu směrem k rukojeti a vytáhněte dřík příslušenství z přípojky.

Technické údaje:

Vystružovaci přípojky Zimmer* UNIVERSAL

VRTACÍ PŘÍPOJKY

VRTACÍ PŘÍPOJKY UNIVERSAL

Postup pro připojení vrtáku k vrtací přípojce:

- Umístěte bezpečnostní vypínač rukojeti do polohy „bezpečnostní poloha - vypnuto".

- Držte rukojeť tak, aby vrtací přípojka byla otočena směrem od těla.

- Zaveďte vrták vytažením pouzdra sklíčidla dozadu a vrták do sklíčidla zasuňte.

- Vrták uzamknete uvolněním pouzdra sklíčidla.

- Vytáhněte dřík vrtáku, aby bylo zajištěno, že se zamkne do vrtací přípojky.

- Chcete-li vrták odstranit, zasuňte pouzdro sklíčidla dozadu směrem k rukojeti a vytáhněte dřík vrtáku z přípojky

Technické údaje:

| Referenční číslo | Popis přípojky | Rychlost otáčení | Obrázek |
| --- | --- | --- | --- |
| REF 89-8509-410-20 | Malý UNIVERSAL AO | 1000ot/min |  |
| REF 89-8509-415-80 | UNIVERSAL Zimmer / Hudson | 1000 ot/min | * |
| REF 89-8509-415-40 | UNIVERSAL Hudson | 1000 ot/mín |  |

Vrtací pnpolky Bmmet* UNIVERSAL

PŘÍPOJKY S KLÍČEM/BEZ KLÍČE

Postup pro připojení vrtáku přípojkám sklíčidla s klíčem/bez klíče:

- Umístěte bezpečnostní vypínač rukojeti do polohy „bezpečnostní poloha - vypnuto“.

- Otevřete přípojku vrtáku s klíčem/bez klíče otáčením sklíčidla proti směru hodinových ručiček rukou, Neotevírejte nadměrně čelisti přípojky nebo použijte sílu rukojeti k otevření sklíčidla, protože to může zablokovat přípojku v otevřené poloze.

- Zasuňte dřík vrtáku do sklíčidla a uzavřete čelisti přípojky otáčením sklíčidla proti směru chodu hodinových ručiček. Zajistěte, aby byl dřík vrtáku v čelistech vystredený.

- Dotáhněte sklíčidlo rukou u přípojky bez klíče nebo u přípojky s klíčem použijte klíč.

- Vytáhněte dřík vrtáku, aby bylo zajištěno, že se zamkne do vystružovací přípojky.

- Chcete-li vrták odstranit, otáčejte sklíčidlem proti směru chodu hodinových ručiček rukou u přípojky bez klíče nebo u přípojky s klíčem použijte klíč a vysunte dřík vrtáku z přípojky.

ČESKY

Technické údaje:

Vrtací přípojky s kHčero/bcz klíče Zimmer® UNIVERSAL

| Referenční číslo | Popis přípojky | Rychlost otáčeni | Obrázek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REF 89-8509-410-80 | Sklíčidlo s klíčem UNIVERSAL | 1000 ot/min |  |  |

| REF 89-8509-410-90 | Sklíčidlo bez klíče UNIVERSAL | 1000 ot/min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VRTACÍ/VYSTRUŽOVACÍ PŘÍPOJKA

Postup pro použití vrtací/vystružovací přípojky Zimmer* UNIVERSAL

Vyrovnejte bod voliče do požadovaného režimu otočením volicího prstence do:

- Polohy vrták (vrtání) 1000 ot/min

- Polohy výstružník (vystružování) 250 ot/min

Technické údaje:

yrtaci/vystruiovaci přípojka UNIVERSAL Zimmer*

| Referenční číslo | Popis přípojky | Rychlost otáčení | Obrázek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF 89-8509-412-50 | Vrták/výstružník UNIVERSAL | 1000 ot/min (vrták) |  |  |  |
|  |  | 250 ot/min (výstružník) |  |  |  |

INTRAMEDULÁRNÍ PŘÍPOJKA UNIVERSAL

Technické údaje:

Iniramedulární přípojka Zimmer* UNIVERSAL

| Referenční číslo | Popis přípojky | Rychlost otáčení | Obrázek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF 89-8509-461-10 | Intramedulární UNIVERSAL | 250 ot/min |  |  |  |

MODULÁRNÍ SPOJKY

Modulární spojky jsou konstruovány pro propojení přípojky vrtáku/výstružníku Zimmer* UNIVERSAL a intramedulární přípojky Zimmer® UNIVERSAL.

Postup pro připojení modulárních spojek a přípojky vrtáku/výstružníku UNIVERSAL a intramedulární přípojky UNIVERSAL:

- Umístěte bezpečnostní vypínač rukojeti do polohy „bezpečnostní poloha - vypnuto"

- Zatlačte dvě (2) zajišťovací tlačítka na straně modulární rychlospouště.

- Vyrovnejte plochý díl příslušenství s plochým dílem modulární rychlospouště, nasaďte do přípojky a uvolněte tlačítka.

- Zajistěte, aby spojka byla na svém místě zajištěna.

- Chcete-li připojit vrtáky a výstružníky, informace naleznete v odstavci o vystružovacích a vrtacích přípojek výše.

- Chcete-li spojku odebrat, zatlačte současně dvě (2) zajišťovací tlačítka na přípojku a vytáhněte spojku z přípojky. Technické údaje:

| Referenční číslo | Popis spojky | Obrázek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REF 89-8509-460-10 | Modulární UNIVERSAL AO |  |  |
| REF 89-8509-460-20 | Malý modulární UNIVERSAL AO |  |  |
| REF 89-8509-460-30 | Modulární UNIVERSAL Harris |  |  |
| REF 89-8509-460-40 | Modulární UNIVERSAL Hudson |  |  |
| REF 89-8509-460-50 | Modulární UNIVERSALTrinkle |  |  |
| REF 89-8509-460-70 | Modulární UNIVERSAL Zimmer |  |  |
| REF 89-8509-460-80 | Modulární sklíčidlo s klíčem UNIVERSAL |  |  |
| REF 89-8509-460-90 | Modulární UNIVERSAL bez klíče |  |  |
| POZNÁMKA: Rychlost otáčení závisí na použité přípojce. |  |  |  |

Modulární spojky Zimmer9 UNIVERSAL

ČESKY

PŘÍPOJKY

PŘÍPOJKA PRO ŘEZÁNÍ PILOU

PŘÍPOJKA PRO PILU S VRATNÝM POHYBEM

Přípojka pro pilu Zimmer9 UNIVERSAL s vratným pohybem je konstruována k použití s kompatibilními pilovými listy prodávanými Zimmer.

Postup pro připojení pilového listu na přípojku pro pilu Zimmer® UNIVERSAL s vratným pohybem:

- Chcete-li otevřít, otáčejte knoflíkem proti směru chodu hodinových ručiček.

- Zasuňte pilový list do sklíčidla, dbejte na správné nasazení na čepy.

- Chcete-li uzamknout, otáčejte knoflíkem proti směru chodu hodinových ručiček. Zajistěte pevné uzamčení listu.

- Chcete-li list odebrat, otáčejte knoflíkem proti směru chodu hodinových ručiček a list odeberte

Technické údaje:

Přípojka pro pilu s vratným pohybem Zimmer* UNIVERSAL

| Referenční číslo | Popis přípojky | Rychlost | Obrázek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF 89-8509-450-60 | Pila s vratným pohybem UNIVERSAL | 12000 cpm |  |  |  |

I	7	"	’

POZNÁMKA: Přípojku pro pilu s vratným pohybem Zimmer® UNIVERSAL lze připojit ve 12 různých pozicích

PŘÍPOJKA PRO PILU S PŘÍMOČARÝM POHYBEM

Přípojka pro pilu Zimmer9 UNIVERSAL s přímočarým pohybem je konstruována k použití s kompatibilními pilovými listy prodávanými Zimmer,

r

- Otáčejte sklíčidlem proti směru chodu hodinových ručiček a v této poloze jej udržujte.

- Zaveďte pilový list do vodítka a současně držte sklíčidlo. Pilový list uzamknete uvolněním sklíčidla.

ČESKY

Zajistěte, aby byl v přípojce list uzamčen.

- Chcete-li list odebrat, otáčejte sklíčidlem proti směru chodu hodinových ručiček, udržujte ho na tomto místě a list odeberte,

Technické údaje:

Přípojka pro pilu s přímočarým pohybem Zimmer* UNIVERSAL

| Referenční číslo | Popis přípojky | Rychlost | Obrázek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REF 89-8509-451-20 | Pila s přímočarým pohybem UNIVERSAL | 12 000 cpm |  |  |
| POZNÁMKA: Přípojku pro pilu s přímočarým pohybem Zimmer® UNIVERSAL lze připojit ve 12 různých pozicích, |  |  |  |  |

PŘÍPOJKA DRÁTĚNÉHO VODIČE

Mikrometrický drátěný vodič Zimmer9 UNIVERSAL umožňuje chirurgovi vrtat průměry čepů/drátů od 1 do 4 mm pomocí rukojeti se stejnou přípojkou.

- Předem nastavte průměr čepu/drátu pro otáčení sklíčidla drátěného vodiče na odpovídající značku.

- Zasuňte čep do drátěného vodiče UNIVERSAL a ponechte požadovanou délku obnaženou,

- Zajístěte, aby byl čep/drát zajištěný tím, že lehce zatáhnete za napínací páčku a zkontrolujte, zda je čep/drát pevně uzamčen. Pokud to bude zapotřebí, upravte nastavení otáčením sklíčidla drátěného vodiče.

- Chcete-li vrtat, lehce zatáhněte za napínací páčku tak, aby byl čep zajištěn, Pokud chcete čep posunout, uvolněte napínací páčku a posuňte drátěný vodič UNIVERSAL o 2-4 cm, pak znovu za páčku zatáhněte. Tento postup opakujte podle potřeby.

Technické údaje:

Přípojka drátěného vodiče Zimmer* UNIVERSAL

| Referenční číslo | Popis přípojky | Rychlost otáčení | Obrázek |
| --- | --- | --- | --- |
| REF 89-8509-451-41 | Drátěný vodič UNIVERSAL Mi kro metrický 1-4 mm | 1000 ot/min | 1 |

RTG NEKONTRASTNÍ VRTACÍ PŘÍPOJKA

RTG nekontrastní vrtací přípojka Zimmer9 UNIVERSAL se používá k současnému zacílení a vrtání pro umístění intra med ulárních hřebů, když se používá i ntenzifikátor zobrazení.

RTG nekontrastní přípojka Zimmer9 UNIVERSAL je konstruována k použití s kompatibilními RTG nekontrastními vrtáky prodávanými Zimmer,

Obrázek 1 až 3

- Stáhněte sklíčidlo na konec přípojky, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 1).

- Zasuňte vrták do sklíčidla, dokud nebude dokonale sedět na jeho zadní straně. Usazení vrtáku bude možná vyžadovat, abyste jím mírně pootočili (obr. 2).

- Držte vrták na místě a stáhněte sklíčidlo dozadu.

- Dbejte na uzamčení vrtáku, které se projeví zacvaknutím (obr. 3),

- Vrtákem lehce „trhněte", abyste se přesvědčili, že je na svém místě uzamčen.

Postup pro odpojení vrtáku k RTG nekontrastní vrtací přípojce Zimmer9 UNIVERSAL:

ČESKY

Stáhněte sklíčidlo na konec přípojky, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 1),

- Odeberte vrták ze sklíčidla. Uvolnění vrtáku bude možná vyžadovat, abyste jím mírně pootočili (obr. 2).

- Vraťte sklíčidlo zpět na své místo.

Technické údaje:

RTG nekontrastní vrtací přípojka Zimmer* UNIVERSAL

| Referenční číslo | Popis přípojky | Rychlost otáčení | Obrázek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF 89-8509-461-20 | RTG nekontrastní vrtací přípojka UNIVERSAL | 1000 ot/min |  |  |  |
| POZNÁMKA: Pokud vrták narazí na hřeb nebo pokud bude během vrtání provedena úhlová korekce, bezpečnostní spojka vrták automaticky odpojí. Pokud k tomu dojde, celý vrták odeberte a postup proveďte znovu. |  |  |  |  |  |

ADAPTÉR

Adaptér Z/mmer® UNIVERSAL AO/Hudson je konstruován k použití společně s přípojkami AO pro případ, kdy je zapotřebí připojit dřík příslušenství Hudson.

Postup pro připojení adaptéru Zimmer9 UNIVERSAL AO/Hudson k vystružovací přípojce UNIVERSAL AO:

- Umístěte bezpečnostní vypínač rukojeti do polohy „bezpečnostní poloha - vypnuto".

- Připojte vystružovací přípojku AO. Další informace naleznete v odstavci o připojování a odpojování přípojek shora,

- Držte rukojeť tak, aby vystružovací přípojka byla otočena směrem od těla.

- Zaveďte adaptér vytažením pouzdra sklíčidla dozadu a adaptér do sklíčidla zasuňte.

- Adaptér uzamknete uvolněním pouzdra sklíčidla.

- Vytáhněte dřík adaptéru, aby bylo zajištěno, že se zamkne do vystružovací přípojky AO.

- Chcete-li připojit vrtáky nebo výstružníky k adaptéru, informace naleznete v odstavci o vystružovacích nebo vrtacích přípojek výše.

- Chcete-li adaptér odstranit, zasuňte pouzdro sklíčidla dozadu směrem k rukojeti a vytáhněte dřík adaptéru z přípojky. Technické údaje:

Adaptér Zimmer9 UNIVERSAL AO/Hudson

| Referenční číslo | Popis adaptéru | Obrázek |
| --- | --- | --- |
| REF 89-8509-152-40 | Typ přípojky: AO Dřík příslušenství Hudson |  |
| POZNÁMKA: Rychlost otáčení závisí na použité přípojce. |  |  |

ČISTĚNÍ, DEKONTAMINACE A STERILIZACE

Tyto pokyny se týkají celého hnacího systému Zimmer9 UNIVERSAL a jeho příslušenství.

Elektrický napájecí zdroj (REF89-851Q-420-10), baterii (REF 89-8510-440-20) pro aseptickou přenosovou soustavu a kompaktní nabíječku baterií (REF 89-8510-421-00) není nutné sterilizovat. Je to proto, že nejsou konstruovány tak, aby odolaly sterilizačnímu procesu.

Tyto pokyny musí provádět profesionální personál, který je vhodně proškolen v metodách čištění a dezinfekce,

PROCESNÍ VÝVOJOVÝ DIAGRAM

PŘÍPRAVA NA ČIŠTĚNÍ

V

PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE

T

PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO
RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

I

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

KONTROLA

ČESKY

DEZINFEKCE

i

PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO
AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ

I

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ A
DEZINFEKCE

Z

KONTROLA

STERILIZACE

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zařízení se musí vyčistit co nejdříve po použití.

VAROVÁNí: NásIedující díly se nesmí čistit v automatické myčce a ani sterilizovat.

U těchto jednotek lze vnější povrch očistit látkou, která byla lehce navlhčena (neodkapává) slabým detergentem (hodnota pH by měla být nižší než 9):

Elektrický napájecí zdroj Zimmer9 UNIVERSAL (REF 89-8510-420-10)

Baterie Zimmer9 UNIVERSAL (REF 89-8510-440-20) pro aseptickou přenosovou sadu (ATK)

Kompaktní nabíječka baterií Zimmer9 UNIVERSAL (REF 89-8510-421-00)

Sterilizovatelná baterie Zimmer9 UNIVERSAL (REF 89-8510-440-50) se nesmí čistit v automatické myčce a ani sterilizovat

Při použití kompletní aseptické přenosové sady (ATK) Zimmer9 UNIVERSAL s baterií se pouzdro ATK (REF 89-8510-440-10) a nálevka pro ATK (REF 89-8510-440-30) nesmí čistit v automatické myčce a ani sterilizovat

Doporučují se čisticí prostředky s pH 7 až 9, Použití čisticích prostředků s vyšší hodnotou pH může způsobit rozpouštění povrchu z hliníku a jeho slitin, plastů nebo kompozitních materiálů. Navíc hodnoty pH překračující 11 mohou poškozovat

čistění; dekontaminace a sterilizace

i povrch z nerezavějící oceli.

K čištění a dekontaminaci používejte pouze detergenty kompatibilní s anodizovanými hliníkovými povrchy.

PŘÍPRAVA NA ČIŠTĚNÍ

- Dejte rukojeť do polohy „bezpečnostní poloha - vypnuto“.

- Odpojte vzduchové hadice, napájecí šňůry nebo vyjměte baterie podle pokynů uvedených v odstavci Provozní postup v návodu rukojeti.

- Odeberte spotřební řezací díly k jednorázovému použití podle pokynů v návodu Přípojky a zlikvidujte je uložením do vhodné nádoby.

- Odeberte všechny přípojky podle pokynů uvedených v odstavci Provozní postup návodu rukojeti.

- Pokud se používá pouzdro baterie ATK, otevřete víko a odstraňte baterii z krytu podle pokynů uvedených v odstavci Provozní postup návodu rukojeti napájené z baterie/s elektrickým napájením

PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE

Ihned po použití opatrně zařízení opláchněte sterilní vodou nebo vodou připravenou reverzní osmózou (RO), aby se odstranily všechny viditelné nečistoty.

Odstraňte jakékoliv viditelné nečistoty měkkou látkou, která nepouští vlákna, napuštěnou v detergentu (podle nemocničního protokolu).

Měkkou látku po použití zlikvidujte.

Pokud čištění nelze provést ihned, dejte odpojená zařízení do nové látky silně nasycené detergentem (podle nemocničního protokolu).

PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

Proces ručního čištění byl validován podle pokynů AAMITIR číslo 12 a ISO 17664.

Materiály:

Nepoužívejte detergenty obsahující fenol, aldehyd a aktivní preparáty nezásaditého typu (hodnota pH by měla být menší než 9): kvartérní amonné a guanidinové deriváty (proces validovaný STERIS Prolystica 2X).

Ředění a teplotní parametry musí dodržovat technické parametry výrobce detergentu.

Používejte RO nebo destilovanou vodu (tvrdost nižší než 120 mg/l CaCO3).

Používejte neabrazivní kartáče a neabrazivní látku, která nepouští vlákna.

UPOZORNĚNÍ: Hnací systém Zimmer® UNIVERSAL se nesmí ponořit do ultrazvukového čisticího přístroje a ani v něm čistit.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

Opláchněte rukojeti, přípojky, sterilizovatelnou baterii a pouzdro ATK RO nebo destilovanou vodou, dokud nebudou odstraněny všechny viditelné tělní tekutiny a tkáně.

Opatrně čistěte každou část zařízení kartáčem a/nebo měkkou látkou napuštěnou vhodným detergentem minimálně 2 minuty.

Během čištění věnujte zvláštní pozornost kriticky důležitým místům: obnažené díly, úzké dutiny, malé otvory a pohyblivé části.

Nechte detergent natéci do dutin a míst, která jsou obtížně přístupná.

Opatrně proplachujte RO nebo destilovanou vodou, aby se odstranil veškerý detergent.

Zařízení vysušte suchou látkou, která nepouští vlákno. Pokud bude k dispozici, lze použít filtrovaný vzduch určený pro použití v lékařství.

KONTROLA

Pečlivě zkontrolujte všechna zařízení, aby bylo zajištěno odstranění všech viditelných nečistot a detergentu.

Bude-li to nutné, opakujte kroky ručního čištění.

POZNÁMKA: Pokud nebudou zařízení dezinfikována okamžitě po opláchnutí, opatrně je osušte měkkou látkou, aby nedošlo k žádné mikrobiální kontaminaci způsobené vlhkostí.

DEZINFEKCE

Zařízení zabalte na 30 minut do měkké látky silně nasycené detergentem/dezinfekčním přípravkem o doporučeném pH.

Po 30 minutách kontaktní doby otřete zařízení nasycenou látkou a zvláštní pozornost věnujte spojům, lícujícím plochám, spárám a malým otvorům.

Všechny díly zařízení opláchněte RO nebo destilovanou vodou.

Zařízení opatrně osušte měkkou látkou, která neuvolňuje vlákna, nebo vzduchem.

|  | KROK | POPIS KROKU | POKYN PRO KROK | PŘÍSLUŠENSTVÍ | DOBATRVÁNÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čištění Kroky | 1 | Kontaminace odstranění | Opláchněte výrobek RO nebo destilovanou vodou, čímž odstraníte jakýkoliv viditelný organický materiál. Naneste detergent pomocí látky neuvolňující vlákno a podle potřeby za pomoci kartáčku s měkkými štětinami odstraňte jakoukoliv viditelnou nečistotu. | -Studená RO nebo destilovaná voda/RO nebo destilovaná voda o pokojové teplotě - Kartáček s měkkými štětinami - Látka neuvolňující vlákno - Detergent s doporučenou hodnotou pH/dezinfekční činidlo | Dokud se neodstraní všechna viditelná nečistota. Minimálně se doporučují dvě (2) minuty. |
|  | 2 | Opláchnutí | Výrobek opláchněte RO nebo destilovanou vodou. | -Studená RO nebo destilovaná voda/RO nebo destilovaná voda o pokojové teplotě | Dokud se neodstraní všechen viditelný detergent. |
|  | 3 | Sušení | Zařízení vysušte pomocí suché látky, která nepouští vlákno. Pokud bude k dispozici, lze použít filtrovaný vzduch určený pro použití v lékařství. | - Látka neuvolňující vlákno - Filtrovaný stlačený vzduch určený pro použití v lékařství | Dokud nebude výrobek vizuálně suchý. |

Validovaný postup ručního čištění a dezinfekce

ČESKY

|  | KROK | POPIS KROKU | POKYN PRO KROK | PŘÍSLUŠENSTVÍ | DOBA TRVÁNÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezinfekce Kroky | 4 | Nanášení dezinfekce | Naneste detergent/ dezinfekční přípravek s doporučeným pH na látku neuvolňující vlákna Zakryjte povrchovou plochu zařízení nasycenou látkou. | - Detergent s doporučenou hodnotou pH/dezinfekčni činidlo - Látka neuvolňující vlákno. - Stříkací láhev nebo jiný ruční aplikátor | Minimálně se doporučuje třicet (30) minut. |
|  | 5 | Ruční dezinfekce | Po 30 minutách kontaktní doby otřete kontaktní povrchy zařízení, spoje a lícující plochy krycí látkou. | - Detergent s doporučenou hodnotou pH/dezinfekční činidlo - Látka neuvolňující vlákno | Ruční čištění skončí, až budou povrchy zařízení, spoje a štěrbiny ručně vytřeny. |
|  | 6 | Konečné oplachování | Výrobek opláchněte RO nebo destilovanou vodou o pokojové teplotě | - RO nebo destilovaná voda o pokojové teplotě | Minimálně 30 sekund. |
|  | 7 | Konečné sušení | Zařízení vysušte pomocí suché látky, která nepouští vlákno. Pokud bude k dispozici, lze použít filtrovaný vzduch určený pro použití v lékařství. | - Látka, která nepouští vlákna - Filtrovaný stlačený vzduch určený pro použití v lékařství | Dokud nebude výrobek vizuálně suchý. |

VAROVÁNÍ: Hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL se nesmí ponořit ani namáčet ve vodě nebo čisticím prostředku

PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ

Proces automatického čištění a dezinfekce byl validován podle pokynů AAMI TIR číslo 30 a ISO 17664.

UPOZORNĚNÍ: Před automatickým čisticím a dezinfekčním postupem se musí provést postup ručního čištění a dezinfekce.

Materiály:

Detergent s neutrálním nebo slabě alkalickým pH: pH < 9

Neutralizační činidlo

Oplachovací pomůcka

Automatická myčka

Zdvihací podnos UNIVERSAL (REF 89-8510-459-48) a sterilizační skříň UNIVERSAL (REF 89-8510-459-47) se také prodávají jako sada (REF 89-8510-459-46), Použití zdvihacího podnosu (REF 89-8510-459-48) bylo validováno a doporučuje se pro postup automatického čištění a dezinfekce po ručním čištění a dezinfekci.

Pokud se zdvihací podnos (REF 89-8510-459-48) nepoužívá, vložte zařízení do automatické myčky v drátěném koši. Zajistěte, aby bylo zařízení orientováno svisle, což napomáhá odtékání. Zařízení vkládejte opatrně, aby se zabránilo pohybu, který může zabránit správnému čištění, a vždy dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu mezi více komponentami.

Komponenty je zapotřebí umístit na zdvihací podnos podle nákresů vytištěných na zdvihacím podnosu. Zdvihací podnos nepřetěžujte.

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Vložte zdravotnické prostředky do automatické myčky. Mezi zařízeními nesmí dojít k žádnému kontaktu (pohyb může zařízení poškodit a může narušit čisticí operaci).

Nástroje dávejte do myčky tak, aby otvory směrovaly dolů a usnadnil se tak odtok.

| POPIS KROKU | POKYN PRO KROK | PŘÍSLUŠENSTVÍ | DOBA TRVÁNÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatická myčka | Vložte celé zařízení do automatické myčky, nástroje ukládejte tak, aby otvory směrovaly dolů | - Automatická myčka - Rozebrané zařízení - Čisticí roztok myčky - Neutralizační roztok myčky | Minimální celková doba cyklu: 51 minut při zahrnutí všech následujících kroků. |
| Validovaný cyklus automatické myčky |  |  |  |
| Krok | Minimální doba | Doporučená teplota |  |
| Předběžné mytí | 2:00 minut | Teplota vody 20 °C (68 °F) |  |
| Čištění | 5:00 minut | Teplota vody 55 °C (131 °F) |  |
| Neutralizace | 2:00 minut | Teplota vody 20 °C (68 ’F) |  |
| Oplachování 1 | 2:00 minut | Teplota vody 20 °C (68 °F) |  |
| Oplachování II (konečné) | 5:00 minut | Teplota vody 93 °C (200 ’F) |  |
| Sušení | 35:00 minut | Teplota komory 99 °C (210 flF) |  |

Postup automatického čištění a dezinfekce

Spusťte automatickou myčku.

ČESKY

Pro účinnost čištění byly validovány pouze mycí parametry uvedené shora.

Chování hnacího systému Zimmer9 UNIVERSAL však není ovlivněno v případě použití nižší teploty a/nebo kratší doby zdržení.

KONTROLA

Zkontrolujte každou část zařízení, aby bylo zajištěno odstranění všech nečistot.

Pokud to bude nezbytné, čisticí proces opakujte.

STERILIZACE

Referenční parametry cyklu parní sterilizace uvedené níže byly validovány a zajišťují sterilní výsledek sterilizací parou podle ANSI/AAMI/ISO 17665-1:2006, Sterilizace zdravotnických prostředků. Část 1: Vlhké teplo. Proces sterilizace parou byl pro tyto zdravotnické prostředky validován s cílem zajistit úroveň zajištění sterility (SAL) 10-6 nebo lepší při použití sterilizačních skříní (REF 89-8510-459-41 nebo REF 89-8510-459-42 nebo REF 89-8510-459-43 nebo REF 89-8510-459-45 nebo REF 89-8510-459-46). Důrazně doporučujeme použít tyto sterilizační skříně.

Nezapomeňte, že procesy popsané v této kapitole jsou jediné, na než se vztahuje naše záruka. Žádné jiné sterilizační procesy se nesmí používat, neboť hrozí riziko vyvolání předčasného opotřebení a poškození zdravotnického prostředku. Proces parní sterilizace musí probíhat v kvalifikovaném autoklávu.

Komponenty je zapotřebí umístit do skříní podle nákresů na skříních vytištěných. Skříně nepretěžujte.

UPOZORNĚNÍ:

- Pro pneumatickou rukojeť: Vyjměte před sterilizačním procesem všechny mycí uzávěry (REF 89-8510-455-50, REF 89-8510-555-00) na hadicích a na vstupu vzduchu do rukojeti.

- Sterilizačním procesem nesmí projít žádný uzávěr.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ:

- Sterilizovatelná baterie Zimmer9 UNIVERSAL (REF 89-8510-440-50) se musí sterilizovat flash autoklávovým cyklem. Nepřekračujte 4 minuty při 132 DC (270 °F) nebo 3 minuty při 134 °C (273 °F).

- Sterilizovatelná baterie Zimmer9 UNIVERSAL je jedinou součástí hnacího systému Zimmer9 UNIVERSAL, kterou lze sterilizovat technologií STERRAD®. Podrobnosti naleznete v PRŮVODCI STERILITY STERRAD®.

- Použití zdvihacího podnosu (REF 89-8510-459-48) s jinou sterilizační skříní, než je doporučeno (REF 89-8510-459- 47), musí být před použitím validováno

Rukojeti a příslušenství Zimmer9 UNIVERSAL (s výjimkou sterilizovatelná baterie UNIVERSAL REF 89-8510-440-50) byly validověny s ohledem na odolnost během následujících procesů parní sterilizace:

Parametry cyklu parní sterilizace

| Typ parního cyklu | Teplota | Doba zdržení páry | Minimální doba sušeni |
| --- | --- | --- | --- |
| Predvakuový | 132°C/270°F | 4 minut | 8 minut |
| Předvakuový | 132°C/270°F | 8 minut | 8 minut |
| Predvakuový | 134°C/273°F | 3 minut | 8 minut |
| Predvakuový | 134°C/273°F | 18 minut | 8 minut |

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze za podmínek teploty operačního sálu.

- Pouze zdravotníci, kteří jsou důkladně obeznámení s funkcí hnacího systému Zimmer9 UNIVERSAL, jeho použitím a pokyny k použití, by měli obsluhovat jakékoliv hnací zařízení Zimmer9 UNIVERSAL.

- Nepoužívejte jiné pilové listy s vratným pohybem a pilové listy s přímočarým pohybem než ty, které prodává společnost Zimmer.

- Nepoužívejte jiné RTG nekontrastní vrtáky než ty, které prodává společnost Zimmer,

- Nepoužívejte zásadité čisticí prostředky s hodnotou pH vyšší než 9

- K čištění a dekontaminaci používejte pouze detergenty kompatibilní s anodizovanými hliníkovými povrchy.

- Důrazně doporučujeme použít sterilizační skříň Zimmer9 UNIVERSAL.

- Používejte elektrickou, baterií napájenou nebo pneumatickou rukojeť, přípojky a řezné nástroje pouze v dobrém stavu. Pokud se zdá, že je zařízeni poškozené či vadné, nepoužívejte jej.

- Po použití se musí řezné nástroje likvidovat uložením do odpadní nádoby na ostré předměty.

- Nechte hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL vychladnout po autoklávování dostatečně dlouhou dobu, aby se používal při normální teplotě operačního sálu,

- Hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL se nesmí ani ponořit do ultrazvukového čisticího přístroje a ani jím čistit,

- Použití zdvihacího podnosu (REF 89-8510-459-48) s jinou sterilizační skříní, než je doporučeno (REF 89-8510-459-47), musí být před použitím validováno.

- Sterilizovatelná baterie Zimmer9 UNIVERSAL (REF 89-8510-440-50) se musí sterilizovat flash autoklávovým cyklem. Nepřekračujte 4 minuty při 132 °C (270 "F) nebo 3 minuty při 134 °C (273 °F).

- Před automatickým čisticím a dezinfekčním postupem se musí provést postup ručního čištění a dezinfekce. Před automatickým promývacím cyklem se musí kriticky důležitá místa čistit předem ručně neabrazivním kartáčem.

- Sterilizovatelná baterie Zimmer9 UNIVERSAL (REF 89-8510-440-50) je jedinou součástí hnacího systému Zimmer9 UNIVERSAL, kterou lze sterilizovat technologií STERRAD®.

- Před prvním použitím se musí hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL vyčistit a sterilizovat podle pokynů (Viz Pokyny pro čištění, dekontaminaci a sterilizaci).

Podmínky uchovávání:

Pro uchovávání nesterilních zdravotnických prostředků (s výjimkou baterií) nejsou žádné speciální požadavky. Uchovávejte je v prostředí, které omezuje expozici prachu, vlhkosti, a kde nedochází k teplotním výkyvům.

ZÁRUKA

TECHNICKÁ SLUŽBA

UPOZORNĚNÍ:

- Chraňte před silnými nárazy/Hrubým zacházením

- Nepokoušejte se zařízení rozebrat. Je to jednotka utěsněná v továrně, která neobsahuje žádné díly, jejichž servis by mohl provádět uživatel. Není povolena žádná úprava zařízení.

- Zimmer neodpovídá za žádnou vadnou funkci zařízení způsobenou opravami nebo servisem, který neprovedlo autorizované servisní středisko Zimmer.

- Systém před vrácením společnosti Zimmer vždy dekontaminujte.

SERVISNÍ INFORMACE

Hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL by se měl vracet každých 12 měsíců na prohlídku a preventivní údržbu. Důrazně doporučujeme roční kalibrační kontroly v továrně pro ověření trvalé přesnosti.

OPRÁVNĚNÍ K VRÁCENÍ A INFORMACE O VÝMĚNĚ

Pokud bude nezbytné vrátit hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL ke kontrole, preventivní údržbě či opravě v USA, zavolejte na číslo 1-800-830-0970, kde obdržíte číslo Oprávnění k vrácení zboží (RGA).

Mimo USA kontaktujte svého místního zástupce společnosti Zimmer.

ČESKY

Před odesláním k opravě se přístroj musí řádně zabalit Pokud originální balení již není dále k dispozici, můžete si vhodný obal vyžádat při předání RGA.

K veškerému zařízením určenému na opravu musí být přiložena nákupní objednávka. Zákazník bude hradit veškeré přepravní náklady.

INFORMACE O ZÁRUCE (POUZE USA)

Společnost Zimmer Surgical ručí za to, že byl hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL společně se všemi díly a příslušenstvími testován a zkontrolován a že opustil výrobní závod v dobrém pracovním stavu bez viditelných závad.

Společnost Zimmer Surgical ručí prvnímu kupci, který prostředek využívá, zato, že nový hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL a příslušenství budou při normál ním a přiměřeném používání bez závad na materiálu a dílenském provedení po jeden (1) rok ode dne odeslání z továrny. Záruční doba na hadice je šest (6) měsíců. U spotřebních dílů hnacího systému Zimmer9 UNIVERSAL plať záruka, že tyto budou bez vady na materiálu a dílenském provedení při dodání. Během záruční lhůty společnost Zimmer Surgical opraví (nebo podle svého výlučného uvážení vymění) vadný výrobek nebo jeho část, aniž by tím kupujícímu vznikly náklady. Vadné díly vyměněné podle této záruky se stanou majetkem společnosti Zimmer Surgical. Tato záruka nepokrývá škody způsobené použitím k jinému než určenému účelu, zneužitím, nehodou, nedbalost' nebo jakýmkoliv použitím, které v tomto návodu není uvedeno. Pokud dojde na jednotce k závadě kvůli použití k jinému než určenému účelu či abnormálním provozním podmínkám, opravy budou fakturovány podle naší aktuální sazby

VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, A TO VÝSLOVNÉ, NEPŘÍMÉ ČI DANÉ ZÁKONEM, ZEJMÉNA NEPŘÍMÉ ZÁRUKY UPLATNITELNOSTI NA TRHU NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, JSOU OMEZENY ČASOVĚ NA ZÁRUČNÍ LHŮTU TÍMTO POSKYTNUTOU. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ DOBY NEPŘÍMÉ ZÁRUKY, PROTO SE SHORA UVEDENÁ NEMUSÍ NA VÁS VZTAHOVAT.

Společnost Zimmer Surgical a ani distributor společnost Zimmer, který prodává hnací systém Zimmer9 UNIVERSAL, neodpovídají za nepřímé, náhodné nebo následné škody. Některé státy nedovolují vyloučení vedlejších či následných škod, proto se shora uvedená nemusí na vás vztahovat.

ZÁRUKA (MIMO USA)

Informace o záruce vám poskytne místní prodejní zástupce společnost Zimmer.

MINISTERSTVO PRO MlSTNf ROZVOJ ČR

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

| Zadavatel: |  | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sídlo zadavatele: |  | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |  |  |  |
| zastoupený: |  | XXXX |  |  |  |
| IČO: |  | 00842001 |  |  |  |
| název VZ: |  | Vrtačky vzduchové 2018 |  |  |  |
| druh zadávacího řízení: |  | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |  |  |  |
| ev.č. VZ ve VVZ: |  | Z2018-027761 |  |  |  |
| ev. č. VZ u zadavatele: |  | 15/18/VZ |  |  |  |
| PODDODAVATEL |  |  | Část plnění VZ, kterou hodlá účastník řízení zadat poddodavateli | % podíl na plnění VZ | Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne] |
| 1. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | HSC Industry, spol. s r.o. | Provádění PBTK |  | NE |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: | Gogolova 275/24, 400 04 Trmice |  |  |  |
|  | IČ: | 250 43 382 |  |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: | XXXX |  |  |  |
|  | Tel./fax: | +XXXX |  |  |  |
|  | E-mail: | XXXX |  |  |  |
| 2. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  |  |  |  |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: |  |  |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |  |

MINISTERSTVO PRO MlSTNf ROZVOJ ČR

Příloha č. 5 smlouvy

Předávací protokol

| Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email: | Odběratel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001 Adresa: Nové Město na Moravě, Žďárská 610, PSČ: 592 31 tel: +XXXX email: XXXX |
| --- | --- |
| Smlouva/objednávka č.: | Místo určení: |
| Datum vystavení předávacího protokolu: | Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy) |

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže bylo dodáno a nainstalováno

v souladu s Kupní smlouvou č. xxxxxxxxx

Zboží č. 1 "název" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):

| Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název) | Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře | Typ přístroje, výrobce |
| --- | --- | --- |

Dodané výrobky a příslušenství:

| Příslušenství - obecný název | Příslušenství - typ | Výrobní číslo | Výrobce | Počet | Cena/kus s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. je garantován po dobu 24 měsíců, firmou xxxxxxxxxx.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky a instruktáž proběhly dle zákona č. 268/2014Sb. BEZPLATNĚ.

Zboží předal: datum:

podpis:

Zboží převzal: datum: podpis: