Příloha č. 1 kupní smlouvy

Položkový rozpočet celkové ceny za předmět smlouvy (vytvoří účastník zadávacího řízení)

Příloha č. 2 kupní smlouvy

Technická specifikace předmětu smlouvy (vyplněná příloha č. 2 ZD)

Příloha č. 3 kupní smlouvy

Popis předmětu smlouvy

(vytvoří účastník zadávacího řízení v souladu se ZD)

| NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: CHEIRÓN a.s. | n |
| Ulrychova 2260/13 162 00 Praha IČ : 27094987 DIČ: CZ27094987 | Cheirón^ ...dýcháme za Vás. |
| CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 8964 | O* © ASO.-UCÍ VťKWO: * OCMVATf L(l EN ISO 13485 |
| Telefon : XXXX Fax : XXXX | E-mailXXXX |
| Datum pořízení : 19.8.2018 | Řada dokladu : 001 |
| Datum dodání | Číslo dokladu 801801 |
| Termín dodání | Popis dodávky : Defibrilátor |
| Místo určení: | Odběratel: |
| Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková |
| organizace | organizace |
| Ždárská 610 | Ždárská 610 |
| 592 31 Nové Město na Moravě | 592 31 Nové Město na Moravě |
|  | IČ : 00842001 DIČ : CZ00842001 |

Vážení,

na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení "Defibrilátory 2018" ev.č. Z2018-027767 Vám předkládáme tuto cenovou nabídku. Cena zahrnuje dopravu na míto určení, předání a provedení instruktáže.

Obchodní podmínky:

- platnost nabídky 3 měsíce od data vytvoření nabídky

- termín dodání do 8 týdnů od uzavření kupní smlouvy

- platební podmínky dle kupní smlouvy

- záruční podmínky 24 měsíců od předáni zboží, BTK po dobu záruky zdarma

- záruční a pozáruční servis provádí CHEIRÓN a.s.

Obchodní podmínky jsou uvedeny na: www.cheiron.cz.

Na případnou objednávku uveďte, prosím, číslo nabídky a zašlete na adresu: CHEIRÓN a.s., Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň.

Doufáme, že nabídka odpovídá Vašim představám a těšíme se na další spolupráci. Ing. Petr Tampier

Regionální manager společnosti Cheirón a.s.

Zpracováno systémem HELIOS Orange

CH-170324-HeO-SC0337

Vystavil: XXXX

Nabídka : 001801801 Strana: 1 / 2

| řádek Označení | Popis dodávky | Celkem bez DPH | Částka | Celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. Množství | MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH | Sleva % po slevě DPH % | DPH | po slevě |

| NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: CHEIRÓN a.s. Ulrychova 2260/13 162 00 Praha | Řada dokladu : 001 Číslo dokladu 801801 Popis dodávky : Defibrilátor |
| řádek Označení Popis dodávky Celkem bez DPH Částka Celkem s DPH č. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % po slevě DPH % DPH po slevě |  |

1	100 PD-D3-12	Defibrilátor monitor BeneHeart D3 (EKG3/5, Mindray SpO2, NIBP, pacing, tiskárna, pádla, baterie)

verze Platinum

D3, tiskárna, EKG+MindraySpO2+NIBP, pacing včetně elektrod, Li-ion bat., pádla, elektrody EKG, kabel EKG 5 (115-003616-00), 5 svod EKG, propojovací kabel+ snímač SpO2 (0651-30-77014), hadice+manžeta NIBP (0651-30-77024)

| 2 | 2,00 100 PD-115-018610-00 2,00 | ks Brašn ks | 140 500,00 a k defibrilátoru B< 14 500,00 | 281 000,00 jneHeart D3 29 000,00 | 281 000,00 29 000,00 | 21 21 | 59 010,00 6 090,00 | 340 010,00 35 090,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 310 000,00 | 310 000,00 |  | 65 100,00 | 375 100,00 |

| Celkem Kč bez DPH | 310 000,00 |
| --- | --- |
| Částka DPH | 65 100,00 |
| Celkem Kč včetně DPH | 375 100,00 |

Zpracováno systémem HELIOS Orange

CH-170324-HeO-SC0337

Vystavil: XXXX

Nabídka: 001801801 Strana: 2/2

Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění - minimální technické požadavky

na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | XXXX |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Defibrilátory 2018 |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |
| ev.č. VZve Věstníku veřejných zakázek: | Z2018-027767 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 16/18/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů - 2 ks defibrilátorů včetně příslušenství pro využití na anesteziologicko-resuscitačním oddělení - anestezii zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanovena min./max. hodnota nebo min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFIBRILÁTORY |  |  |  |  |  |
| 1. | defibrilátor přenosný - 2 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 2. | rozměry- max. 300x300x300 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | Ano rozměry: 288x203x275 mm | 23-26 |
| 3. | ovládání, obsluha plně v češtině | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 4. | monitor LCD (barevný) min. 5“ se zobrazením měřených číselných hodnot vč. křivek, textových výzev a alarmů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | Ano velikost 7“ | 23-26 |
| 5. | monitor zobrazující nezkreslené průběhy křivky EKG s možností volby svodů, velikost EKG křivky v min. rozsahu 0,25 - 4 cm/V | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 6. | monitorace EKG min. třísvodým kabelem EKG - dodávka včetně kabelu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 7. | snímání EKG z defibrilačních pádel i nalepovacích elektrod | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 8. | synchronizovaná kardioverze | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 9. | manuální defibrilace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 10. | bifazický defibrilační výboj s eskalací v rozsahu min. 2 až 360J | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano rozsah od 1 do 360J | 23-26 |
| 11. | bifazický defibrilační výboj - maximální doba nabíjení 10 sec | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano doba nabíjení max. 8 sec | 23-26 |
| 12. | v manuálním režimu nastavitelná energie výboje min. ve 20 krocích v synchronním a asynchronním režimu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano počet kroků 21 | 23-26 |
| 13. | zevní kardiostimulátor pracující v synchronním a asynchronním režimu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |

| 14. | uživatelsky nastavitelná stimulační frekvence a stimulační proud | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | maximální stimulační proud min. 200 mA, kardiostimulační frekvence v min. rozsahu 40-170 bpm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano proud 0-200 mA frekvence 40- 170 bpm | 23-26 |
| 16. | modul poloautomatické externí defibrilace se systémem doporučení výboje, vč. synchronizované kardioverze a externí kardiostimulace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 17. | funkce selekce tlačítek v automatickém režimu tak, že při práci v tomto režimu zůstanou na ovládacím panelu defibrilátoru funkční výhradně tlačítka ovládání v režimu automatizovaného externího defibrilátoru (AED) - zapnutí přístroje, analýza rytmu, výboj - (nutnost pro eliminaci chybných kroků méně zkušených uživatelů) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 18. | přístroj je vybaven metronomem pro využití při KPR (kardiopulmonální resuscitaci) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 19. | vestavěná tiskárna pro tisk aktuální křivky EKG i tisk epizody z paměti přístroje ve formátu kontinuálního pásu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 20. | měření saturace (zobrazení průběhu i frekvence na displeji) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 21. | rozsah saturace 1-100%, saturační přesnost min. v rozsahu 70-100%, periodické průměrování saturace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | Ano rozsah 0- 100% přesnost 1% | 23-26 |
| 22. | modul pro měření neinvazivního tlaku ke každému defibrilátoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 23. | napájení přístroje ze sítě 230V s pevně vestavěnou vnitřní záložní baterií s kapacitou min. 100 výbojů (360J) při plném nabití, nebo min. 120 minut monitorování EKG | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano počet výbojů při 360J:> 100 nebo při monitor. EKG: > 180 min | 23-26 |
| 24. | vestavěná paměť na kritické události (data o pacientovi, jednotlivé úkony a křivky) s možností tisku a přenosu dat na PC pro další zpracování (i po | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |

H

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program

|  | vypnutí přístroje) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | automatické testování přístroje | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 26. | možnost interní defibrilace (při dovybavení originálním příslušenstvím výrobce) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 27. | přístroj vybaven jednorázovými nalepovacími defibrilačními elektrodami (originální sortiment od výrobce) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |
| 28. | součástí plnění dodávka nezbytného příslušenství pro uvedení do provozu: standardní odpojitelná pevná defibrilační pádla pro dospělé i děti, kabel pro připojení jednorázových externích nalepovacích defibrilačních elektrod, jeden pár jednorázových externích nalepovacích defibrilačních elektrod, EKG kabel (viz pol. 6), SpO2 prstové čidlo+kabel, 3 ks papíru do vestavěné tiskárny) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 23-26 |

1.7 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- popisy, případně i fotografie nabízeného zboží,

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží,

- návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a

- osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Podrobnosti k předložení viz č. 11.1. zadávací dokumentace.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

V Praze dne

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

XXXX předseda představenstva

Technická specifikace Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení „Defibrilátory 2018“ ev.č. Z2018-027767 Nemocnice Nové Město na Moravě

Defibrilátory

Defibrilátor Mindray BeneHeart D3

Hlavní charakteristika defibrilátoru Mindray BeneHeart D3: 2 kusy

kompaktní, lehký defibrilátor s hmotnosti do 5 kg včetně příslušenství s rozměry 288x203x275 mm vybavenost: manuální defibrilace, AED mód, monitoring pacienta, kardiostimulace parametry: 3/5 svodové EKG, SpO2 včetně příslušenství nezbytné k provozu přístroje SpO2 rozsah měření 0-100% s přesností 1%

Měřeni NIBP

integrovaná dětská externí pádla v dospělých velikost TFT displeje 7“ se zobrazením 3 kňvek software v ČJ

monitorace EKG křivky 3/5 svodovým kabelem, z defibrilačních pádel nebo jednorázových nalepovacích elektrod

synchronizovaná kardioverze

funkce selekce tlačítek s eliminací chybných kroků

zevní kardiostimulátor pracující v synchronním a asynchronním režimu

nastavení stimulační frekvence v rozsahu 40-170 bpm a proudu v rozsahu 0-200mA

při snímání křivky EKG možnost volby svodů, velikost křivky v rozsahu 0,25-4 cm/V

podání bifázického výboje v rozmezí 1-360J nastavitelná v 21 krocích

rychlé nabití do 5 sekund na hodnotu 200J, na hodnotu 360J do 8 sekund

výdrž baterie: monitorovací režim EKG >180 min hodiny, defibrilačni režim >100 výbojů při 360J

metronom při využití KPR v režimu AED

indikace stavu nabití přímo na baterii nezávislé na zapnutí vlastního přístroje trendy: 72 hodin s rozlišením 1 minuta export dat do počítače přes USB

integrovaná termální tiskárna s možností tisku křivek, trendů a přehledu událostí automatické kontroly připravenosti defibrilátoru možnost interní defibrilace

brašna na příslušenství umístěná na defibrilátoru

ovládání podání výboje jak z přístroje, tak z externích pádel (úprava podávané energie, nabití a výboj) možnost použití multifunkčnich nalepovacích elektrod

součástí dodávky je: příslušenství pro měření EKG, SpO2, NIBP, jednorázové nalepovací elektrody včetně propojovacího kabelu, odpojitelná defibrilačni externí pádla pro dospělé s integrovanými dětskými pády, papír do tiskárny 3 kusy, gel

H

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

| Zadavatel: |  | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sídlo zadavatele: |  | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |  |  |  |
| zastoupený: |  | XXXX |  |  |  |
| IČO: |  | 00842001 |  |  |  |
| název VZ: |  | Defibrilátory 2018 |  |  |  |
| druh zadávacího řízení: |  | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |  |  |  |
| ev.č. VZ ve WZ: |  | Z2018-027767 |  |  |  |
| ev. č. VZ u zadavatele: |  | 16/18/VZ |  |  |  |
| PODDODAVATEL |  |  | Část plnění VZ, kterou hodlá účastník řízení zadat poddodavateli | % podíl na plnění VZ | Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne] |
| 1. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  |  |  |  |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: |  |  |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |  |
| 2. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  |  |  |  |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: |  |  |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |  |

HEVHOPSKA IFNlfc

Evro{»Ký »OfX) pro regionální rozvoj In5«xjfw.-srtý rogon&’m operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Příloha č. 5 smlouvy

Předávací protokol

| Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email: | Odběratel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. IČ:00842001 DIČ: CZ00842001 Adresa: Nové Město na Moravě, Žďárská 610, PSČ: 592 31 tel: +XXXX email: XXXX |
| --- | --- |
| Smlouva/objednávka č.: | Místo určení: |
| Datum vystavení předávacího protokolu: | Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy) |

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže bylo dodáno a nainstalováno

v souladu s Kupní smlouvou č. xxxxxxxxx

Zboží č. 1 "název" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):

| Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název) | Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře | Typ přístroje, výrobce |
| --- | --- | --- |

Dodané výrobky a příslušenství:

| Příslušenství - obecný název | Příslušenství - typ | Výrobní číslo | Výrobce | Počet | Cena/kus s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. je garantován po dobu 24 měsíců, firmou xxxxxxxxxx.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky a instruktáž proběhly dle zákona č. 268/2014Sb. BEZPLATNĚ.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis: