Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění - minimální technické požadavky

na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | XXXX |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Nebulizátory pro intenzívní péči 2018 |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2018-027778 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 19/18/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka

nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů - 5 ks nebulizátorů pro intenzivní péči pro využití na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k

předmětu smlouvy.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanovena min./max. hodnota nebo min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník řízení) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEBULIZÁTORY |  |  |  |  |  |
| 1. | 5ks tepelný nebulizátor pro intenzivní péči | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 22-23 |
| 2. | min. rozsah nastavení teploty aerosolu 28-36 stupňů Celsia | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 22-23 |
| 3. | polydisperzní spektrum aerosolu s velikostí částic v min. rozsahu 0,5 až 10 mikrometrů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 22-23 |
| 4. | komory na více použití, min. objem 500 ml | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 22-23 |
| 5. | směšovací hlavice s min. rozsahem nastavení koncentrace O2 21-100% O2 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 22-23 |
| 6. | držák přístroje s uchycením na infuzní stojan včetně flexibilního držáku pro aerosolovou hadici | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 22-23 |
| 7. | integrovaný výstup pro mikronebulizaci na průtokoměru nebulizátoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 22-23 |
| 8. | použití i jako studený nebulizátor | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 22-23 |

1.7 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

• Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

• Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- popisy, případně i fotografie nabízeného zboží,

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží,

- návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro

kontrolu léčiv a

- osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Podrobnosti k předložení viz č. 11.1. zadávací dokumentace.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V Praze dne 08.10.2018

XXXX

Digitálně podepsal XXXX

XXXX

předseda představenstva