|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky**  | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\*****Splněno ANO/NE** |
| **IROP\_I\_32\_EKG** | **9ks** |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 9ks elektrokardiografů z toho 5ks pro nemocnici KV a 4ks pro nemocnici CHEB, KKN a.s.**Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže** |  |  |
| **Specifikace dodávky**  | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\*****Splněno ANO/NE** |
| **Elektrokardiograf s pojízdnou konstrukcí** | **9 ks** | ***9 ks*** |
| ***obchodní název a typové označení přístroje*** |  | ***SE-1201*** |
| ***výrobce přístroje*** |  | ***EDAN Instruments Inc.*** |
| **Technické parametry:** |  |  |
| 12ti svodové EKG s alfanumerickou klávesnicí | ano | ano |
| režim automatický, manuální | ano | ano |
| maximální váha 6kg (včetně baterie a příslušenství) | ano | ano (<6kg) |
| barevná dotyková obrazovka minimálně 7“ | ano | ano (7”) |
| možnost tisku na termocitlivý papír formátů:* A4 nebo
* překládaný A4 (210 mm×140 mm)

***\*zadavatel nepřipouští výsledný formát menší nežli A4 a to z důvodu odečítání údajů z vytištěných 12-ti svodových křivek***  | ano | ano |
| minimálně rozsah tepové frekvence 30 BPM - 300 BPM | ano | ano (30~300bpm) |
| frekvenční odezva minimálně v rozsahu 0,05 - 250Hz | ano | ano (0,01-300Hz) |
| slovní interpretace záznamu a rozměření nasnímaných křivek – návrh diagnózy | ano | ano |
| minimálně kontrola jmenovitého kontaktu elektrod | ano | ano |
| vzorkovací frekvence pro registraci kardiostimulátoru minimálně 15kHz/kanál | ano | ano (16kHz) |
| ochrana proti defibrilaci | ano | ano |
| synchronizace času na EKG zařízeních (čas nasnímání EKG záznamu je klíčovým údajem pro stanovení příslušných léčebných opatření) | ano | ano |
| uchování minimálně 200 záznamů v interní paměti  | ano | ano (až 800) |
| kombinované napájení ze sítě / z baterie | ano | ano |
| nastavitelná rychlost posuvu papíru 5/10/25/50 mm/s | ano | ano |
| připojení EKG do nemocniční sítě prostřednictvím portu LAN a přenosu záznamů v PDF formátu, protokolem FTP, pro možnost nahlížení EKG záznam na kterémkoliv zařízení PC bez nutnosti dalších nákladů | ano | ano |
| podpora komunikačních protokolů FDA-XML | ano | ano |
| uživatelský manuál v českém jazyce | ano | ano |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu** | **ano** | **ano** |

*\*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*