| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_37_Automatický dezinfektor | 4 ks | ano |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen automatické dezinfektory 2ks pro jeden endoskop a automatický dezinfektor 1ks pro dva endoskopy pro oddělení gastroenterologie v KV, KKN a.s. dále pak automatický dezinfektor 1ks pro jeden endoskop pro oddělení gastroenterologie v nemocnici Cheb Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje: Automatický dezinfektor mini-ETD2 Plus GA |  |  |
| Výrobce přístroje: OLYMPUS |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| Automatický dezinfektor pro jeden endoskop | 3ks |  |
| Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (GlutarAldehyd proces) pro čištění a dezinfekce endoskopů – určen pro automatické čištění a dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu | ano | ano |
| Provedení umožňující umístění pod nerezovou pracovní desku s čelním ovládáním a otevíráním | ano | ano |
| Vyrobeno z ušlechtilé oceli určené pro dlouholetý provoz | ano | ano |
| Dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu | ano | ano |
| K instalaci je požadována běžná vodovodní přípojka, běžný odpad a třífázová přípojka elektrického proudu | ano | ano |
| Rozměry: |  |  |
| Výška | max. 850 mm | ano 850 mm |
| Šířka | max. 600 mm | ano 600 mm |
| Hloubka | max. 600 mm | ano 600 mm |
| Další parametry: |  |  |
| Chemická dezinfekce endoskopů s přesným dávkováním objemu GA glutaraldehydu (70 ml) pro zachování validního dezinfekčního cyklu | ano | ano |
| Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny | ano | ano |
| Uzavřený pracovní cyklus musí zahrnovat automatické mytí v detergentu, dezinfekci, opláchnutí v čištěné vodě (aqua purificata) a závěrečné čištění | ano | ano |
| Po celou dobu procesu musí provádět kontrolu těsnosti endoskopů a kontrolu průchodnosti všech kanálů endoskopů | ano | ano |
| Automaticky musí provádět dávkování pracovních roztoků a dekontaminaci vstupní vody pomocí UV jednotky ve spolupráci s iontoměničem | ano | ano |
| Plně integrovaná úpravna vody | ano | ano |
| Zobrazení doby chodu a teploty | ano | ano |
| Provádí autodezinfekční cyklus | ano | ano |
| Automatický dezinfektor plně vyhovuje české i evropské legislativě (vyhláška 195Sb/2005, norma ISO 15883-1) | ano | ano |
| Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů Olympus, Fujinon, Pentax | ano | ano |
| Z důvodu ochrany předchozích investic je přístroj plně propojitelný - kompatibilní se všemi stávajícími videoendoskopy na oddělení Gastroenterologie Karlovarské krajské nemocnice a.s. (nemocnice Cheb a Karlovy Vary) | ano | ano |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | ano |
| Automatický dezinfektor pro dva endoskopy | 1 ks | ano |
| Obchodní název a typové označení přístroje: Automatický dezinfektor ETD4 Plus GA |  |  |
| Výrobce přístroje: OLYMPUS |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (GlutarAldehyd proces) pro čištění a dezinfekce endoskopů – určen pro automatické čištění a dezinfekci dvou flexibilních endoskopů | ano | ano |
| Provedení umožňující umístění pod nerezovou pracovní desku s čelním ovládáním a otevíráním | ano | ano |
| Vyrobeno z ušlechtilé oceli určené pro dlouholetý provoz | ano | ano |
| Dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu | ano | ano |
| K instalaci je požadována běžná vodovodní přípojka, běžný odpad a třífázová přípojka elektrického proudu | ano | ano |
| Rozměry: |  |  |
| Výška | max.850mm | ano 850 mm |
| Šířka | max. 900mm | ano 900 mm |
| Hloubka | max. 600mm | ano 600 mm |
| Váha včetně koše na endoskop | max. 160kg | ano 160 kg |
| Další parametry: |  |  |
| Chemická dezinfekce endoskopů s přesným dávkováním objemu GA glutaraldehydu pro zachování validního dezinfekčního cyklu | ano | ano |
| Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny | ano | ano |
| Vyšší stupeň dezinfekce- dvoustupňová dezinfekce | ano | ano |
| Autodekontaminace systému | ano | ano |
| Uzavřený pracovní cyklus musí zahrnovat automatické mytí v detergentu, dezinfekci, opláchnutí v čištěné vodě (aqua purificata) a závěrečné čištění a sušení | ano | ano |
| Po celou dobu procesu musí provádět kontrolu těsnosti endoskopů a kontrolu průchodnosti všech kanálů endoskopů | ano | ano |
| Automaticky musí provádět dávkování pracovních roztoků a dekontaminaci vstupní vody pomocí UV jednotky ve spolupráci s iontoměničem | ano | ano |
| Instalace změkčovače vody | ano | ano |
| Zobrazení doby chodu | ano | ano |
| Provádí autodezinfekční cyklus | ano | ano |
| Automatický dezinfektor plně vyhovuje české i evropské legislativě (vyhláška 195Sb/2005, norma ISO 15883-1) | ano | ano |
| Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů Olympus, Fujinon, Pentax | ano | ano |
| Funkce flow kontrol – automatická kontrola průchodnosti všech kanálků endoskopu | ano | ano |
| Z důvodu ochrany předchozích investic je přístroj plně propojitelný - kompatibilní se všemi stávajícími videoendoskopy na oddělení Gastroenterologie Karlovarské krajské nemocnice a.s. (nemocnice Karlovy Vary) | ano | ano |
| Automatická identifikace a rozhraní |  |  |
| Datové rozhraní pro Ethernet, konektor pro externí klávesnici | ano | ano |
| Automatická identifikace endoskopů až 200 ID čísel | ano | ano |
| Automatická identifikace uživatele (50 uživatelů) | ano | ano |
| Paralelní tiskové rozhraní, sloužící pro tiskárnu a následný tisk validních protokolů o provedení mytí a dezinfekce | ano | ano |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | ano |