| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_48_Holmiový laser | 1 ks | ANO |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen Holmiový laser včetně morcelátoru a systému pro zvedání vaků pro urologické oddělení nemocnice v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| Holmiový laser: | 1ks |  |
| obchodní název a typové označení přístroje | MultiPulse HoPLUS |
| výrobce přístroje | Asclepion Laser Technologies GmbH |
| Technické parametry holmiového laseru: |  |
| klinické aplikace: enukleace; HoLEP ablace; HoLAP fragmentace kamenů Stone Dusting léčba tumorů | ANO |
| vlnová délka | 2,1 µm | 2,1 µm |
| výkon | 100 W | až 140W |
| zdroj laseru | Pulsed Holmium (pulzní Holmium): YAG | ANO |
| připojení k el. síti a to za: A)230 V AC, 50Hz, < 45A B)max. 3F400V AC, 50Hz,<45A * *pakliže uchazeč nesplní podmínky pro připojení k stávající síti v místě plnění, připouští zadavatel úpravy elektrických rozvodů pro připojení přístroje nabídnutého uchazečem, avšak s následujícím podmínkami a to: 1) náklady s tím spojené jsou součástí nabídky včetně celkové nabídnuté ceny, která nesmí překročit maximálně přípustnou cenu zadanou zadavatelem a zahájení provozu v místě plnění musí být v čistém provozu 2) úpravy elektroinstalace nesmí přesáhnout: 3F 400V AC, 50Hz,<45A | ano (uveďte možnost A nebo B)) | ANO, možnost B 3F, 400V AC, 50Hz, < 32A |
| nim. rozsah pulzní energie | 0,5 - 3,5 J | 0,25 - 6 J |
| nastavení pulzní energie nastavení pulsů v krocích | min. +/- 0,1J | ANO, min. +/- 0,1J |
| nim. rozsah frekvence pulzů | 5 - 30 Hz | 5 - 100 Hz |
| dvě různé šířky pulzů pro stone dusting (rozprášení) a fragmentace (dělení) | ano | ANO |
| zaměřovací paprsek o vlnové délce 532 nm, nastavitelný ve třech úrovních + blikání, intenzita max. 5mW | ano | ANO |
| dvojí nastavení parametrů pro lithiazu i chirurgii | ano | ANO |
| vlákna: přímá vlákna resterilizovatelná přímá vlákna jednorázová, boční vlákna jednorázová, vlákna s tupou špičkou | ano | ANO |
| průměry vláken min. 4 velikosti v rozsahu 200 - 1000µm | ano (uveďte hodnoty) | ANO: 200, 272, 365, 400, 550, 600, 800 a 1000µm |
| přenos energie na distální konec vlákna s průměrem menším než 300µm | min. 60W | 60W a více |
| přenos energie na distální konec vlákna s průměrem větším než 500µm | min. 100W | 120W a více |
| uzavřený, kapalinou chlazený systém s ventilátorovým výměníkem | ano | ANO |
| nožní pedál | ano | ANO |
| uživatelské rozhraní, které umožňuje uživateli nastavit různé parametry | ano | ANO |
| uživatelské rozhraní, které umožňuje uživateli přednastavit parametry pro HoLEP, Vaporizaci, Stone Dusting a Lithotripsy | ano | ANO |
| zvukové upozornění na aktivaci systému do Ready stavu | ano | ANO |
| veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | ANO |
| vlákno s průměrem menším než 300µm pro litotrypsii | 5ks | 5 ks |
| vlákno s průměrem větším než 300µm pro HoLEP | 5ks | 5 ks |

| Morcelátor | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| obchodní název a typové označení přístroje | Integrated morcellator, part of MultiPulse HoPLUS unit |
| výrobce přístroje | Asclepion Laser Technologies GmbH |
| Technické parametry, funkce: |  |  |
| Přístroj umožňující endoskopické odstranění odříznuté tkáně s kontrolovanou rychlostí otáčení a sacího výkonu. (1*) Dále zadavatel umožňuje dodat za: A) morcelátor jako samostatná jednotka (separovaná od laseru) B) morcelátor včetně řízené odsávací jednotky a laser jako jeden integrovaný celek (2*) (1*) tímto parametrem zadavatel požaduje, aby odsávací zařízení bylo nedílnou součástí morcelátoru po stránce funkčnosti. T.j. funkce odsávačky jsou přímo řízené morcelátorem. (2*)zadavatel sice připouští morcelátor a laser jako jeden integrovaný systém (možnost B)) avšak s tou podmínkou, že v rámci poruchy a nemožnosti opravy na místě, musí uchazeč dodat kompletní zápůjčný systém do 48hodin pro zachování provozu po dobu udržitelnosti projektu | ano (uveďte možnost A) nebo B)) | ANO, možnost B |
| odstranění všech měkkých tkáních bez ohledu na jejich složení | ano | ANO |
| odběr tkáně | minimálně 5 g/min | 5 g/min a více |
| průměr pracovního nástroje | max. 5 mm | 5 mm |
| možnost použití resterilizovatelných nástavců | ano | ANO |
| plynulé nastavení otáček | ano | ANO |
| ergonomický tvar rukojeti pro snadné držení pravou i levou rukou | ano | ANO |
| veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně: 3ks morcelační nástavec (set) 3ks sterilní hadicové sety 3ks dlouhý čistící kartáček 3ks krátký čistící kartáček 3ks adaptér k endoskopům. 1ks koš na sterilizaci | ano | ANO |

| Závěsný systém zvedáku vaků | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| obchodní název a typové označení systému | Purisole Lift PL1 |
| výrobce systému | FIDICA GmbH |
| technické parametry, funkce: |  |  |
| elektrický systém zvedáku vaků | ano | ANO |
| uchycení zvedáku na strop | ano | ANO |
| uchycení zvedáku na stěnu | ano | ANO |
| dva nezávislé závěsy | ano | ANO |
| posun nahoru/dolu jednotlivě i současně | ano | ANO |
| ovládací panel s délkou připojovacího kabelu min.3m | ano | ANO |
| nosnost závěsu min. 10kg pro každý jednotlivý závěs | ano | ANO |
| veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | ANO |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Ve Zlíně, dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..