„

.

• • „ •

...

„	...
• • •

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni

Příloha č. 1smlouvy- Podrobná technická specifikace zboží
1.	Defibrilátor s monitorovací jednotkou Model:ZOU X Series
Výrobce:ZOLL Medical Corporation

Nabízený přístroj splňuje veškeré požadavky uvedené v příloze č. 1„Technická specifikace,Část 1" zadávací dokumentace:

lkus 1
a.	Defibrilátor  s monitorovací  jednotkou  musí  být  kompaktní,  mobilnf  proveden , se zobrazením číselných hodnot a průběhů tlaků na přehledném displeji.
b.	Musí obsahovat  12-ti kanálové EKG; bifázickou defibrilační technologii, kompenzace impedance;
c.	musí obsahovat AED režim;
d.	musí umět dočasnou neinvazivní kardiostimulaci;
e.	musí obsahovat  systém  podpory  resuscitace  přes  nalepovací  defibrilační  elektrodu či elektrody navádějící  zachránce v reálném čase (správná hloubka kompresi, správná frekvence a uvolňováni hrudniku).
f.	Musí umět měřit hodnoty:
•	Sp02,
•	SpCO,
•	SpMET,
•	NIBP (dětské, dospělé),
•	EtC02 (kapnometrie),
•	IBP (invazivní měření krevního tlaku),
•	monitorace tělesné teploty.
g.	Musí obsahovat podsvícený displej.
h.	Součástídefibrilátoru musí být tiskárna -tj.integrovaná a bezúdržbové provedení. i.	Provoz přístroje ze sítě 220 volt, baterie nebo nabíječky v sanitnfm vozidle.
j.	Export dat do PC.
k.	Musí obsahovat CompactFlash nebo interní úložiště.
I.	Musf mít USB pro export dat.
m.	Možnost uložení získaných dat do pdf souboru.

n.	Bezdrátový přenos minimálně přes Bluethooth  (společně s WLAN výhodou).
o.	SW na zpracování naměřených dat.

•„

.

„ " „

* ....

*

„
...

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

p.	Ovládání a menu v O
q.  Stupeň ochrany: minimálně IP 55
r.  Dále je vyžadováno: Možnost komunikace s PC, včetně možnosti ukládat měřená data do PC; držák a napájení kinstalaci do sanitního vozu.
v.	Výpis požadovaného příslušenství k dodávanému přístroji:
i.	2ks EKG kabelu pro 3 svodovou monitoraci, ii.	2 ks EKG kabelu hrudnlch svodů,
iii.	1ks propojovací hadice NIBP,
iv.	3 ks manžet NIBP různých velikostí,
v.	1ks pevná defibri ační pádla,
vi.	3 ks defibrilačnlch nalepovacích elektrod,
vii.	3 ks senzoru pro provádění srdeční masáže (může být isoučástí defibrilačních nalepovacích elektrod),
viii.	3 ks multifunkčních elektrod pro dospělé,
ix.	3 ks multifunkčních elektrod pro děti,
x.	25 ks hadičky EtC02,
xi.	2 sady kabeláže pro opakované měření SpOi, SpCO,SpMET, xii.	2 ks teplotních čidel,
xiii.	1ks brašna na přístroj a příslušenství,
xiv.	1 ks samostatná originální nabíječka baterie výrobce defibrilátoru (pokud ji vyrábí),
xv.	dobíjecí li-ION -jedna sada v přístrojia jedna náhradní sada pro výměnu,
xvi.	1ks certifikovaného držáku přístroje do sanitního vozu s napájením z 12 voltů,
xvii.	minimálně 30 ks záznamového papíru,
xviii.	5sad (tréninkových) elektrod se senzorem masáže (pokud je jeho součástí),
xix.	1ks manuáluv českém jazyce (vč. uloženého manuálu na CD scompakflash disk).

2.	Iinfuzní pumpa

Model: HEDY 17 Plus včetně kapkového detektoru a úchytu na tyč
Výrobce:HEDY Medical Oevice

Nabízený přístroj splňuje veškeré požadavky uvedené v příloze č. 1,,Technická specifikace, Část 1"
zadávací dokumentace :

2 kusv
a.	Přehledný LCD displej s možností zobrazení rychlosti infúze, množství podaného objemu, času podání infúze, příčiny alarmu,indikace kapacity interního zdroje proudu.
b.	Přesnost dávkování ± 5 % - Rozsah dávkováni min. 0,1-999,9 ml/hod.
c.	Solus - manuální is přednastavením objemu,nastavitelná rychlost bolusu.

d.	Zobrazeni názvu podávaného léku na displeji.

*

• * „

+

„
• • „

*

„
...

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni

e.	Detektor kapek s možností vypnutí - Detekce vzduchu v systému s možností nastavení objemu projednotlivé ikumulované bubliny - Automatické uzavřenísetu při otevření dvířek pumpy.
f.  Upozornění na blízký konec infúze.
g.  Nastavitelnost mezního okluzního tlaku.
h. Systém provozních alarmů - kombinace akustická a optická s popisem závady, nastavitelnost hlasitosti - Režim KVO - Napájení síťové (AC 230 V I 50 Hz), vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 2 hodiny provozu,automatické dobfjení akumulátoru při
připojení do napájecí sítě. i.	Ovládánía menu v ČJ.

3.	Lineární dávkovač

Model:HEDY S7 Plusvčetně úchytu na tyč
Výrobce: HEDY Medical Device

Nabízený přístroj splňuje veškeré požadavky uvedené v příloze č. 1„Technická specifikace, Část 1"
zadávací dokumentace:

    2 kusy

a.	Přesné dávkování pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů - od 10ml, 20ml,50/60   ml;
b.	Přesnost dávkování ± 2,5 % nebo vyšší - Rozsah dávkování min. 0,1- 999,9 ml/hod - Nastavitelnost limitního objemu - Přehledný LCD displej- Upozornění na blízký konecinfúze
- Znázornění celkového podaného objemu - Možnost změny rychlosti dávkování bez přerušení podávání infúze - Solus - manuální i s přednastavením objemu,nastavitelná rychlost bolusu - Bezpečnost polohy stříkačky před nechtěným bolusem - Nastavitelnost
mezního okluzního tlaku - Systém provozních alarmů - kombinace akustická a optická s popisem závady ,nastavitelnost hlasitosti - Napájení kombinované - síťové (AC 230 V I 50 Hz) ibateriové (kontinuálnífunkce přístroje ipřivýpadku el. proudu). Ovládánía menuv O.
4.	Ventilátor pro řízenou ventilaci (transportnf) Model:MEDUMAT Standard 2
Výrobce: Weinmann EMT

Nabízený přístroj splňuje veškeré požadavky uvedené v příloze č. 1„Technická specifikace, Část 1" zadávací dokumentace:

    1kus

a.	kompletní pacientský okruh se spouštěčem manuálních dechů v režimu CPR;

	

... * " •.,,
„„ „ • „„

EVROPSKÁ UNIE

*

Evropské strukturální a investičnl fondy Operační program Výzkum , vývoj a vzděláván!

b.	režimy:CPR, RSI, CPAP, IPPV, Demand;
c.	součást přístroje musíbýt baterie pro provoz přístroje s minimální dobou provozu 1hodina;

d.	testovací vak nebo umělá plíce;
e.	sada masek CPAP;
f.	maska s nafukovacím lemem;
g.	nabíjecí rozhraní pro ventilátor;

h.	přlvod 02 (bez tlakovélahve a redukčního ventilu);
i.	přístroj v české lokalizaci (české menu a ovládání v českém jazyce) ;
j. držák na stěnu sanitního vozu s nabíjecím rozhraním a napájením 12 V.